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[bookmark: _TOC_250006]第一章  投标邀请
[bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号： AHJWZB-2026-014
2.项目名称：铜官区基层医疗卫生能力提升建设项目设备采购
3.预算金额：809.6万元
4.最高限价：809.6万元
其中：
[bookmark: _Hlk240270344]一标段：20.00万元
二标段：90.00万元
三标段：299.70万元
四标段：60.25万元
五标段：58.70万元
六标段：4.77万元
七标段：21.40万元
八标段：132.07万元
九标段：27.71万元
十标段：95.00万元
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK8]5.采购需求：本项目为铜官区基层医疗卫生能力提升建设项目设备采购，共分为10个采购标段；其中一标段为健康小屋设备采购，二标段为移动DR车采购，三标段为综合影像设备采购，四标段为体检设备采购，五标段为手术设备采购，六标段为基础诊疗设备采购、七标段为病房便民配套设备采购，八标段为口腔设备采购，九标段为中医康复设备采购，十标段为X射线摄影系统采购。具体详见项目需求。
6.合同履行期限：各标段合同签订后30日历天内供货并安装、调试完毕。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622]7.本项目(是/否)接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/；
3.本项目的特定资格要求：具有医疗器械生产或医疗器械经营资格。如：（1）供应商为所投产品的生产企业，须具有有效的医疗器械生产许可证（属于第二类、第三类医疗器械时，进口产品除外）或已完成生产备案并获取备案编号（属于第一类医疗器械时，进口产品除外）；（2）供应商为经营企业时，须具有有效的医疗器械经营许可证（第三类医疗器械时）或已完成经营备案并获取备案编号（属于第二类医疗器械时）。（3）如是《医疗器械经营监督管理办法》中提出免于经营许可或备案的情形，无需提供经营许可证或备案凭证（编号），但须在投标文件中进行说明。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.时间：2026年09月24日至2026年10月13日，每日上午8：00时至12：00时，下午2：30时至5：00时（北京时间）
2.地点：铜陵市公共资源交易中心（目录外交易）网及安徽省招标投标信息网
3.方式：网站自行下载
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007]1.、开标时间（投标截止时间）：
一标段开标时间：2026年10月14日09时00分（北京时间）
二标段开标时间：2026年10月14日11时00分（北京时间）
三标段开标时间：2026年10月14日14时30分（北京时间）
四标段开标时间：2026年10月14日16时30分（北京时间）
五标段开标时间：2026年10月15日09时00分（北京时间）
六标段开标时间：2026年10月15日11时00分（北京时间）
七标段开标时间：2026年10月15日14时30分（北京时间）
八标段开标时间：2026年10月15日16时30分（北京时间）
九标段开标时间：2026年10月16日09时00分（北京时间）
十标段开标时间：2026年10月16日11时00分（北京时间）
2.开标地点：铜陵市铜官区翠湖一路德林世家4号楼三层
3.投标截止时间: 同各标段开标时间
五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796]无。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _TOC_250005]1.采购人信息
名  称：安徽奋迅实业有限公司
地  址：铜陵市铜官区北斗星城2号楼8层
联系方式：0562-5837378
2.采购代理机构信息
名  称：安徽建皖工程项目管理有限公司
地  址：安徽省合肥市蜀山区潜山路与皖河路交口望潜金融中心2幢办2306室
联系方式：13637074459
3.项目联系方式
项目联系人：胡先生
电话：13637074459



第2章 投标人须知
一、投标人须知前附表
注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。
	序号
	条款名称
	说明和要求

	3.4.4
	是否允许采购进口产品
	否

	7.3
	现场考察或标前答疑会
	☑不组织或不召开，供应商应自行对现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。

	8.1
	网上询问截止时间
	2026年10月08日17时30分

	9.1
	包别划分
	□不分包     ☑分为10个包
投标人同时对多个包进行投标的中标包数规定：本项目分为以下标段：
铜官区基层医疗卫生能力提升建设项目设备采购一标段
铜官区基层医疗卫生能力提升建设项目设备采购二标段
铜官区基层医疗卫生能力提升建设项目设备采购三标段
铜官区基层医疗卫生能力提升建设项目设备采购四标段
铜官区基层医疗卫生能力提升建设项目设备采购五标段
铜官区基层医疗卫生能力提升建设项目设备采购六标段
铜官区基层医疗卫生能力提升建设项目设备采购七标段
铜官区基层医疗卫生能力提升建设项目设备采购八标段
铜官区基层医疗卫生能力提升建设项目设备采购九标段
铜官区基层医疗卫生能力提升建设项目设备采购十标段
投标人可对以上 10 个标段进行投标，允许兼投兼中。投标人可同时成为多个标段的第一中标候选人，各标段独立评审、分别确定中标人。投标人应按所投标段分别编制对应标段投标文件。

	13.1
	投标保证金
	不收取

	14.1
	投标有效期
	[bookmark: OLE_LINK2] 60 日历日

	15.3 
	开标现场提交的其他材料
	1.本项目为纸质标，各标段独立评审、独立开标，投标人参与多个标段投标的，须按所投每一个标段分别编制、递交一套完整的投标文件。
2.响应（投标）文件应在投标截止时间前递交。在招标文件规定的投标时间截止前未有效提交响应（投标）文件的，投标无效。
3.投标文件份数：一份正本，一份副本以及完整版本的加盖公章(或电子章)PDF版本电子投标文件(u盘单独封装)，内容须和纸质投标文件保持一致；另中标单位在领取中标通知书时再提供纸质原样投标文件3份。)
注：1.电子投标文件必须和纸质投标文件保持一致，若因电子投标文件与纸质投标文件不一致而产生的一切后果，由投标人自行承担。2.评审过程中，电子版投标文件与纸质版投标文件不一致时，以纸质版为准。3.同时投多标段需按照招标文件要求分别制作各标段投标文件。

	16.1 
	投标截止时间
	详见投标邀请

	22.2
	评标方法
	☑综合评分法

	22.4
	本国产品价格扣除
	/

	26.1
	评标委员会推荐中标候选人的数量
	每个标段推荐 3 名

	26.2
	确定中标人
	☑采购人委托评标委员会确定

	28.3
	随中标结果公告同时公告的内容
	（1）中小企业声明函；（如有）
[bookmark: OLE_LINK21]（2）残疾人福利性单位声明函；（如有）
（3）关于符合本国产品标准的声明函；（如有）
（4）中标（成交）供应商的评审总得分（适用综合评分法）
（6）主要中标标的承诺函；
（7）投标业绩承诺函；（如有）

	29.1
	中标通知书发出的形式
	☑书面

	30.1
	告知招标结果的形式
	网站公示

	31.1
	履约保证金
	（1）金额：
各标段合同价的2.5%
（2）支付方式：中标人在中标通知书发出后5个工作日内向采购人一次性支付履约保证金（中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。）。
注意事项：
（1）以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。
（2）以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。

	32.1
	代理费用
	（1）收费对象：中标人
（2）收取方式： 转账 
名称：安徽建皖工程项目管理有限公司铜官分公司
开户行：交通银行合肥合裕路支行
账户：341318000013001891041
（3）收费标准：各标段代理服务费根据中标价参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号的50%计取（若不足3000元，按3000元计。），此费用应综合进投标单价和总价中，无需单列。

	33.1
	签订合同时间
	采购人应尽量缩短采购合同签订时间，原则上不晚于成交通知书发放之日起7个工作日。采购人无正当理由不得拒绝或者拖延签订合同，除不可抗力、质疑投诉等原因导致无法签订的除外。

	36.4
	质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址
	递交方式：书面形式递交
接收部门：安徽建皖工程项目管理有限公司/安徽奋迅实业有限公司
联系电话：18712372800/0562-2686884
通讯地址：安徽省合肥市蜀山区潜山路与皖河路交口望潜金融中心2幢办2306室/铜陵市铜官区北斗星城2号楼8层

	37
	其他内容
	

	37.1
	关于联合体投标的相关约定
	不接受

	37.2
	社保证明材料（如有）
	本项目招标文件中要求提供的社保证明材料为下述形式之一（投标文件中须提供扫描件）：
（1）社保部门官方网站查询的缴费记录截图；
（2）社保部门的书面证明材料；
（3）其他经评标委员会认可的证明材料。
（4）法定代表人参与项目的，无需提供社保证明材料，提供身份证明扫描件即可。

	37.3
	本项目提供的其他资料
	无

	37.4
	重要提示
	（1）中标人应在规定期限内提交履约担保并与采购人签订合同，若中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同，采购人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，追究有关责任；
[bookmark: OLE_LINK10]（2）合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，追究有关责任； 
（3）中标人中标后被监管部门查实存在违法行为，不满足中标条件的，由采购人取消中标资格，并做好项目后续工作； 
（4）中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。

	37.5
	解释权
	（1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；
（2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；
（3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；
（4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标邀请、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释；
（5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。






投标人须知正文

1.适用范围
本项目为国有企业自主公开招标，本招标文件仅适用于本次公开招标所述货物项目采购，部分条款参照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制。
2.定义 
2.1 货物：是指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。
2.2 时限（年份、月份等）计算：系指从开标之日向前追溯X 年/月（“X”为“一”及以后整数）起算。
3.采购人、采购代理机构及投标人 
3.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。
3.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。
3.3 政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。
3.4 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人须满足以下条件：
3.4.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的供应商。
3.4.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级政府采购监督管理部门政府采购的有关规定。
3.4.3 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。
3.4.4 若采购需求中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。
3.4.5若投标邀请中写明专门面向中小企业采购的，如投标人提供的服务非中小企业承接的，其投标将被认定为投标无效。
3.5 若招标公告中允许联合体投标，对联合体规定如下：
3.5.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。
3.5.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
3.5.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。 
3.5.4 联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为投标文件的一部分提交。 
3.5.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议投标总金额的比例。
3.5.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
3.5.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
3.5.8 对联合体投标的其他资格要求见投标人资格。
3.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。
3.7 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。
4.资金落实情况
4.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。
4.2 项目预算金额和分项（或分包）最高限价见投标邀请。
5.投标费用
不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。
6.适用法律
本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
7.招标文件构成
7.1招标文件包括下列内容：
第一章  投标邀请
第二章  投标人须知
第三章  采购需求
第四章  评标方法和标准
第五章  政府采购合同
第六章  投标文件格式
第七章  政府采购询问函和质疑函范本
7.2 招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准。
7.3 现场考察及相关事项见投标人须知前附表。 
7.4 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。
8.招标文件的澄清与修改
8.1投标人如对招标文件内容有疑问，根据投标人须知前附表规定的截止时间前以书面提交给采购人或采购代理机构；也可根据投标邀请中的联系方式进行电话询问。采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
8.2采购人可主动地或在答复投标人提出的问题时对招标文件进行澄清与修改。采购代理机构将在安徽奋迅实业有限公司网站发布更正公告的方式，澄清或修改招标文件，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。
8.3任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
8.4对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。
9.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用
9.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。
9.2投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为投标无效。
[bookmark: _Hlk16458980]9.3无论招标文件中是否要求，投标人所投服务及伴随的货物和工程均应符合国家强制性标准。
9.4投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。
9.5除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
10.投标文件构成
10.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目第六章投标文件格式的相关内容。
10.2上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。
11.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件
11.1 投标人应提交招标文件要求的证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。 
11.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。
11.3 本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。
11.4 为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。
12.投标报价
12.1投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求。除招标文件另有规定外，所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。
12.2投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认定为投标无效。
12.3 投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的单价（如适用）和总价，未标明的视同包含在投标报价中。
12.4投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
12.5采购人不接受具有附加条件的报价。
13.投标保证金
13.1本项目不收取投标保证金。
14.投标有效期
14.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见投标人须知前附表。
14.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
14.3因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。
15.投标文件的制作 
15.1 本项目要求提供纸质响应文件，响应文件的编制应满足以下规定：
（1）供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。
（2）在第六章“响应文件格式”中要求供应商盖章的，供应商均应在相应位置盖章。联合体参加响应的，除联合协议及采购文件规定须联合体各成员单位各自盖章的证明材料外，响应文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位公章。
15.2 因供应商自身原因而导致响应文件未在供应商须知前附表中规定的响应文件提交截止时间前提交文件的，该响应文件视为无效响应文件，供应商自行承担由此导致的全部责任。
15.3 开标现场提交的其他材料要求详见供应商须知前附表。 
16.投标截止 
16.1 供应商应在供应商须知前附表中规定的响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达指定响应文件的开启地点并递交。 
16.2 供应商在采购文件规定的响应文件提交截止时间之后送达的，响应无效，将拒绝接收。
16.3 采购人和采购代理机构延迟响应文件提交截止时间的。采购人、采购代理机构和供应商受响应文件提交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
17.投标文件的递交、修改与撤回
17.1供应商应当在招标公告规定的响应文件提交截止时间前，将密封响应文件送达指定响应文件的开启地点并递交。
17.2供应商可以修改或撤回已提交的响应文件，以响应截止时间前递交的最后一份为准。未按规定密封或响应文件提交截止时间后送达的响应文件，应当拒收。
17.3供应商应在供应商须知前附表规定的响应文件提交截止时间前将密封响应文件送达指定响应文件的开启地点并递交。未在规定时间内送达并递交的，响应无效。
17.4在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。但属于评审小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照采购文件的变动情况和评审小组的要求重新提交响应文件的，不在此列。
18.开标
18.1 采购人和采购代理机构将按投标邀请中规定的开标时间和地点组织公开开标。
18.2 开标时，各投标人应在投标人须知前附表规定的解密时间前对其投标文件进行解密。
18.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，并存档备查。
投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。
18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
19.资格审查及组建评标委员会
19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，按投标人须知前附表对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。
[bookmark: _Hlk24663244]19.2采购人或采购代理机构将在投标截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对投标人信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被认定为投标无效。
以联合体形式参加投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。
以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
19.3按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。
20.投标文件符合性审查与澄清
20.1符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
20.2投标文件的澄清
20.2.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。
如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因投标人授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受评标委员会询标的，投标人自行承担相关风险。
20.2.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。
20.2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
20.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。
对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
21.投标无效
21.1根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。
无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评标委员会视同其未提供。
21.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：
（1）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
[bookmark: OLE_LINK9] 21.3 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标文件无效，评审报告应详细记录相关情况，评审结束后书面报告政府采购监管部门。
（1）不同供应商的投标文件的技术、服务方案等内容存在错误一致或3个（含）以上异常相同的；
（2）不同供应商在交易系统或投标文件中联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。
22.比较与评价
22.1经符合性审查合格并通过异常低价投标审查的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。
22.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：
（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
23.废标、重新招标与变更采购方式
23.1出现下列情形之一，将导致项目废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足规定数量的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
23.2公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查或异常低价投标审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报政府采购监管部门批准。
24.保密要求
24.1评标将在严格保密的情况下进行。
24.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。
25.中标候选人的确定原则及标准
25.1评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：
（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外（本项目不涉及），不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的投标报价出现两家或两家以上相同者，采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。
（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。
26.确定中标候选人和中标人
26.1评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。
26.2按投标人须知前附表中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。
26.3因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。
27.编写评标报告
评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。
28.中标结果公告
28.1除投标人须知前附表规定由评标委员会直接确定中标人外，在评标结束后2个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
28.2中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限、评审专家名单以及投标人须知前附表中约定进行公告的内容。中标公告期限为1个工作日。
29.中标通知书
29.1采购人或采购代理机构发布中标结果公告的同时以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。
29.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。
29.3中标通知书是合同的组成部分。
30.告知招标结果
30.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构同时以投标人须知前附表规定的形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。
31.履约保证金
31.1中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳履约保证金。
31.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
32.代理费用
32.1本项目代理费用的收取按投标人须知前附表的规定执行。
33.签订合同
33.1采购人与中标人应当按照投标人须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公告。
33.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
33.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
33.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Toc2583661][bookmark: _Toc518923100]34.廉洁自律规定
34.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。
34.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
[bookmark: _Toc518923101][bookmark: _Toc2583662]35.人员回避
投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。
36.质疑的提出与接收
36.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑，鼓励通过在线方式提起质疑。
36.2 上述应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对招标文件提出质疑的，为获取招标文件或招标文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
36.3质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购供应商质疑函范本》格式（详见招标文件）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
36.4采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。
37.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc10891]

第三章  采购需求
前注：
1.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品，投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中随同其他主要标的填写货物名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。
[bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc2554]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	[bookmark: _Hlk240269089]项目完成供货安装调试、验收合格并经审核结算后一次性支付。

	2
	供货及安装地点
	铜陵市铜官区（采购人指定地点）

	3
	供货及安装期限
	各标段合同签订后30日历天完成供货并安装、调试完毕。

	4
	免费质保期
	不低于3年


[bookmark: _Toc7671][bookmark: _Toc5944]
二、货物需求 （同时适用于十个标段）
	序号
	标识重要性 
	 标识符号 
	符号说明

	1
	重要指标项
	■
	评分项，详见评分标准

	2
	无标识项
	
	（每个标段最大允许偏离15项，超过最大允许偏离项数的，将导致投标无效。）。

	注：指标项如若包含多个子项目指标，则该标识项内所有子项目指标均须满足或优于招标文件，否则视为负偏离。



（二）采购清单


[bookmark: _Hlk240268564]一标段货物需求(健康小屋设备采购)
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量 
（单位）
	所属
行业
	备注

	1
	▲健康小屋
	具体详见下文
	1台
	工业
	


1、 整体要求
1、 主要检测功能：身高、体重、BMI、血压、脉率、血氧、血糖、尿酸、血脂四项（高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、甘油三脂、总胆固醇）、体温、心电、人体脂肪成分（脂肪含量、水分含量、基础代谢率、体脂肪量、体水分量、骨量、内脏脂肪等级、体型判断等）、腰围、臀围、腰臀比、中医体质辨识。
2、 整机一体式设计，所有外围检测设备内置式设计，以防外界环境污染；读卡器、摄像头、触摸屏等全部为内部嵌入式设计。，便于整体维护和移动。
3、 使用简单自助，具有良好的人机交互能力，具备动画、语音提示引导检测者完成检测。
4、 配备电容触摸屏操作屏，规格尺寸≧21寸，16:9宽屏显示，触摸屏需采用加硬钢化玻璃材质
安全耐用。
5、 配备≧23寸显示屏，无人检测使用时可自动播放健康宣教常识。检测使用时显示检测项目内容。健康宣教内容支持后台发送和本地内容播放。
6、 须安装抽拉式储物抽屉，可放置设备所需的零配件和耗材。
7、 配备高清摄像头，摄像头整体内嵌隐藏至触摸屏内部。可用于人脸识别登录使用操作
8、 检测报告单采用A4纸规格打印，报告单中针对检测异常项目单独提示统计，清晰易懂。
9、■系统支持拓展人脸识别，替代刷卡登录检测。
2、 生理参数软件系统要求：
1、 支持刷二代身份证、或者输入身份证号或者输入手机号自助建档检测，体检数据上传至健康数据管理平台个人健康档案中。
2、 健康系统软件可进行中医体质辨识，对人体体质进行中医复合体质辨识分析，并给出相应建议。
3、 具有动画、语音播报提示，方便使用，
4、 每检测完一个项目，结果同步显现，结果异常项目用箭头方式提醒，并提供参考范围值供检测者参考，以及上一次测量结果及时间提供比对，清晰知晓变化状况。
5、 健康宣教可支持图片、视频、文字等方式内容，支持从本地和后台系统实时更新。
6、 可查看以往每次体检报告，并可打印A4纸张报告单；报告单对检测项目进行分项分析，并对异常项目汇总，对异常项目提供健康促进方案参考，并生成A4规格报告单。
7、 系统须开放数据接口，支持和第三方数据平台对接，将检测数据上传到指定的数据服务端。
8、 ■系统管理：支持用户设置、登录设置、数据备份、数据统计、用户列表统计、用户管理、档案管理、权限管理。
9、 可编辑用户基本信息，既往史、家族史、生活环境等用户档案信息。
10、 信息工作站由主机、检测设备、运行集成软件组成。
11、 具备强大AI智能分析扩展功能，针对性的提供详细结果解读、风险评估、调理改善等建议，可支持扩展至少四个核心算法大模型应用选择。并提供系统截图证明。
3、 资质要求：为满足产品在后续使用过程中的升级扩展需求及避免侵权分析，投标产品应具有合法的知识产权，不侵犯第三方权益。
4、 各分项检测
（1） 身高体重测量
1、 身高测量方式：超声波测量
2、 操作方式：自动测量
3、 体重测量方式:精密平衡梁式压力传感器称重
4、 称重范围：1kg—200kg ，精度±0.1kg
5、 测量范围身高：70cm—210cm ，精度值：±1cm
6、 测量语音提示
7、 国际通用体质指数（BMI)
8、 电击防护:I类B型设备 
9、 ■为确保使用的稳定性：产品具备合法计量相关资质
（2） 血压计
1、 测量原理：符合国家医用标准
2、 显示方式：LED数字显示
3、 测量范围：压力0～300mmHg（0～40）kPa ，脉搏40次/分～180次/分
4、 精度	压力：±2mmHg(±0.267kPa)以内， 脉搏数：±2%以内
5、 适用臂周范围:17cm-42cm
6、 臂筒可左右旋转±10度	
（3） 心电仪
1、12导联同步显示和采集，支持12导联合6导联自由切换
2、 频响：0.05Hz～150Hz (-3.0dB～+0.4dB)
3、 灵敏度：5mm/mV，10mm/mV，20mm/mV
4、 走纸速度：12.5mm/s、25mm/s、50mm/s
5、 输入方式：浮地输入，具有抗除颤保护电路和起博脉冲抑制电路
6、 时间常数：≥3.2s
7、 输入回路电流：＜0.05µA
8、 患者辅助电流：≤0.1µA（DC）
9、 噪声电平：≤15µVp-p
10、 共模抑制比：＞90dB
11、 采样频率：500Hz/通道
12、 滤波器：肌电滤波、基线滤波、工频滤波
13、 心电采集支持多种格式：12x1、6x2+1R、3x4+3R、3x4+1R
（4） 人体脂肪测量仪
1、 测量指标：脂肪率、基础代谢率、水分率、体脂肪量、体水分量、体质指数、体型判断等指标。
2、 可判断消瘦、标准、健壮、肥胖等体型
3、 测量方法：生物电阻抗法
（5） 血氧仪
1、测量范围：血氧饱和度35％-100％；脉搏率	35次/分-240次/分
2、测量精度：血氧饱和度：70%-99%段为±2%， 低于70%无定义
（6） 血糖尿酸总胆固醇多功能分析系统
1. 原理：电化学生物感测原理
2. 标定：以生化分析仪对血浆标定
3. 血样：新鲜指尖全血
4. 可测量血糖、尿酸、总胆固醇
5. 检测范围:血糖1.1~33.3mmol/L、总胆固醇2.59~10.35mmol/L、尿酸0.18~1.19mmol/L
6. 测试时间：血糖不超过6秒；尿酸不超过116秒 ；总胆固醇不超过30秒
7. 血球容积：30%-55%（血糖、尿酸） 35%-50%(总胆固醇)
8. 系统正确性：±20%（当血糖浓度≥4.17mmol/L、尿酸浓度≥0.30mmol/L、总胆固醇浓度≥3.88mmol/L )
9. 数据可通过USB输出
（7） 血脂仪
1、 测试范围：
CHOL：2.59~12.93 mmol/L (100~500 mg/dL)；
HDL：0.39~2.59 mmol/L (15~100 mg/dL)；
TG：0.51~7.34 mmol/L (45~650 mg/dL)；
LDL：1.29~5.18mmol/L
2、 检测时间120s以内（4项）
3、 样本：全血、血清、血浆均可
4、 标本量:单项测试卡为10μL；三合一测试卡为35 μL,
5、 存储：200组数据及其测试日期和时间
6、 数据可通过USB输出
（8） 体温仪
1、 测量方式为非接触式红外测温
2、 测量范围：体温: 34.0℃~42.9℃
3、 测量重复性≤±0.2℃
4、 测量距离5cm－8cm 
5、 测试部位:额头、手窝、耳后根
6、 测量数据支持上传
四、操作平台：
(1) 主控主机
1、CPU ：2.0GHz二核以上
2、内存2G以上 高速缓存； 
3、硬盘：固态硬盘60G以上容量；
4、显卡： 支持同步、异步双显；
5、I/O接口：8个232串口以上，8个usb口以上
(2) 	高清多媒体显示屏
1、 显示规格≧23英寸
2、 显示比例16：9
3、 分辨率：1920 (H) *1080 (V)
4、 视角：全视角
(3) 操作显示屏
1、 显示规格≧21英寸
2、 显示比例16:9
3、电容触摸,加硬钢化玻璃材质，安全耐用
4、分辨率：1920 (H) *1080 (V)
(4) 身份证读卡器
1、 符合居民身份证阅读器通用技术要求，兼容ISO14443（TypeB）标准；采用非接触式IC卡技术，与计算机或其它设备连接可用于读取居民身份证专用芯片内相关信息
2、 接口：RS-232C或USB接口；
3、 阅读距离：0-3cm；
4、 阅读时间：<1s；
5、 嵌入终端式设计，整体美观
(5) 信息工作站操作台
1、 一体式设计，所有外围检测设备、读卡器、触摸屏等全部为嵌入式设计。
2、 安装移动轮，可方便移动，设备到达现场后只需接入电源和网络即可检测使用。
3、 安装储物抽屉，可放置设备所需的零配件 
(6) 打印机
1、 连接方式：USB
2、 耗材类型：一体式硒鼓
3、 幅面：A4
4、 技术类型：激光打印

注：本数据须确保与使用单位公卫系统对接，若投标人因为实现互联互通需要额外提供服务器和系统软件，必须购买符合要求的服务器、正版操作系统软件以及正版数据库软件，由此产生的软硬件成本以及接口费用由成交供应商自行承担。



二标段货物需求(移动DR车采购)
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量 
（单位）
	所属
行业
	备注

	1
	▲移动DR车
	具体详见下文
	1台
	工业
	



	1
	车辆基本技术要求

	1.1
	驾驶座准乘人数：≥3人

	1.2
	设备数量及用途：包含一套适用于DR检查及诊断的放射设备

	1.3
	排放标准：不低于国ⅥB

	1.4
	车辆规格：蓝牌，C照可驾驶

	1.5
	车辆外形总尺寸（长×宽×高）mm：＜6000×2100×2700

	1.6
	发动机功率：≥100KW

	1.7
	总质量：≤ 4500kg

	2
	车辆改装防护要求

	■2.1
	检查区域射线防护：配备6面（上下左右前后六面）铅防护；满足国家放射防护要求

	2.2
	车内区域划分：分为DR检查区、医护操作区，两区之间完全隔离

	2.3
	车内地板处理：操作舱：木板打底+车用胶皮地板处理；                               
 检查舱：木板打底+铅板+木板＋车用胶皮地板处理

	2.4
	车内综合布线（强弱电）：配备DR设备所需的电源与信号控制走线预处理

	2.5
	操作区布局： 配备DR控制主机及医护人员工作席位、转椅一把

	■2.6
	设置独立的医患双通道： 检查区采用自动铅防护门，具备行车锁止装置，检查区与操作区需配备铅观察窗，尺寸≥80CM*60CM

	2.7
	辐射防护：要求通过第三方DR机房放射防护检测,车辆交付提供检测合格报告 

	2.8
	检查区和操作区提供空调系统： 配备空调装置

	2.9
	车内配备照明设计：照明灯、照度满足人员检测、休息工作要求 

	2.10
	检查区排风系统： 配备独立排风系统，防止电离空气浓度过高

	2.11
	车内语音对讲装置： 具备操作区与检查区语音双向对讲系统 

	2.12
	移动DR车安全警示： 检查室门外安装电离辐射警示标志

	2.13
	投标提供实物照片： 配备

	2.14
	车内安全技术要求：提供火灾安全报警及野外工作消防措施（灭火器）

	2.15
	车内电路安全技术要求：提供电路过压、过载等保护措施及防浪涌装置

	3
	轻混智能供电系统

	■3.1
	功能要求：根据车载移动性的使用场景，从根本上解决设备供电需求，不再完全依赖当地的外接电源，利用车辆自带储能系统，可以做到方便、快捷、高效、稳定的为检查工作保障优质的供电基础，额定功率：≥3000W，配备≥30米电缆+卷线盘

	3.2
	系统电压：≥24VDC

	3.3
	输入电压：宽电压输入

	3.4
	输出电压：AC220V±3%

	3.5
	输出频率：50HZ

	3.6
	输出波形：正弦波

	3.7
	保护：过载、短路、过温、电池高低压保护、市电高低压保护

	3.8
	工作温度：-30～40℃
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	序号
	货物名称
	技术参数
及要求
	数量 
（单位） 
	所属行业
	备注

	1
	▲彩色多普勒超声机（全身机）
	具体详见下文
	2台
	工业
	

	2
	▲便携式彩色多普勒超声机
	具体详见下文
	2台
	工业
	

	3
	十二导联心电图机
	具有网络传输功能，能连接原有系统，介入区公卫系统，相关对接费用包含在此次报价中。
	1台
	工业
	

	4
	高清显示屏
	1、6M LED 彩色医用显示器;
1.1、■显示尺寸≧ 30英寸,像素间距≤0.1995mm,最大亮度≧ 1050cd/m?，校准亮度≧ 600cd/m2，对比度2000:1，提供证明材料
1.2、显示器具备智能反色放大聚焦聚光灯功能
1.3、显示器具备亮度可调任务灯和壁灯，提供产品功能实拍图，实拍图需体现型号。
	2台
	工业
	


技术参数及要求
（一） ▲彩色多普勒超声机（全身机）
1.用途说明：主要用于腹部、心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管、小器官、骨骼肌肉、神经、造影、介入等方面的临床诊断和教学工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。
2.主机成像系统：
2.1.1高分辨率液晶显示器≥23英寸，液晶触摸屏≥15英寸，可调角度≥25°，支持手势操作，支持手写输入，直接点击触摸屏可选择需要调节的参数，支持触摸屏编辑
2.1.2主机内置探头接口数量≥5个，全激活互通互用，另具备笔式探头接口
2.1.3操作面板具有≥4向独立调节功能（上下升降、左右旋转、前后拉伸），方便操作者进行操作
2.1.5聚焦成像方式：支持数字化全域聚焦，声像图全程动态聚焦技术，全场图像均匀一致，图像上无焦点显示
2.1.7数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12 bit
2.1.8二维灰阶成像及M型显像单元
2.1.9■解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量，支持曲线解剖M型
2.1.10脉冲反相谐波成像
2.1.11彩色多普勒成像技术、彩色多普勒能量图技术、方向性能量图技术、数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF)
2.1.12智能化一键图像优化技术，可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像，具备独立按键
2.1.12空间复合成像技术，支持多档位调节和多参数联合应用
2.1.13斑点噪声抑制技术，可分级调节≥7级
2.1.14高清成像技术
2.1.15具有远程会诊功能
2.1.17支持图像秒传功能，支持将临床图像从超声设备一键上传至PC端
2.1.18主机内置支持语音控制，含语音注释、自定义语音命令（非外接话筒）
2.1.19支持快速切换诊断项，诊断项支持在触摸屏上进行编辑，将最常用的检查探头和其模式，放置在一边，点击检查模式，即可一步直达切换到探头和其模式
2.1.20中央刹车和直行锁功能
2.1.21可配置工作电池，无需连接电源，可连续扫查不少于2小时；具有电量显示功能（无需开机，即可在控制面板上显示电池的剩余电量）
高级成像技术：
2.2.1可支持造影成像技术，腹部、浅表、腔内、腔内容积探头造影成像，向后存储造影连续采集时间长。 
2.2.2具有造影时序成像功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间，可对彩色和时间进行设置
2.2.3超宽视野成像扫描技术：支持凸阵、线阵、相控阵探头，具备红、蓝、绿三种颜色扫描速度框提示（提供证明图片，显示彩色框）
2.2.4■标配剪切波弹性成像技术：支持凸阵、线阵探头，支持面式剪切波和单点式剪切波成像；具备3种定量参数
2.2.5■支持声衰减对比测量成像技术，可对肝脏组织的衰减系数进行测量及可视化显示，用于脂肪肝和肝纤维化的量化评估诊断
2.2.6心血管检查技术
2.2.7甲状腺自动测量，一键自动识别甲状腺结节单个或多个病灶
2.2.8肌骨智能解决方案
2.2.9妇科智能解决方案
2.2.10常规非容积探头，进行自由臂三维成像
2.2.11具备向量血流或二维灰阶血流技术，可以通过带方向的箭头来描述血管内的血流动力学特征，具备血流速度定量分析曲线，具备血管壁剪切应力的测量
测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)
2.3.1常规测量软件包、基础测量包、妇科测量软件包、产科测量软件包、心脏测量软件包、腹部测量软件包、小器官测量软件包、血管测量软件包；软件包内具备：心肌功能指数，支持心内膜自动描迹、膀胱自动测量、IMT血管内中膜自动测量，具备前、后壁同屏独立测量显示
2.3.2剖面血流，彩色多普勒模式下无需激活频谱即可测量血管截面瞬时的血流量，显示最大速度、平均速度、深度、血流量，补偿角度可调
2.3.3定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置的血流速度
2.3.4频谱自动测量分析软件，用户可自由配置显示的参数
2.3.5支持测量放大镜，可实时同步无失真放大测量取样区域，同屏显示
2.3.6自动胎心率测量，可在B/M模式下自动计算胎心率
■探头规格（标配不少于4把探头）
2.4.1单晶体探头可支持≥4把，超宽频带探头，1MHz到23MHz，二维、彩色、多普勒、频谱多普勒均可独立≥3段变频
2.4.2单晶腹部凸阵探头：最低频率≤1.5 MHz ，最高频率≥6.0MHz 
2.4.3高频线阵探头：最低频率≤3 MHz ，最高频率≥14MHz 
2.4.4腔内探头：最低频率≤3 MHz ，最高频率≥11MHz
2.4.5相控阵探头：最低频率≤1MHz ，最高频率≥5 MHz
 二维显像主要参数：
2.5.1■增益调节：TGC，TGC增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥8段，B/M可独立调节
2.5.2深度≥39cm
2.5.3二维灰阶成像256灰阶
2.5.4伪彩：≥8档可调
2.5.5灰阶图谱≥8级可调
2.5.6组织特性匹配，用户可根据人体组织真实情况进行调节，多级可调，匹配至最佳成像声速，并以具体数值在触摸屏上显示
2.5.7直观显示可视可调动态范围：≥260dB
2.5.8彩色多普勒及频谱多普勒：
2.5.9显示模式：高脉冲重复频率(HPRF)、连续波多普勒（CW）、脉冲多普勒(PWD)
2.5.10显示方式：速度图(CFM)、能量图(PDI)、方向性能量图（DPDI）
2.5.11取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至30mm多级可调
2.5.12实时自动包络频谱并完成频谱测量计算
2.5.13具有彩色双实时功能
2.5.14彩色频谱自动反转：当调节彩色取样框从一侧偏转向另一侧时，系统可自动触发反转功能，保证偏转调节过程中，血管内血流颜色不变
2.5.15具备高分辨率血流成像
记录装置、外设、图像存储、病案管理、连通性及附件要求
数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输
内置双硬盘（非外接硬盘），硬盘容量：机械硬盘HDD≥1040G，固态硬盘SSD≥128G
支持不同探头4幅图像同屏动态回放，回放速度可调
内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、TIF、BMP或JPG等PC通用格式直接储存。
内置USB接口≥5个，用于图像传输
医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件
支持主机一体化耦合剂加热器，支持实体按键开关，耦合剂温度三挡可调
可连接其他品牌超声工作站。
（二） ▲便携式彩色多普勒超声机
一、货物名称：便携彩色多普勒超声诊断系统
二、产品用途说明：满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官、血管、肺部等检查需要
三、系统技术规格及概述：
1.系统通用功能
1.1笔记本式便携彩超，非立式便携超。≥15英寸高分辨率LED显示器，可独立主机调节角度≥179°；触摸屏≥10英寸；操作面板具备物理按键与轨迹球操作；整机重量≤3.5kg（含电池）
1.2无需开机即可在机身显示主机剩余电量百分比；具有磁性电源插头充电
1.3系统动态范围≥310dB，2dB逐级调节，数值明确显示
2.二维灰阶模式
2.1组织谐波成像、组织特异性成像、频率复合成像、斑点噪声抑制成像、回波增强技术、局部图像增强技术
2.2■TGC: ≥8 段，LGC: ≥8 段
3.M型成像模式：彩色M型，支持解剖M型，取样线≥3条，可360度任意旋转
4. ■彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
取样框偏转: ≥±30 度 (线阵探头)
5.频谱多普勒成像，最大测量速度：PWD：角度60°下，血流速度最大8m/s
6.一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影等）
7.图像放大技术：一键实现全屏放大
8.宽景成像，要求支持凸阵探头、线阵探头、心脏探头，具有红、蓝、绿三种彩色框及文字提示扫描速度快慢
四、 测量分析和报告
1.常规测量软件包
2.多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）
3.妇科/产科专用测量软件包 
4.血管内中膜自动测量软件，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据，测量结果至少包括测量长度和质量指标等，并具有随时间变化的IMT厚度变化评估曲线
5.穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示功能，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调（提供双屏实时对比显示证明图片，体现机器型号）
6.弹性成像功能，可单独对肿块周边硬度进行定量分析；测量结果包括病灶硬度、病灶及周边硬度、病灶周边硬度。
7.具备造影成像及定量分析，用于腹部、浅表和微血管造影、心腔造影和心肌造影，支持组织图像与造影剂图像混合造影模式。
8.组织多普勒成像及定量分析单元，至少包括TVI、TVD、TVM、TEI四种模式
9.心脏射血分数自动测量
五、原始数据处理，可对回放图像进行≥40个参数调节
六、信息管理与存储
1.≥256G固态硬盘
2.内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作
3.动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。
4.支持主机一键操作将动态和静态图像无线传输至手机和电脑，并可对接收到的图像能够通过微信分享，添加标签、评论，便于会诊、交流
七、连通性和配置要求
1.主机内置HDMI接口、≥4个USB3.0接口、网络接口
2.超声主机1台；专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件；原厂多功能台车1台；
凸阵探头1把，频率范围：1.5-6.0MHz；线阵探头1把，频率范围：4.0-11.0MHz； 
心脏探头1把，频率范围：1.5-4.5MHz


四标段货物需求(体检设备)
	序号
	货物名称
	技术参数
及要求
	数量 
（单位）
	所属行业
	备注

	1
	▲纯音听力测试仪
	1、通道:  两个独立的信号通道
2、测试频率： 气导125～8000Hz，骨导250～8000Hz，共 11 个频点
3、测试强度范围： -10dB～120dB
4、测试： 纯音、啭音、脉冲音测试
5、强度步进： 5dB/1dB 步进
6、掩蔽准确度： -3dB～+5dB
7、输出接口： 气导耳机、骨导耳机、自由声场
8、电脑接口： 可接 PC 的 USB 接口
9、麦克风： 内置麦克风和喇叭，便于与受试者沟通回话（0～20dB强度可调）
10、显示屏： LCD显示屏，双行精确数值显示
保护功能： 尽可能保护受试者听力不受损害
11、操作环境： 温度 10℃ ～ 40℃，相对湿度≤ 90% ，气压 86KPa～106KPa
12、预热时间： 小于10分钟
13、电源： DC15v
14、标配： 主机、气导耳机、骨导耳机、应答器、电源适配器、回话麦克风、USB连接线、软件
15、监听：可设置监听模式，并可调整监听声强
16、功能：跟踪（非测试耳耳机输出声强度可随测试耳耳机等幅调整）
■17、便捷操作：1）、测试频率可自由设置；2）、给声按钮和声强按钮一体设计，双耳测试可设置在同一侧按钮操作，单手即可完成双耳的测试
配置：主机、电源线、气导耳机、骨导耳机、应答器、鹅颈麦克风
	1台
	
	

	2
	测听室
	1、规格:可以根据要求订做
2、在正常噪音环境下，隔声室内本底噪音<25dB(A)，检测仪器能正常检测，达到国家规定要求
3、整体隔声室为悬浮结构，底部与原房间只保持地面的软性连接并不损坏原房间地面
4、隔声墙体:(1)钢结构复合隔声/吸声墙体;(2)工厂标准化生产;(3)可拆卸可搬迁;(4)现场安装，不损坏原房屋结构
5、隔声门:(1)全钢重质隔声门;(2)采用 1.8mm 优质钢板冲压、焊接、复合构成;(3)磁控式“双声闸”结构，完全磁吸，无须门锁，保证使用人员安全;(4)标准规格:830*1950mm
6、隔声窗:(1)隔声视窗;(2)采用 1.8mm 钢板冲压、焊接、复合构成;(3)双层浮法玻璃构成，专业设计，杜绝6、“声桥”;(4)标准规格:900*700mm
7、通风:采用阻抗式进气消声器和阻抗式排消声器各一套组合，强制通风，保证良好的空气流通和良好的隔声效果
8、地面铺设环保吸声地毯
9、隔声室内装饰为:微孔吸音铝板与阻燃波峰棉组合，吸声效果良好
10、照明:配置无声无干扰照明系统;
	1台
	
	

	3
	▲肺功能仪
	1、检测项目：用力肺活量(FVC)、肺年龄、肺活量(VC/SVC)、每分钟通气量(MV)、每分钟最大通气量(MVV)、支气管扩张试验
2、测量参数：
2.1.用力肺活量(FVC)：FVC，FEV1.0，FEV1.0%，PEFR，MMF，75，50，25，10， MTC75-50，MTC50-25，MTC25-RV等36个参数(含2条曲线) 多次测试,选优打印，LUNG AGE直接显示
2.2.流速容积曲线
2.3.VC，TV，IRV，ERV等参数(含1条曲线) 多次测试, 选优打印
2.4.每分钟通气量(MV)：MV，RR，TV 
2.5.每分钟最大通气量(MVV)： MVV，BSA，MVV/BSA，RR，TV
2.6.支气管扩张试验
3、技术性能/指标：
3.1.采用铂-铑合金材料的热丝式双向流速传感器。
3.2.流量范围及精度：0-14L/S；读数值的±3% 或±0.01 L/S；容量精确度：±3%或50毫升
3.3.容量：0-10升
3.4.中国人专用预计值公式：EUROPE，BALDWIN，BEIJING，LAM-CHINA，自动生成老人及儿童预计值。
3.5.屏幕：彩色液晶触摸屏
3.6.测试结果图文丰富详尽易读(含有COPD诊断结果图和田字形图和星形图)。
3.7.内置热敏打印，四种图文并茂报告格式
3.8.可升级检测血氧饱和度和呼吸肌力
3.9.连接电脑打印中文报告
4、仪器耗材：过滤器200个，咬嘴1000个
	1台
	
	

	4
	尘肺标准片
	锐森科技
	1个
	
	

	5
	▲血气分析仪
	1、测量项目：血气电解质等5个参数,pH、PCO2、PO2、Hct、BP。
■2、计算项目：pH(TC)、PCO2(TC)、PO2(TC)、HCO3、TCO2、sO2%、P50、AG、A-aDO2、Rl，THb(c)，测量项目和计算项目≥19项
3、内置不间断电源，断电后满足1小时以上的工作时间
4、同时支持注射器和毛细管测量
5、样本量：全血小于等于120uL，毛细管最低采血量小于等于35uL
6、样品恒温 37±0.2℃
7、内置酸碱平衡自动智能分析系统
■8、样品、试剂预热功能
9、操作界面：10.4寸TFT全中文彩色液晶触摸屏
10、USB数据导出功能
12、采样针内、外壁自动清洗
■13、进样器的选择：自动识别注射器和毛细管，不需适配器
14、LED背光流路视窗观察窗口
15、电极更换闩锁设计
■16、在线液流温度电极监测
17、可使用条码扫描仪
18、须配套原厂的血气质控
■19、带自动质控功能（可选）
20、有人体红外探测功能
21、支持外接鼠标、键盘功能
22、定标方式：全自动液体定标，无需钢瓶气体定标
23、电极测量方式：采用免维护微电极技术，血气项目采用块状电极，电解质项目采用固态离子选择性电极
24、进样方式：全自动进样，能自动检测并排除小气泡和微血凝块
25、试剂使用周期：多种规格试剂包可供选择，试剂包常温下保存期1年，开包后效期长达30天
26、定标间隔：可根据实验室要求，自行调整定标间隔时间，最长间隔时间达4小时
27、分析时间20个样本/小时 
28、可根据需要外接打印机
29、数据管理：RS232接口、软件管理系统、具备联网功能
30、内存：主机可自动储存大于5000份历史样本完整信息，存储容量可扩展
31、环境温度：+15℃～+30℃，相对湿度：≤85%
32、电源：宽电源设计100V-240V～±10%，50Hz-60Hz±1Hz
	1台
	
	

	6
	视力计
	1、视力检查范围：对数值4.0-5.3(小数值0.1-2.0)
2、检查功能：标准视力检查
3、测试模式：左眼、右眼、双眼
4、结果描述：5分记录值、小教值、测试时间
5、内部存储空间：35GB
6、扩展功能：可外接TF卡，扩展储存空间
7、语音提示：扬声器真人发声
8、数据传输：Wifi、2.4G无线传输、有线
9、显示屏：10.1寸液晶显示屏
10、遥控器：2.4G无线遥控器,遇控距离大于6米
	1台
	
	

	7
	裂隙灯
	1、类型 交角体视式
2、改变倍率形式 物镜两档可变
3、目镜 10x
4、总倍率 10x（φ18mm）、16x（φ14.5mm）
5、瞳距调节范围 10x 目镜      54mm～80mm
6、屈光度调节 6D
7、裂隙投影率 2/3x
8、裂隙宽度 0mm～9mm连续可调(在9mm时，裂隙呈圆形)
9、裂隙高度 1mm～8mm连续可调
10、光斑直径 φ9mm、φ8mm、φ5mm、φ3mm、φ2mm、φ1mm、φ0.2mm
11、裂隙角度 0～180由垂直到水平方向连续可调
12、滤色片 隔热片、减光片、无赤片、钴兰片
13、电气安全标准 执行标准IEC601－1、I类B型
	1台
	
	

	8
	眼底镜
	1、光学性能优越，可以清晰进行眼底诊察                                                      2、卤钨灯泡，亮度高，光源显色性好，灯光亮度连续可调                                                                     3、携带方便，一次性充电，可以长时间使用，方便移动诊察                                                                    4、快速充电，有防过充功能，可随充随用                                                                                5、照明形式： 大光斑、小光斑、裂隙、网格片、无赤片
6、屈光度补偿： -35D～+20D，共 24 种屈光度
7、照明光源： 3.5V/2.8W 卤钨灯泡
8、照明电源： Li+电池组 DC：3.7V
9、充电电源： AC110V~240V，50Hz/60Hz
	1台
	
	

	9
	视野仪
	1、分析软件：可信性分析，单报告分析，多报告 分析，青光眼半视野分析，青光眼进展性分析， VFI 视野指数分析。 
2、操作系统：Win7 以上
 3、背景光颜色亮度：白 色 31.5asb 
4、视标亮度： 1asb---10000asb 
5、视标尺寸：Goldmann Ⅲ
6、视标刺激时间：≤ 200ms 
■7、检查模式：10-2， 24-2，30-2，60-4，C-40， C-64，C-76，FF-81， FF-120，FF-135，鼻侧检查范围：≥90°，检查距离：30cm±3cm
■8、特殊检查模式： Esterman单眼，Esterman 双眼，自定义测试，驾驶 员单双眼检查，上方 36 °筛查，盲区测量
■9、瞳孔测量：自动
10、固视检测：生理盲点监测，眼位视频监测
11、环境光检测：自动 
12、视标间隔时间：标准化和根据患者自适应
	1台
	
	

	10
	深视力测定仪
	1、符合TB/T3091-2019、GB18463-2001、GBZ188-2014
2、移动杆的范围:相对中心零位80mm
3、杆直径:3rm
4、杆间距:30m
5、移动速度:50mm/s(测试)，25mm/s(练习)
6、测试灯光照度:1500+500LX
7、测试:±0.1mm，零位校准误差±0.1mm
8、通信功能:RS232                                                                                      
9、工作电压:&C220V+10%，50HZ，功耗:小于140W
10、工作环境:工作温度0-400，工作湿度85%(40C)
	1台
	
	

	11
	视力表
	1、散热良好，经久耐用，使用寿命可达10万小时。
2、高透微结构导光板，光效达到90%以上。
3、多种检测图技术，可进行多功能测试。                                                                                                                                                   4、光源：SMD2835LED144颗色温；                                                                                                                                                                   5、 观察屏亮度：＞1000cd/㎡                                                                                      6、光线均匀性：≥90
	1个
	
	

	12
	色觉图
	100种视图； 200*150mm
	1个
	
	

	13
	检耳镜
	1、光照方式： 光导纤维照明 
2、放大倍率： 3X 
3、窥耳器孔径： 2.5mm，3mm，5mm 
4、输入功率： 5VA 
5、电源： 220V±20V,50Hz±1Hz 
6、照明光源： KJ200LW规格：3.6V/2.6W，微型卤钨灯泡 
7、熔断器： F100mAL250V
	1个
	
	

	14
	额镜
	---
	1个
	
	

	15
	咽喉镜
	
1、完备的电子方案和高清数字化摄像系统，搭配 3″TFT 彩色显示
屏
2、 具有拍照、摄录、定格功能
3、显示屏旋转角度：前后 0-180 度，左右 0-270 度
4、叶片型号齐全，具有 11 种不同型号
5、 具有双重防雾功能， 无需开机预热，即开机即可防雾。
6、 大容量存储卡具备热插拔功能，并能通过数据线方便传输数据
7、 像素：≥200 万
8、 分辨率：1600*1200
9、视场角：≥90°
10、有效景深：≥5-100mm
11、内存容量：>8000 张照片
12、电池放电时间≥6h
13、光源内置高功率防水 LED 光源，光照度：≥800lux
	1个
	
	

	16
	皮肤镜
	1、放大倍率 ：20×-50×,200×
2、成像分辨率最大值 ：≥1280*1024
3、图片最大像素：≥130万
4、照 明：内置LED冷光源
5、帧 速：≥15fps
6、光源亮度：可调节
7、探头成像范围 ：20×~60×、200×~250×
	1个
	
	





五标段货物需求(手术设备)
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量 （单位）
	所属
行业
	备注

	1
	▲麻醉机
	　具体详见下文
	1台
	工业
	台

	2
	心电监护仪
	具体详见下文
	4台
	工业
	台

	3
	可视喉镜
	具体详见下文
	1台
	工业
	台

	4
	可视光棒
	具体详见下文
	1台
	工业
	台

	5
	体位垫
	具体详见下文
	1个
	工业
	个

	6
	无影灯
	具体详见下文
	2个
	工业
	个

	7
	高频电刀
	具体详见下文
	1个
	工业
	个

	8
	电动手术床
	具体详见下文
	1张
	工业
	张

	9
	电动吸引器
	具体详见下文
	1个
	工业
	个

	10
	不锈钢升降凳
	具体详见下文
	20个
	工业
	个

	11
	双通道注射泵
	具体详见下文
	1个
	工业
	个


技术参数及要求
（一）麻醉机技术规格
1配置需求：全能麻醉系统
2技术规格：
2.1工作条件及基本配件
2.1.1工作环境，温度：10℃ -40℃，湿度：15%-95%
2.1.2电源：220V-240V，50/60Hz
2.1.3标配锂电子(非铅酸)后备电池，支持1块电池使用时间≥90分钟,2块电池使用时间≥240分钟（新电池，环境温度25℃）
2.1.4 接口：1 个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能, 1 个 RS-232C 串行通讯接口，1 个 VGA 接口，2个SB接口等
2.1.5机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉，标配脚轮刹车，可独立控制脚轮固定，机身旋转灵活
2.1.6适合内窥镜手术模式：具备三级照明顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。
2.1.7标配4个附属输出电源接口。
2.1.8具有独立的LED报警指示灯。
2.1.9非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全
2.1.10 用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理
2.2气源
2.2.1标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源
2.2.2具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%
2.2.3快速充氧范围25 - 75 l/min。
2.3 流量计
2.3.1电子显示流量计，空气范围： 0L/min～15L/min，氧气范围： 0L/min～15L/min，笑气范围： 0L/min～10L/min
■2.3.2电子流量计配备屏幕数字显示和虚拟流量管显示，屏幕可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度。
2.3.3具备备用流量计（总流量计）
2.3.4具有辅助流量计，用于辅助吸氧
■2.3.5 可升级经鼻高流量给氧功能，输出流速范围0-50L/min
2.4挥发罐
2.4.1标配单麻醉罐位
■2.4.2标配一个高品质挥发罐，挥发罐和主机同品牌，具备压力、流速和温度补偿，满足临床挥发性麻醉药物使用
2.5呼吸回路
2.5.1回路整体可徒手拆卸，一体化回路，无裸露连接管线，防止意外脱落或误连接
2.5.2回路整体可旋转≥30°，以满足不同手术无需移动麻醉机的要求
2.5.3回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染
■2.5.4二氧化碳吸收罐，容积≤1500ml，满足临床低微流量麻醉需要
2.5.5内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端
2.5.6流量传感器监测频率为1000次/秒
2.5.7低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障
2.5.8具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激
2.5.9标配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换
2.5.10具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。
2.5.11标配可调节回路皮囊支架，方便手动通气时操作
2.5.12呼吸系统泄漏量≤60mL/min（在3.0kPa压力条件下）
2.6 呼吸机 
2.6.1气动电控呼吸机，全中文操作和显示
2.6.2提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV模式，可选配SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、压力控制容量保证通气（PCV-VG）以及PS模式
[bookmark: _Hlk168308721]■2.6.3容量控制（VCV）潮气量设置范围：10ml-1500ml
[bookmark: _Hlk168308729]2.6.4吸气压力设置范围：5-70 cmH2O
2.6.5支持压力：0，3cmH2O～60cmH2O
[bookmark: _Hlk168308741]2.6.6呼吸频率：4-100次/分钟
[bookmark: _Hlk168308746]2.6.7吸呼比：4:1到1:6
2.6.8压力限制范围：10-100 cmH2O
2.6.9电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4-30 cmH2O
2.6.10吸气暂停：OFF，5%-60% 
2.6.11上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全
2.6.12具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。
2.6.13可选配肺保护工具：支持两种复张手法——单周期和多周期
■2.6.14具备心肺旁流模式CPB, 且心肺旁流模式可在所有通气模式下启动
2.7数字和波形监测
2.7.1具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示
[bookmark: _Hlk168309080]2.7.2主机内置电容触摸屏，支持手势操作，非主机外展屏幕，不易影响其他设备使用，屏幕尺寸≥15英寸，可同屏显示波形和呼吸环图，支持显示P-V，V-F，P-F三种类型环图
[bookmark: _Hlk168311522]2.7.3内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件；标配EtCO2模块，插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用
2.7.4可选监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F，V-F）监测；可选配氧电池法吸入氧浓度监测
2.7.5同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末CO2波形），波形和环图可以同屏显示
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: _Hlk168312036]2.7.6潮气量监测范围：0-3000ml
2.7.7分钟通气量监测范围：0-100L/min

（二）心电监护仪参数
一、监护仪结构
1. 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，且模块支持插入任意插槽
2. 监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性
3. ≥15.6英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，主机模块插槽数≥6个（非电池插槽），显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作
4. 可内置高能锂电池，供电时间≥2小时
二、监测参数
5. 监护仪标配基本功能模块，基本功能模块支持心电、呼吸率、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温和双通道有创血压的同时监测，以上参数都支持成人、小儿和新生儿病人类型
6. 基本功能模块可升级为转运监护仪，从监护仪拔出后无需额外操作直接用于病人转运，可插入监护仪任意插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计
7. 支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析
8. 心电支持≥4个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析
9. 提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段 
10. 支持RR呼吸率测量，测量范围：0～200rpm
11. QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms
12. 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式
13. NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg
14. 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPX7
15. 支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测
16. 有创压适用于成人，小儿和新生儿，有创压测量范围：-50～360mmHg
17. 支持多达8道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求
18. 支持升级主流、旁流、微流EtCO2监测模块，旁流EtCO2监测模块支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换
19. 可选配FloTrac监测功能模块或可实现FloTrac技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，用于上肢的动脉连续心排量监测，可通过监测桡动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求
20. 标配呼末二氧化碳模块
21. 支持升级模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。
三、系统功能
22. 具有图形化报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源
23. 具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别
24. 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态
25. 当病人生命体征基础值异常或病人状态出现趋势性变化时，针对HR/RR, SpO2，RR和动脉压监测，监护仪支持根据病人的参数趋势变化，自动推送该参数的报警限需要进行调整的建议，同时提供该参数的趋势变化与报警限对比图供临床参考分析。
26. 具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警
27. 具备多个参数融合分析功能，通过心电与有创压脉搏波以及血氧脉搏波的融合分析，对心律失常的假性报警进行抑制，避免由于干扰引起的误报警，并支持通过图标提示用户当前参与融合分析的参数类别
28. 标配具备血流动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能
29. 46.支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟
30. 47.支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值
31. 具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能
32. ■支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾
33. ■支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理
34. 监护仪可与同品牌呼吸机以及非同品牌输注泵通过无线方式融合显示在中央站界面

（三）可视喉镜参数
一：主机技术要求  
1：采用全数字微成像技术，≥3.2寸显示屏，不小于8G内存；
■2：主机可兼容视频窥视叶片手柄、视频硬镜手柄、视频软镜手柄；
3：主机内置多媒体系统；可拍照、录像、录音；直接阅读、回放；
4：显示主机集成≥4个按键，防止误操作；
5：显示器内部电源：锂聚合物电池，电压DC3.7V，持续工作时间≥240分钟；.
二：喉镜窥视手柄参数要求   
1：采用数字电子成像技术：工作距离 20-100mm；
2：空间分辨率 ≥6.35LP/mm；视角≥60º；
3：光源照度：不小于1000LUX,h≥40mm；
4：可调节的多功能手柄，一支手柄可配置4种不同型号叶片，满足婴幼儿、儿童、成人的插管需求；
5：可调节伸缩杆圆弧半径65mm;调节角度不小于18º；
6：配备智能温控芯片加热除雾功能，稳定温度45º±5º；
7：可通过无线模块直接连接图像处理工作站；
8：叶片材质：聚碳酸酯；外观以及物理性能：窥视片表面光滑平整、无毛刺、飞边、黑点及器械杂质、气泡即扭结；窥视叶片具有一定的韧性，在正常使用过程中不破裂；
9：适用范围：新生儿、儿童、成人、成人大号；适用气管插管范围：新生儿——2.5-4.0mm;儿童——4.0-6.0mm;成人——6.0-9.0mm;成人大号——6.0mm以上;

（四）可视光棒参数
一：主机技术要求
1：主机内置智能主控芯片：标配不小于8G内存卡，可兼容可视喉镜、视频硬管手柄、视频软管手柄；
2：配置不小于3.5寸触摸显示屏，显示分辨率不低于640×480；
3：主机可通过HDMI连接图文工作站，实时传输视频喉镜、视频硬镜、视频软镜影像；
4：显示器能上下0º～130º转动，左右0～270º转动。视场角≥180º；
5：主机内置多媒体系统，内置操作教学视频；可拍照、录像、录音；直接阅读、回放；具备USB、HDMI输出方式；
6：屏幕亮度可调节，以适应不同插管环境，可设置语言，音量，日期；
7：显示器内部电源：锂聚合物电池，电压DC3.7V，持续工作时间≥240分钟；.
8:产品安全规格：电击防护类型——Ⅱ类、带内部电源；电击防护等级——Class A；
二：硬管窥视手柄参数要求：   
1：插入管长度 400mm±5％;
■2：插入部外径≤4.1mm±5％，可适配4.5mm以上内径的气管导管；
3：工作距离 3-50mm；空间分辨率 ≥10.08LP/mm；视角≥90º；
4：光源照度≥400LUX，h=20mm；光源色温≥5000K;
5：插入部可塑性弯曲角度90º-150º；
6：硬管采用具有记忆功能材质，可任意塑型，可在受热时自动复原，修复折痕；
7：配备给氧通道，可在插管的同时给氧；
8：适用于液体浸泡消毒，低温气体消毒；
9：可通过无线模块直接连接图像处理工作站或监视器；

（五）体位垫参数
1、 头部型-头圈    产品尺寸：外径：25cm;内经：10cm，高：5cm;  产品材质：高弹海绵+记忆棉+四面弹力防水布;  产品用途：适用于仰卧位手术，用于支撑、稳定、保护头枕部，避免压疮的产生，一般应用于脑外科、五官科手术。
2、 上肢型-上肢垫   产品尺寸：长50cm ;宽：15cm ；厚：6cm;  产品材质：高弹海绵+记忆棉+四面弹力防水布+魔术贴;  产品用途：上肢使用，保护肘部。
3、 肩部型-肩垫   产品尺寸：长40cm;宽：28cm ；厚：9cm； 产品材质：四面弹力防水布+木棉； 产品用途：支撑肩部，保护肩部不受压。
4、 辅助型-半圆枕   产品尺寸：长50cm ;宽：15cm  厚：10cm；  产品材质：高弹海绵+记忆棉+四面弹力防水布； 产品用途：支撑保护膝关节。
5、 足跟部型-足跟垫  产品尺寸：长20cm ;高：10cm ；厚：8cm； 产品材质：高弹海绵+四面弹力防水布；  产品用途：保护足跟，预防压疮。
6、 头部型-记忆棉高碗头圈   产品尺寸：外径：20cm ;内经：10c;厚：8cm；   产品材质：高弹海绵+记忆棉+四面弹力防水布；   产品用途：用于支撑、稳定、保护头枕部，避免压疮的产生，可用于脑外科、五官科手术，便于仰卧、俯卧或头偏一侧时保持呼吸通畅。
7、 胸部型-胸垫产品尺寸：长35cm;宽：25cm ；厚：10cm；   产品材质：海藻棉+四面弹力防水布；   产品用途：支撑保护胸部，保持良好呼吸循环，避免发生压疮。
8、 髂部型-髂垫产品尺寸：长20cm ；宽：20cm ；厚：12cm；    产品材质：高弹海绵碎+四面弹力防水布；  产品用途：支撑保护髂腰部。
9、 下肢型-下肢凹形体产品尺寸：长60cm ;宽：15cm ；厚：6cm；  产品材质：高弹海绵+记忆棉+四面弹力防水布；  产品用途：支撑保护膝关节。
10、 下肢型-俯卧位腿垫  产品尺寸：长50cm;宽：35cm；厚：12cm； 产品材质：海藻棉+四面弹力防水布；  产品用途：支撑保护下肢。
11、 下肢型-胸科腿垫   产品尺寸：长80cm ;宽：28cm ；厚：18cm；  产品材质：海藻棉+四面弹力防水布产品用途：支撑保护单下肢。
12、 医用固定带上肢型   产品尺寸：长70cm±10cm，宽15cm±1cm；   产品材质：四面弹力防水布+魔术贴；  产品用途：固定腕部上肢。
13、 医用固定带髋部型    产品尺寸：长216cm±20cm，宽6-18cm±1cm；  产品材质：四面弹力防水布+魔术贴；  产品用途：固定身体和关节，避免对身体损伤。


（六）手术无影灯
一、技术要求：
1.■高强度超薄灯头子母灯，一体化设计，更符合层流要求，更方便操作
2、椭圆形吊管水平大臂，更符合层流要求
3、配置：平衡圆臂系统、灯头体外观专业设计、进口LED灯芯
产品特点：  
1.采用暖白色的LED作为无影灯光源，环保、低能耗LED灯泡，灯泡寿命：≥60000小时。 
2.LED不产生红外线和紫外线辐射，无卤素无影灯对创面造成的温升和组织损伤，加快术后伤口愈合，并且没有辐射污染。 
3.LED色温恒定，色温色彩不衰减，柔和不刺眼，非常接近自然太阳光线。 
4.独立的LED光源具有专门电路芯片控制。 
5.无影灯控制面板薄按键控开关，要求操作简单且不易损坏。 
6.■光照可调节级数：无极调光，十段连续显示,调整范围10%-100%，具有背景灯照度：≥30 Lux； 
7.采用抑制电磁波干扰设计，避免与手术室内其它设备产生相互的干扰。 
8.采用椭圆形吊管设计，可以在多种复杂的手术室内安装悬臂装置，也可根据医院的需要预留，方便医院将来升级和为医院日益增多的多媒体需求提供完美的解决方案。 
9.平衡系统采用合金大臂组件，大于五组万象关节联动，具备疲劳校正装置和定位手感调节装置，常时间使用后便于定位调校。 
10.灯头中置手柄可拆卸，耐134℃高温高压消毒，方便调节、灵活定位；具有大小C臂结合处控制面板，具备亮度提示提示功能，配备有环境照明模式（腔镜模式）； 
11.灯盘回转半径：≥182cm，灯头可下拉近垂直地面，方便各种角度的照明。灯头周边一体化ABS操作拉手和中置操作手柄，方便操作。 


（七）高频电刀技术参数
■1工作频率：双频型电刀，单极频率≥512kHz、双极频率≥300kHz
2输出功率：≤150W
3额定负载：400Ω、50Ω
4控制方式：液晶触屏控制
[bookmark: OLE_LINK6]5输出方式：间歇加载连续运行。支持单极手控、单极脚控、双极脚控3种输出方式。
■6工作模式:≥7种,其中电切模式≥4种，包括纯切、混切1、混切2、混切3；电凝模式≥3种，包括柔和凝、强制凝、双极凝。
7自动保护装置：开路、短路、过功率、过电流自动保护功能。
8断线自检：具有中性极板未连接或者连接电缆断线时，自动停止输出并声光提示功能。
9 NEMSY中性极板检测系统：动态监测电流密度及双片负极板的电流对称性监测，单片极板连续性检测连接状态，双片极板进行全程接触质量动态监测，可防止患者高频灼伤。如遇故障，仪器将发出声光提示。
10具备开机自检功能及故障识别功能,故障预警时，界面有图文提示。
11 浮地CF型设备安全性高，采用微机（CPU）双重闭环系统控制输出，输出功率稳定可靠。
12功率自动补偿系统：手术过程中依据人体不同组织的阻抗变化，双反馈回路自动控制，恒定功率输出，确保切凝效果稳定。
13 PPS功率峰值补偿系统：根据探测组织阻抗，智能释放附加电脉冲能量，以支持初始切割顺畅。
14 采用自动控制技术，自动反馈功率密度，精细、快速的调整各种电切和电凝的参数，在医生设定的经验功率值范围内，根据不同组织在切割的每个阶段，将自动输出实际需要的功率和电弧强度，实现低功率高效率切割/凝血性能，将病人的手术负损伤程度降至最低，加快术后愈合。
15具备断电记忆功能，再次开机时可复现上次手术所用模式和功率设定值。
16支持单/双极自动切换。
17输出功率调节模式最小可以1W为步进。
18 可升级LEEP刀系统，可升级专用台车。
19使用年限≥8年。	

（八）电动手术床
1.通过EMC电磁兼容测试，确保内部信息化系统弱线路不受电磁信号干扰。
■2.该型号手术台台面最低可达到700mm，最高可达到1000mm，升降行程≥300mm，保证常规胸、腹外科、妇产科、五官科、泌尿外科、肛肠科等类型的手术需求。
3.整机采用了模块化设计理念，实现了多种功能的组合，台面长度≥2010，宽度≥500mm，手术床底座部分T型设计，增加医生脚步舒适度，满足各科手术需要。
4.台面整体分为五大独立部分，能够准确、快速定位于膝肘俯位、侧卧位、截石位、座椅位、仰卧位等多种体位。
5.手术台配备内置腰桥，腰桥升距≥110mm，满足胆肾等手术的需求。
6.腿板为分腿式设计，外展≥90°，下折≥90 °，同时配备可拆卸式结构，不仅满足了各类手术的不同需求，并且便于清洗消毒，还可在拆卸后同骨科牵引架连接，进行下肢牵引手术。
7.腿板采用优质气弹簧，调节轻便，稳定性高。
8.手术台承重≥200kg，满足不同体型患者进行手术。
9.手术台升降罩筒、底座罩壳、导轨及配件等皆为不锈钢材料，机械强度高，且便于清洗消毒。
■10.整个台面可进行前、后平移，距离≥400mm,实现全体位C臂摄片无盲点。
■11.手术台头板上折≥50°，下折≥90°，同时可拆卸方便其他设备的连接；
背板上折≥75°，下折≥10°；台面左右倾≥20°，前倾≥25°，后倾≥20°。
12.台面采用医用高透光材料，保证承重的同时适用于高清拍片和术中透视。
13.床垫采用高级记忆海绵垫，厚度≥60mm，具有良好的抗静电及减压作用，防止病人长时间手术导致褥疮产生。
14.手术台控制系统智能编码，体位一键操作，反应灵敏，无延迟，确保术中体位定位精准。
15.手术台配有高性能充电电池，单次充电可满足≥50次手术需要。
16.整台设备遵循人体工学原理设计，全部采用低压直流电机驱动，性能安全稳定，电动电机驱动系统，均采用优质电机，整机噪声低、安全可靠性高。
17.电动控制升降，左右倾，前后倾，背板上下折，台面纵向平移。
18.手术台边轨具有安全防滑落设计，防止附件固定器滑落地面。
19.带有脚踏对角刹车系统，刹车位于脚部一侧，机械设计为左右活动脚踏式，一旦锁定，床台不会出现位置的改变，四点式落地模式，确保手术中床台稳固、安全。
20、配置优质静音脚轮，移动噪音小，牢固耐磨。
21.控制器采用操作系统保护系统，在物理结构上避免控制系统受到外部环境与手术过程中意外情况的干扰与影响。
22.
	最低配置清单

	手术台
	1台

	海绵垫
	1套

	搁臂架
	2个

	腿托
	2个

	肩托
	2个

	腰托
	2个

	方锁止器
	7个

	圆锁止器
	2个

	麻醉屏架 
	1个

	手控器 
	1个

	电源线
	1根

	合格证
	1份

	说明书
	1份




（九）电动吸引器
1、采用无油润滑真空泵 ，抽气速率高、负压上升快 ，无油雾污染 ，泵体无需 日常维护和保养;
2、设备后部的槽型板内可放置脚踏开关及电源线等 ；
3、设有溢流保护装置 ，可防止液体进入中间管道 ；
5、负压调节系统可根据临床需要作无级调压 ；
6、标准配置为玻璃贮液瓶 ，可根据需要改为 PC 塑料瓶 ；
7、极限负压值 ：≥0.09MPa(680mmHg)
8、负压调节范围:0.02Mpa(150mmHg)～极限负压值 
9、瞬时抽气速率 ：≥32L/Min
10、贮液瓶 ：2500mL×2(玻璃)(可另配 2L 塑料瓶及一次性吸液袋)
11、电源 ：AC220V 50Hz 
12、输入功率   ：150VA

（十）不锈钢圆凳
规格尺寸：φ300mm，450/620mm±20mm
技术参数：
1、采用不低于304加厚不锈钢材质。
2、圆凳面采用不低于1.2mm厚不锈钢板一次冲压成型，防腐蚀，医护人员消毒后不起黄碱，使产品保持光亮如新，凳面配有海棉皮革座垫；
3、四条凳腿采用规格φ25，不低于1.0mm厚的钢管制作，底部配有防滑脚帽；
4、产品为螺旋杆升降式，升降高度450--620mm。

（十一）双通道注射泵参数
1. ■双道注射泵需通过国家三类注册证
2. 整机使用期限≥10年。
3. 双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关，使用时更节能。
4. 注射精度≤±2%
5. 速率范围：0.01-2000ml/h, 最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h
6. 快进流速范围：0.01-2000ml/h，具有自动和手动快进可选；
7. 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
8. 支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；
9. 注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推
10. 8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式
11. ■支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注
12. 不小于3.5英寸电容触摸屏
13. 支持药物库，可储存5000种药物信息
14. 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
15. 压力报警阈值至少15档可调，最低可设置150mmHg
16. 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示
17. 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
18. 信息储存：可存储5000条的历史记录
19. 电池工作时间≥6.5小时@5ml/h
20. 防异物及进液等级IP44
21. 整机重量不超过2.8kg


六标段货物需求(基础诊疗设备采购)
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量 
（单位）
	所属
行业
	备注

	1
	医用诊断床
	可调节角度、防水防污材质
	1张
	工业
	

	3
	医用推车
	带静音轮、可锁定、非不锈钢材质
	1台
	工业
	

	4
	小型医用冰箱
	容积 50-80L、控温 2-8℃
	1台
	工业
	

	5
	药品冷藏箱
	55*55*175
	1台
	工业
	

	6
	▲工业除湿机
	每小时除湿量：≥10kg/h
适用面积：≥400m²
最大功率：≥4900W
电源：380V-50Hz
排水方式：直排
	1台
	工业
	

	7
	排队取号系统
	　具体详见下文
	1组
	其他未列明行业
	


技术参数及要求
	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	≥21.5吋诊室显示屏
	1.自备安卓门口屏（支持wifi/网线入网/音频/喇叭）
2.显示诊室号与医生介绍
3.当前诊室的就诊叫号实时状态
4.支持横、竖屏显示
5.内嵌二级分诊系统软件
6.信息发布系统和分诊系统在同一个平台上管理，用于显示诊室号、医生简介、排队信息和温馨提示等信息
	台
	5

	2
	落地自动取号机
	1.主流系统，带触摸，支持wifi网口
2.内置排队叫号系统
3.支持取号打印
4.打印排队小票
5.可选多项目取号
	台
	1

	3
	有线转换器
	内置进取号主机内，用于外接有线呼叫器（一套系统配置一件）
	台
	1

	4
	有线呼叫器
	1.硅胶按键，采用流线型设计
2.使用按键可设置：呼叫器地址、无线通讯信道、LCD背光时间等
3.可显示不少于6个字符，左边为等待人数，右边为当前叫到的号码
4.内置蜂鸣器，支持按键或命令发声，等待人数0变非0发声提示
5.安装在工作人员工作台上，工作人员用于操作叫号，支持顺呼、重呼、选呼
	台
	5

	5
	综合大屏控制器
	1.通过HDMI线与电视机链接，实现分屏显示，排队叫号信息
2.嵌入TTS语音搜索引擎技术，清晰和准确的发音
3.支持中文和数字的语音合成为语音信息
4.可自定义播放语音内容
5.集中显示排队叫号系统
	台
	1

	6
	吸顶扬声器
	符合使用需要
	台
	2

	7
	一拖二无线手持话筒
	一键静音、电磁抗干扰、即插即用
	个
	1

	8
	合并式功放
	1.不少于两路话筒输入和线路输入
2.U盘MP3自动播放功能
3.内置FM收音功能
4.带蓝牙接手
5.六路手动分区可独立调整音量
6.输出功率：250W±50W
	台
	1

	9
	网线
	定制
	箱
	1

	10
	辅助材料
	含水晶头、跳线、标签、射钉等
	批
	1

	11
	商用台式机
	处理器不低于6核、8G运行内存，512G固态硬盘+显示器（不低于21.5吋）
	台
	2

	12
	集成服务
	含安装、调试、现场施工、售后服务等系统集成服务
	项
	1





七标段货物需求(病房便民配套设备采购)
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量 
（单位）
	所属
行业
	备注

	1
	▲眼底相机
	具体详见下文
	1台
	工业
	

	2
	黄疸仪
	具体详见下文
	3台
	工业
	

	3
	AED
	具体详见下文
	2台
	工业
	


技术参数及要求
（一）眼底相机
	眼底相机参数

	项目
	技术规格和服务要求

	1、免散瞳眼底相机

	视场角
	40 度

	最小瞳孔直径
	2.8mm

	眼底图像质量判断
	自动判断眼底图像质量

	屈光度调节范围
	-15D～+15D

	调焦方式
	自动

	相机像素
	1200 万

	智能语音导航
	拍摄全程播放语音提示，引导用户自主完成拍摄

	眼底照明方式
	红外 LED

	闪光方式
	自然白光 LED

	图片格式
	至少支持JPG格式

	文件保存
	外部存储

	外部电源
	220V AC

	输入功率
	1.0A

	数据接口
	USB，HDMI, WIFI/4G

	分辨率视场中心处
	≥60 lp/mm

	分辨率视场中部处
	≥40 lp/mm

	分辨率视场边缘处
	≥25 lp/mm

	图像预览
	可连接外部设备进行眼底图像预览

	影像外部存储
	可连接外部USB存储设备，存储拍摄影像

	尺寸
	长×宽 ≤ 28cm×25cm

	重量
	1500g

	使用人员要求
	可由非专业人员使用

	预期使用环境
	可在医疗机构和非医疗机构使用

	2、糖尿病视网膜病变辅助诊断

	■2.1
	糖尿病性视网膜病变人工智能检测软件通过国家食品药品监督管理局医疗器械三类注册批准；
眼底影像处理类软件通过省级食品药品监督管理局医疗器械二类注册批准；
并可在国家食品药品监督管理局政务服务网站查询到注册证编号、产品或技术服务名称等信息。

	2.2
	系统经过多中心临床试验，灵敏度≥90%（出具多中心试验报告）

	2.3
	系统经过多中心临床试验，特异度≥90%（出具多中心试验报告）

	2.4
	提供自动质量控制功能，可以自动识别质量不合格的图片并提示(可在国家食品药品监督管理局政务服务网站查询到)。

	2.5
	支持分别以双眼视盘和黄斑为中心拍摄的照片(可在国家食品药品监督管理局政务服务网站查询到)。

	■2.6
	产品可对眼底图像的视杯视盘实现自动标记和测量，杯盘比允差在±3%以内

	■2.7
	人工智能辅助诊断软件具备医生签字复核功能。

	 2.8
	支持按日期、检查号、姓名查询检查单

	3、健康风险评估

	3.1
	支持≥4项眼底疾病的辅助诊断；≥2项慢病风险评估，包括至少心脑血管、高血压风险

	3.2
	具备无创评估未来十年缺血性心血管事件风险功能（准确性验证成果发表影响因子不低于10分SCI论文）

	3.3
	支持青光眼视神经纤维层分析

	3.4
	支持对风险评估项目的删减

	■3.5
	自动识别同一患者的眼底照片，提供眼底的自动历史对比

	4、医生工具

	4.1
	提供用身份证、社保卡读卡器自动识别姓名、年龄、性别等用户信息功能

	4.2
	提供自定义患者信息登记字段功能

	4.3
	提供对图片质量差、上传图片成功、报告生成的自动提醒

	4.4
	提供相机拍摄完成后自动上传眼底影像功能

	4.5
	提供手动上传眼底影像功能，并自动识别左右眼

	4.6
	提供对报告模块的删减功能

	4.7
	提供批量打印报告功能

	4.8
	提供对报告抬头、logo的定制

	■4.9
	产品的软硬件要有良好的兼容性和稳定性，提供的产品均为同一品牌



（二）黄疸仪
一、核心测量参数（主流机型）
- 测量原理：双波长反射式分光光度法（450nm蓝光+550nm绿光）
- 测量范围：0～25 mg/dL（0～428 μmol/L），部分机型可达0～32 mg/dL
- 测量精度
- 0～15.9 mg/dL：±1.0 mg/dL（±17 μmol/L）
- 16～25 mg/dL：±1.5 mg/dL（±25.5 μmol/L）
- 重复性（CV）：＜2%～5%
- 测量时间：≤3秒/次
- 单位切换：mg/dL ↔ μmol/L 一键切换
 
二、光学与显示
- 光源：LED（稳定、低功耗、无预热）
- 显示：LCD/彩色屏（240×240），带背光
- 探头：医用硅胶、IPX4防水、可酒精消毒
 
三、电源与续航
- 供电：内置可充锂电池（Type‑C）
- 续航：满电可测≥1000次，连续使用≥8小时
- 省电：自动休眠/关机、低电量提示
 
四、功能与存储
- 数据存储：20～200组测量值，可查询/导出
- 数据传输：蓝牙（连手机/电脑）
- 校准：自动/手动校准，零点漂移≤1%
- 平均计算：支持多部位取均值
 
五、物理规格
- 尺寸：约180×60×35 mm
- 重量：160～300 g（不含电池）
 
六、环境要求
- 工作温度：10～40℃
- 湿度：30%～85%RH（无凝露）


（三）AED
1.机器自身具备便携把手，便于携带。 重量≤2.6kg（含电极片和电池）便于公共场所携带使用。 
2.提供中英文双语语音提示，可一键快速切换中英文，无需重新启动。 
■3.不小于 7 英寸彩屏，屏幕分辨率不低于 780×480，有清晰的动画指导贴放多功能电极片，心肺复苏（CPR)等操作，提高对普通施救人员的操作指导、准确施救。
4.能够根据环境光强度自动调节屏幕显示亮度，适应野外强光环境下使用。（提供所投产品的说明书佐证）
■5.智能环境除噪：根据环境自动调整音量，适应急救现场嘈杂环境下使用。
6.在 CPR 仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示。 
8.除颤采用双相波技术，除颤波形：双相指数截断波形（BTE），具备自动阻抗补偿功能。 
■9.能量可递增，首次除颤没有消除室颤时，第二次和第三次电击自动使用更高级别能量。成人最大除颤能量可达 360J 。
10.支持成人/小儿模式，且模式可一键切换。切换后机器根据选择的病人类型自动切换提示信息、除颤能量和 CPR 按压模式。 
11.工作温度范围：满足 -5ºC ～ 50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至少能工作 60 分钟。
■12.具备自检功能：具备每日、每周、每月、每季度的设备自检和用户手动自检，可及时判断机器状态是否正常；自检反馈：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态，不开机情况下可提示故障。
13.数据存储：可存储 ECG 波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急 
救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）等，可存储不少于 999份自检报告。
14.数据导出：支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据。
■16.为避免误操作，设备开机后主机操作面板上的开关及按键数量≤3个；
17.为确保及时除颤，在需要除颤时，除颤按钮必须有醒目的闪烁提示。
18.具有内部自动放电功能，保证患者和医护人员安全。
八标段货物需求(口腔设备采购)
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量 
（单位）
	　
	所属
行业
	备注

	1
	▲口腔综合治疗机
	具体详见下文
	6台
	工业
	

	2
	▲口腔 CBCT 机
	具体详见下文
	1台
	工业
	

	3
	牙科空压机
	作为口腔诊疗设备的动力源核心，为高速手机、低速手机、三用枪等气动诊疗器械提供稳定、洁净的压缩空气
	3台
	工业
	

	4
	空气消毒机
	用于口腔诊疗区域的空气净化与消毒，是落实《医院感染管理办法》、预防口腔交叉感染的关键设备
	2台
	工业
	

	5
	超声波清洗机
	作为口腔复用器械预处理的核心设备，替代人工清洗，实现器械的高效去污，为后续灭菌奠定基础
	1台
	工业
	

	6
	牙科蒸汽灭菌器
	具体详见下文
	1台
	工业
	

	7
	口腔诊疗纯水机
	为口腔诊疗提供符合医用标准的纯水，是保障诊疗安全、保护设备的核心水处理设备，符合消毒供应中心用水规范
	2台
	工业
	

	8
	口腔污水消毒器
	用于口腔诊疗污水的无害化处理，是基层医疗机构落实环保合规、防止医疗污水污染环境的必备设备
	1台
	工业
	

	9
	根管长度测量仪
	作为根管治疗的精准定位设备，替代传统手感测量，大幅提升根管治疗的成功率，配有彩色液晶屏，图像清晰，多种颜色清晰指示锉针在根管中的轨迹
	2台
	工业
	

	10
	机用根管治疗仪
	是现代根管治疗的核心设备，替代传统手工根管预备，实现根管治疗的标准化、高效化
	2台
	工业
	

	11
	全自动封口机
	用于口腔灭菌包的密封包装，是保障灭菌后器械无菌状态、实现追溯管理的关键设备。
	1台
	工业
	

	12
	注油机
	专用于牙科手机的养护设备，是延长手机使用寿命、保障诊疗效率的重要辅助设备。
	2台
	工业
	

	13
	负压机（口腔科用）
	具体详见下文
	2台
	工业
	

	14
	气源后处理（干燥）
	具体详见下文
	1台
	工业
	

	15
	无影灯（口腔科用）
	具体详见下文
	1台
	工业
	

	16
	电动吸引器
	具体详见下文
	1台
	工业
	

	17
	口扫一体机（口腔科用）
	具体详见下文
	1台
	工业
	

	18
	微动力（口腔科用）
	具体详见下文
	1台
	工业
	

	19
	[bookmark: _Hlk240035184]▲显微镜（口腔科用）
	具体详见下文
	1台
	工业
	

	20
	电动热牙胶机（口腔科用）
	具体详见下文
	4台
	工业
	

	21
	煮沸槽（口腔科用）
	具体详见下文
	1台
	工业
	

	22
	干燥箱（口腔科用）
	具体详见下文
	1台
	工业
	

	23
	蒸馏水机（口腔科用）
	具体详见下文
	1台
	工业
	

	24
	种植机（口腔科用）
	具体详见下文
	1台
	工业
	

	25
	ISQ动度测量仪（口腔科用）
	具体详见下文
	1台
	工业
	

	26
	▲超声骨刀（口腔科用）
	具体详见下文
	1台
	工业
	

	27
	▲超声喷砂牙周治疗仪（口腔科用）
	具体详见下文
	3台
	工业
	

	28
	电刀（口腔科用）
	具体详见下文
	1台
	工业
	

	29
	打磨机（口腔科用）
	具体详见下文
	1台
	工业
	

	30
	光动力治疗仪（口腔科用）
	具体详见下文
	1台
	工业
	


技术参数及要求
（一）口腔综合治疗机
1 牙科椅
1.1坐垫靠背头枕采用NAPPA皮革坐垫，海绵发泡成型。超薄桃型椅背，具有腰部支撑设计。头枕具有颈部支撑和头部固位功能设计。分段式坐垫设计，脚部硬PU发泡成型，耐磨损。
1.2枕头架按压式三关节铝合金头枕架，具有儿童和轮椅人士治疗位。
1.3治疗椅椅架五金椅架，表面电泳处理。内导轨结构设计。
1.4底座一体高强度铸铝底座，外表面采用汽车烤漆工艺，附着力强、耐磨损。
1.5弯板一体式高压铸铝工艺成型，外表面采用汽车烤漆工艺，附着力强、耐磨损。
1.6左扶手高压铸铝工艺成型。外表面采用汽车烤漆工艺，附着力强、耐磨损。可选配右扶手。
1.7电动推杆24V直流静音电机。
1.8座椅高度最低椅位≤380mm，最高椅位≥800mm。
1.9靠背俯仰角度115°-185°，具有休克急救治疗位。
2 下挂式器械盘
2.1手机管标配不少于3条优质四孔手机管。
2.2观片灯内置式观片灯，与液晶屏集成一体。
2.3器械盘防污垫可拆卸式器械盘硅胶垫，耐高温灭菌处理。
2.4控制面板≥七寸液晶触摸屏操作面板，实时显示设备工作状态。拿起器械会跳转到相应的器械界面，可调节和显示高低速手机功率、洁牙机功率等。
2.5功能设置具有治疗椅升降俯仰控制按键、设置、复位、急救位、口腔灯、加热、漱口水、冲痰盂、观片灯等按键，可以为不少于三名医生每人设置三种记忆椅位，具有管路消毒功能。具备吐痰位冲盂联动设置、椅位口腔灯联动设置、漱口水冲痰盂联动设置等功能。
2.6器械挂架电控式器械挂架，不低于135°旋转，方便医生使用，具备第一器械优先功能。
2.7三用枪标配三用枪不少于一只，枪管可拆卸高温灭菌处理。
2.8管路消毒可控制三用枪、手机管、洁牙机、强弱吸的消毒，并实时显示消毒器械和消毒状态。手机管和洁牙机管消毒效果具有第三方检测报告，能够证明消毒效果合格(采购人有权在签订合同前进行核验）。消毒插口可插接三用枪、手机、洁牙机、强弱吸手柄等进行消毒。
2.9器械盘器械盘底壳采用高压铸铝成型，结构稳定，刚性好。
3 侧箱
3.1侧箱壳可不低于90°旋转，方便四手操作。采用环保可回收医用高分子材料模具成型，拆卸简单，空间开阔，便于维修。
3.2强弱吸过滤器可更换式过滤网（需为外置式、插拔安装）。
3.3净水系统具有纯净水系统，配备不低于1000ml的净水瓶，外置式安装，方便拆装和观察高低水位。
3.4水源转换系统具有市政自来水和纯净水转换系统。
3.5漱口水加热系统具有漱口水自动恒温系统，具有超温安全保护，出水温度40±5℃。
3.6电磁阀质量稳定，性能可靠。
4 痰盂盆
4.1痰盂盆快速插拔式痰盂盆结构，方便清理和消毒。
4.2痰盂盆材质陶瓷/玻璃可选。
4.3旋转角度痰盂盆可整体旋转不低于180°，方便病人使用。
5 副控
5.1副控支撑架副控支架可旋转不低于90°，方便四手操作。
5.2控制盒副控控制盒可135°±5°旋转，方便助手操作。
5.3控制面板感应触摸式按键面板。
5.4功能设置可控制治疗椅运动、记忆椅位、口腔灯、加热、漱口和冲痰水等功能。
5.5三用枪标配三用枪一只，带热水功能。
5.6强弱吸铝合金可调节强弱吸手柄，具备吸唾延时功能。
6 口腔灯 
6.1光源不低于8孔直射式LED光源，具有黄、白两种光源，黄光具有防固化功能。
6.2控制感应式无极亮度调节。
6.3照度从小于10000到大于30000Lux可调节。
6.4色温5000±10%K。
6.5手柄一键拆卸式手柄，可高温灭菌处理。
6.6旋转关节三关节旋转，照明无死角。
6.7灯珠寿命灯珠寿命＞30000小时。
7 脚踏开关
7.1动态器械控制一体式踏板，可控制手机、洁牙机等器械的工作。
7.2椅位控制可控制治疗椅升降俯仰运动。
7.3水单元控制可控制漱口水和冲痰盂水。
7.4复合功能可控制干湿磨和单吹气功能。
8 医生座椅
8.1座椅形状圆形医生座椅。
8.2座椅调节坐垫靠背角度双调节。
8.3座椅高度座椅高度可调节。
8.4座椅脚轮医用静音脚轮。
9 安全保护
9.1机椅互锁确保治疗机工作时，治疗椅不会被误操作。
9.2急停保护一键式切断设备水、气、电供给。
9.3误操作保护确保设备在误操作时，不会对患者造成伤害。
10 设计输入参数
10.1输入气压0.55-0.6MPa,流量：≥75L/min；
10.2输入水压0.2-0.4MPa，流量：≥2.5L/min；
10.3输入电压220V/50Hz±10%，功率：＜900VA；

（二）口腔 CBCT 机
一、设备及功能需求
1.1 设备用途：用于口腔疾病的诊断。具有数字全景成像、头颅成像、3D成像、模型扫描功能，具有临床观察软件、图像后处理功能。
■1.2 拍摄模式：具有CT、全景、头颅正/侧位、TMJ、小牙片和局部CT独立拍摄模式，非CT切出断层或融合数据。
1.3 提供工作站一套。
二、硬件技术指标
2.1 X射线球管技术参数
2.1.1 CBCT曝光方式：CBCT扫描为脉冲曝光
2.1.2 射线管最大电流：≥10mA，电流值可调，步进值≤0.5mA
2.1.3 射线管最大电压：≥100kV，电压值可调，步进值≤1kV
2.1.4 焦点尺寸：CT：≤0.5mm×0.5mm；口内摄影：≤0.4mm×0.4mm
2.1.5 口内摄影电流：≥7mA
2.1.6 口内摄影电压：≥65kV
2.2 射源装置参数
2.2.1 曝光时间：CT≤16s
2.2.2 球管热容量：≥360kJ
2.3 探测器技术参数
2.3.1 探测器数量：≥2，要求在全景拍摄和CT扫描模式探测器自动切换，无需手动拆装，拍摄头侧时不需要拆卸平板探测器
2.3.2 CT探测器类型：金属氧化物TFT平板探测器
2.3.3 CT探测器面积：≥15.36cm×15.36cm
2.3.4 CT探测器像素尺寸：≤100μm
2.3.5 正/侧位探测器尺寸：≥23cm×0.7cm
2.3.6 正/侧位探测器像素尺寸：≤100μm
2.4 图像性能
2.4.1 CT有效成像视野：≥14cm×10cm(Φ×H)，要求一次拍摄成像，非融合数据。
2.4.2 局部CT成像视野：≤5×8cm(Φ×H)
2.4.3 一次拍摄最大DICOM张数：≥1100张
2.4.4 灰阶：≥16bit
2.4.5 最小体素尺寸：≤41μm
2.4.6 全景图像高度：≥10.9cm
2.4.7 侧位成像宽度：≥240mm
2.4.8 侧位成像高度：≥195mm
■2.4.9 CT成像空间分辨率：≥2.8lp/mm
■2.4.10 全景成像空间分辨率：≥3.1lp/mm
2.5 整机性能
2.5.1 立柱升降行程：≥720mm，方便不同人群拍摄
2.5.2 保护装置：具备行程自动保护装置
2.5.3 U型底座：方便进入
2.5.4 输入功率：≤1600W
2.5.5开放式定位：具备开放式定位，使用时患者需面向柱设计非对立柱站立。
三、软件功能要求
3.1 软件数量：提供数字化影像浏览软件1套，正畸分析系统1套，且终身免费升级。
3.2 影像算法：具备影像降噪技术和去伪影算法。
3.3 测量：支持距离测量、多线段测量和曲线测量、角度测量、直方图统计、面积测量，测量方案可选择保存，下次打开该患者影像时可自动加载。
3.4 感兴趣区域：具有垂直裁切、曲线裁切等裁切方式。
3.5 多平面重建：支持任意位置、任意方向观察患者切片影像。
3.6 三维显示：三维视图支持VR(容积漫游成像）MIP（最大密度投影）两种显示模式。
3.7 三维全景：可实现全景影像三维化展示，拖动全景观察窗口，可联动展示对应区域的轴状面、矢状面、冠状面影像。
3.8 智能神经管标记：可一键自动生成双侧神经管，并且可设置神经管模型颜色及半径，还可设置神经管碰撞检测阈值，生成的神经管模型可在二维视图及三维视图中显示。
3.9 定向观察：可在三维视图中以任意一点为中心，围绕该点做360度定向旋转观察，帮助进行牙体及组织的位置关系判断。
3.10 颞颌关节：具有CBCT独立颞颌关节观察模块，可自动定位双侧颞颌关节位置，呈现左右颞颌关节2D、3D影像，提供多角度切片观察。
3.11 虚拟种植：提供丰富的种植体库，添加的种植体可自动带出牙冠，且支持调整牙冠大小和角度，可显示个性化基台的高度和角度。
3.12 骨密度测量：支持种植体周围骨密度测量，并可显示骨密度D1-D4分类。
3.13 三维头模定向：在种植体观察界面具有三维头模定向功能，用于确定植体旋转时的位置朝向。
3.14 种植体库：可升级种植体库，植体品牌无数量限制，依据医院需求添加所需要的品牌、系列种植体模型。
3.15 智能气道分析：可分段量化气道容积、面积数据，可自动显示气道狭窄范围，计算最小横截面面积。
3.16 三维正畸：预设三维正畸模块，可在3D视图中进行标志点标记，并可在轴失冠视图中进行微调，可导出三维头影测量分析报告。
3.17 虚拟内窥镜：可实现神经管、气道、根管等结构的内部3D观察。
3.18 口扫数据配准：3D影像可与口扫数据进行自动配准，辅助进行椅旁正畸方案及种植手术导板设计制作。
3.19 根骨剥离：可自动分割出牙体数据，生成牙齿模型，可在牙齿模型上自动标注牙齿牙位及牙长轴信息，可进行三维髓腔的观察。可控制单颗牙齿模型的显隐，可以对牙齿进行旋转及平移操作，并且可量化牙齿移动数据，可生成表格导出数据。
3.20 颌骨分割：可自动分割出下颌骨模型，并进行颌骨各点三维距离及颌骨体积的测量计算，可导出三维颌骨分析报告。
3.21 智能正畸测量分析系统：可自动分析标志点，包含Tweed、Downs等测量分析方法，并支持添加自定义分析法。
3.22 正畸报告导出：支持导出头影测量分析报告，可选择单一分析法导出及全部分析法导出。
3.23 可视化矫正模拟：支持可视化矫正模拟（VTO），可预测正畸术前术后患者侧貌的面容改变情况。
3.24 全景病症分析：可自动识别全景片各牙齿轮廓并标注牙位信息，自动识别缺失牙及智齿，可选中牙位选择对应病症，输出健康报告。
3.25 面容分析：可对正貌及侧貌照片进行自动定点测量及分析，输出面部美学报告。
3.26 骨龄分析：可通过侧位片进行颈椎骨龄自动分析，为评估患者生长发育情况提供参考。
3.27 口腔数字化云平台：提供口腔科预约、分诊、接诊、治疗、收费、随访等功能。可直连影像设备，支持上传影像进行云端阅片，提供手机端及电脑端数据共享功能。
3.28 刻录功能：支持将患者数据和影像浏览程序导出到输出介质（光碟、U盘等）中。
3.29 胶片输出：支持DICOM3.0设备打印胶片，支持排版后胶片导出BMP图片。
3.30 图像格式：具备数据输出接口，兼容符合DICOM3.0标准的PACS系统。
3.31 打印排版：打印页面布局可自定义调整，预设10种以上打印布局，可选择不同打印尺寸。

（三）牙科蒸汽灭菌器
技术参数：
电源电压        AC 220V  ±10%  
频    率        50/60Hz
电线插头        国标三芯
功    率        ≤3300W
电    流        15A
容    积        45L
内径尺寸        319mm*620mm
产品尺寸        ≤ 865*536*506mm
净    重        ≤ 105KG
净水箱容积      10L
级    别        欧洲B级标准
灭菌温度        121摄氏度，134摄氏度
特殊灭菌        灭活艾滋（HIV）,乙肝（HBV）疯牛病毒及芽孢等
干燥程序        强力真空干燥，器械剩余湿度<0.2%
操作界面        全触控显示屏，尺寸≥411*301mm

开门方式        全自动电动门
真空模式        采用水循环真空泵
蒸汽发生器      配备双蒸汽发生器系统
锅体加热        双加热圈
压力容器许可证  一台机器对应一个证件
管路清洗        智能内部管路清洗功能
供水系统        敞开式水箱可消毒清洗，采用ABS阻燃材料；直排废水系统。
报警系统       具有故障报警，水质检测，缺水报警功能
灭菌室配制      5层活动托盘架配3个托盘
使用年限        ≧ 8 年

（四）负压机（口腔科用）
1.设备名称：牙科电动抽吸系统
3. 设备用途：
   用于牙椅强吸弱吸的抽吸动力源，对牙科治疗区域内的喷雾、唾液、血液等进行抽吸。
4. 技术规格及要求：
4.1环境温度：＞5 ℃＜40℃
4.2 电源条件： 电压：220V/50Hz功率≤1300W
■4.3结构形式：负压机组由气环真空泵、分离部分、电控部分等组成，必须配有强制启动装置；
4.3.1 负压泵机组由1台抽吸机泵头组成；
■4.3.2 整套机组的抽吸流量：≥0.9m³/min；
4.3.3负压值：≤-13Kpa；
4.3.4气液分离部分，直连式离心分离结构
4.3.5带排气消音装置，消音滤芯可拆卸更换。

（五）气源后处理（干燥）
1. 设备名称：牙科空气干燥系统 
2. 数量： 1套
3. 设备用途：保证压缩空气露点低、干燥、洁净。其净化空气含水量可达露点3-10℃，从而获得深度干燥的压缩空气，满足牙科用气的需求。效果好，节能耗气少，符合医用供气标准。
4. 技术规格及要求
4.1工作条件
4.1.1环境条件
环境温度：5 ℃～40℃、相对湿度：≤40%、大气压力：86～106kpa  通风流量≥0.4m³/s
4.1.2 电源条件 
电压：AC220V、频率：50Hz、电源消耗：0.45KW
4.1.3 工作时间 ：可以连续工作
4.2结构形式
压缩机连续工作，采用冷冻式原理输出干燥空气。其净化空气含水量可达露点3-10℃，从而获得高干燥度的压缩空气，满足牙科用气需求。
5.环保型干燥系统
■5.1处理量：≥600L/min、输出气体满足GB50751-2012医用气体要求
5.2空气露点：3-10℃,有效去除空气中的水气、悬浮颗粒。
5.3尺寸：350*350*400mm
5.4出入口气管直径DN15(4分管)
5.5重量：约20KG
6. 设备售后服务
在保修期内免费提供所需原件及维修服务。设备故障24小时内进行维修。

（六）无影灯（口腔科用）
1、 LED灯泡数量：80个
2、 照度（Lux）：60000—180000
3、 色温（K）：3500—6700K可调/3500—6700K可调
4、 光斑直径（mm）：150-350
5、 调光系统	无极调光系统
6、 显色指数：≥85
7、 照明深度（mm）：≥1200
8、 术者头部温升（℃）：≤1
9、 术野区域温升(℃)：≤2
10、 演色性指数(CRI)：≥96
11、 色彩还原指数：≥97
12、 电源电压：220V/50Hz
13、 输入功率（Ｗ）：180
14、 最低/最佳安装高度：2.2米/2.7-3.0米
15、 最低配置清单
	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	700灯头、调光系统
	1只
	

	2
	旋转臂
	1套
	

	3
	平衡臂
	1套
	

	4
	变压器组合件
	1套
	

	6
	高温消毒手柄
	1只
	

	7
	内六角扳手4#、5#
	各1把
	

	8
	平衡臂（备用螺丝）
	2个
	

	9
	灯头（备用螺丝）
	2个
	

	10
	安装固定螺栓、垫圈、螺母
	1套
	

	11
	托架、托罩
	各1只
	

	12
	固定座
	1只
	

	13
	产品合格证/保修卡
	1份
	

	14
	使用说明书
	1份
	




（七）电动吸引器
	产品用途
	供医疗手术时作真空吸引用，不适用流产吸引用

	结构特征
	产品结构主要由活塞泵、真空表、负压调节阀、空气过滤器、贮液瓶、脚踏开关等部件组成。

	工作原理
	采用无有润滑活塞泵，无油雾污染。

	执行标准
	YZB/苏1001-2011

	主要技术指标
	电源电压：AC220V±10%，50Hz±1Hz

	
	输入功率：≤180VA

	
	吸引泵：活塞泵

	
	极限负压值：≥0.08MPa（760mmHg）

	
	负压调节范围：0.02MPa-极限负压值

	
	噪声：≤65dB(A)

	
	抽气速率：≥20L/min（760mmHg）

	
	贮液瓶容量：2500mL/只，2只一组

	
	熔丝管：F2AL250V，Φ5*20

	
	重量：15.5kg

	
	外形尺寸：360*320*480mm

	
	本机不适合在易燃、易爆气体的场合使用

	
	工作制：连续运行

	
	电器要求：I类设备，BF型应用部分

	正常工作条件
	环境温度范围：-40℃- +70℃

	
	相对湿度范围：10%-100%

	
	大气压力范围：5000hPa-1060hPa

	
	注意：包装后的电动吸引器应贮存在相对湿度不超过80%，无腐蚀性气体和通风良好的室内，运输时避免剧震。

	附件清单
	腹腔吸引管  一支

	
	吸引软导管（长度2M，7*12） 一根

	
	熔丝管（F2AL250V，Φ5*20） 二只

	
	空气过滤器   二只

	
	电源线   一根

	
	脚踏开关   一只

	
	说明说、保修卡、合格证  各一份

	产品用途
	供医疗手术时作真空吸引用，不适用流产吸引用

	结构特征
	产品结构主要由活塞泵、真空表、负压调节阀、空气过滤器、贮液瓶、脚踏开关等部件组成。

	工作原理
	采用无有润滑活塞泵，无油雾污染。

	执行标准
	YZB/苏1001-2011

	主要技术指标
	电源电压：AC220V±10%，50Hz±1Hz

	
	输入功率：≤180VA

	
	吸引泵：活塞泵

	
	极限负压值：≥0.08MPa（760mmHg）

	
	负压调节范围：0.02MPa-极限负压值

	
	噪声：≤65dB(A)

	
	抽气速率：≥20L/min（760mmHg）

	
	贮液瓶容量：2500mL/只，2只一组

	
	熔丝管：F2AL250V，Φ5*20

	
	重量：15.5kg

	
	外形尺寸：360*320*480mm

	
	本机不适合在易燃、易爆气体的场合使用

	
	工作制：连续运行

	
	电器要求：I类设备，BF型应用部分

	正常工作条件
	环境温度范围：-40℃- +70℃

	
	相对湿度范围：10%-100%

	
	大气压力范围：5000hPa-1060hPa

	
	注意：包装后的电动吸引器应贮存在相对湿度不超过80%，无腐蚀性气体和通风良好的室内，运输时避免剧震。

	附件清单（最低）
	腹腔吸引管  一支

	
	吸引软导管（长度2M，7*12） 一根

	
	熔丝管（F2AL250V，Φ5*20） 二只

	
	空气过滤器   二只

	
	电源线   一根

	
	脚踏开关   一只

	
	说明说、保修卡、合格证  各一份



（八）口扫一体机（口腔科用）
1. 扫描范围：≥16x14mm；
2. 扫描精度：单牙≤10μm，全口≤20μm；
■3.扫描深度 ：0-25mm；  
4. 标准扫描头视窗尺寸：16mmX14mm；
5. mini扫描头视窗尺寸：12mmx10mm；
6.3D重建的帧率：20帧/s；     
7.相机分辨率：1.3MP CMOS；
8.扫描手柄重量：160g；
9.像素尺寸: 4.8 μm；
10.最大扫描速度：80mm/s(最快40秒可完成全口扫描）；
11. 工作时间＞3000小时；
12.光学连续视频采集；
13.手柄具有主控键、副控键和体感按键，通过陀螺仪感应控制；
14.口扫光源为LED，无激光辐射；
15.扫描头可拆卸，支持高温高压灭菌及浸泡消毒，扫描头消毒次数100次；
16. 扫描仪手柄尾线采用双头TYPE-C通用数据线，可快速拔插，长度2.0M，口扫手柄端尾线带旋入式固定装置，保障扫描过程中连接线的稳定可靠；
17.连接方法：USB3.0；
18. 支持导出开放数据格式（OBJ/STL/PLY三种导出格式）；
19. 金属扫描模式，可扫描反光金属；
20.病例云分享功能，扫描病例可生成二维码（可发送给患者和加工厂），可通过二维码实现医患沟通及扫描数据传输；
21. 在种植扫描模式中，可将扫描杆数据提前导入软件中，在扫描时识别扫描杆特征点后自动匹配扫描杆数据；
22.正畸模拟模式，通过正畸动画模拟矫正方案，自动排牙，让患者轻松查看矫正效果，使医患沟通更为直观；
23. 精细扫描模式，改善牙龈和牙齿之间缝隙粘连问题，可获取更真实的口内数据；
24. 印模扫描模式，对于口内扫不到或不好扫的地方采用印模扫描模型，以口内和扫硅胶模混合扫描的方式实现高难度病例更完整扫描数据；
25. 特设无牙颌扫描专属模块，扫描过程中可保留更多软组织数据，确定咬合关系，为无牙颌治疗提供更为精确的参考依据，助力门诊打造高效、精准的治疗方案。
26. 具备健康报告模式，在健康报告模式中，扫描完口内数据后，可自动识别龋齿、牙结石、牙菌斑等病灶，一键自动生成健康报告；
27. 具备云平台，取模数据云储存，订单全链路数据可视化，实现临床端技工端云服务，数据一键上传下载；
28.可检测倒凹、咬合、描绘边缘线、调整坐标；
29. 扫描过程可智能扫描引导、数据质量检测；
30. 具备完善的在线帮助系统，覆盖从基础扫描至高级扫描功能的各个方面，图文并茂，直观易学；
31.预扫描功能，具备预制扫描件来作为新修复体的参考点，新做修复体和天然牙一致；
32.具有精细扫描功能，可提高局部分辨率
33.具有印模扫描功能，对于特殊复杂病例更完整扫描
34.具备扫描路径回放功能，可减少操作过程中出现的问题
35.可自定义扫描流程
36. 软件终身免费升级，无年费；
37. 设备使用年限：≥12年
推车参数
推车尺寸：477mm*477mm*1000mm(最低)-1200mm(最高)
推车可升降高度：200mm
电脑参数
不低于23.8寸触摸屏一体机
显卡型号：不低于12G显存
处理器型号：≥14核，≥线程数20线程、主频≥2.7Ghz
内存容量：≥16G DDR4
硬盘容量：≥1TB
UPS电源续航：≥1小时

（九）微动力（口腔科用）
1、 功能特点：
1） 采用 7 寸全视角高清屏幕，图形化交互，指示简洁清晰；
2）一机三用，具备三个模式：拔牙模式、高速模式、低速模式；
3）轴承，搭配无感式磁场定向控制算法，马达转速扭矩控制更精准；
■4）无需连接牙椅水、气，插电即用，满足外科手术室、科研教学、外出义诊等多场景应用需求；
■5）无菌水、自带水箱双供水系统： 
① 外置静音防水蠕动泵，直供灭菌冷却生理盐水 ；
②快接式水箱，即插即用，无需后期维护和更换管路，无内外水切换错误爆管风险；
6内置过滤系统，并带有内部管路清洁程序，可防止细菌滋生及交叉感染；
7内部水路加热，提升患者舒适度；
8雾化功能，水雾均匀，可全方位冷却冲洗切割部位；
9）各个程序已设定通用参数，操作过程中无需额外设置多项参数；
10）适配多种转速比弯机、直机：4:1/10:1/16:1/20:1/27:1/1:1/1:3/1:3.3/1:4.2/1:5；
11）5 档水量可调，最大水量可达 120ml/min；
12）可通过 U 盘进行软件升级；
13）无极变速多功能无线脚踏，方便快捷，持久续航，满电状态可至少连续使用 150h；
二、技术参数：
主机： 
7寸屏幕；分辨率：1024*600；
  输入电压：AC 100V~240V 50Hz/60Hz ， 输入功率：200VA ；
  主机尺寸：268*227*114（不含水箱）； 
保险管：F3.15AL 250V 中5*20mm；
  运行模式：非连续运行 ；
水源：≥50mL/min，喷雾气源：≥1.5L/min；
  用水要求（水箱供水）：蒸馏水或纯净水； 冷却液流量（无菌供水）：最大水量为 120ml/min ；
马达： 
 空载转速范围：2000r/min~40000r/min ；
 最大扭矩：≥2N.cm ；
马达尺寸：Φ20.6 x 67.7mm；
马达具有三档灯光调节：强光、弱光、关闭，马达灯光延时调节:0s/1s/3s/5s；
脚踏开关： 
防水等级：IPX7；
照明设置：
光源类型：LED；色温：6000K；
额定电压：d.c.3.3 V；
电压范围：DC2.8-3.6V，光源波长范围：400nm-750nm
光源最大输出射辐功率：≤200mW；
光辐射安全等级：无危险类(依据GB/T 20145-20；
设备安全分类：
按电击类型分类：I类设备，主机正常使用时由网电源供电；
按防电击程度分类：B型应用部分(C-PUMA Pro2)；
运行模式：非连续运行，开1min停10min；
按对进液的防护程度分类：主机 IPX1；
按在与空气混合的易燃麻醉气或与氧化亚氮混合的易燃麻醉气情
况下使用的安全程度分类:非AP/APG型;

（十）▲显微镜（口腔科用）
一、主镜部分
1.显微镜采用进口光学玻璃，多层镀膜增透，复消色差光学设计，保证最佳对比度和清晰度。
2.■变角双目镜筒，角度调节范围0-190°。
3.双目镜筒瞳距可调，瞳距覆盖范围不小于55mm-75mm，带精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度小于1mm，调节旋钮带消毒罩。
4.高眼点广角目镜，放大倍率：12.5x，护眼杯高度可调, 视度调节范围不小于±7D。
5.目镜视场直径范围不小于12mm~120 mm。
6.五档变倍，倍率因子y=0.4x、0.6x、1x、 1.6x、2.5x,放大倍数至少覆盖4倍-19倍。
7. 90°光学延长机构，增大镜身前后倾摆角度，满足不同工作角度观察。镜身大角度倾摆时可使双目镜筒始终保持在理想的人体工学位置。
8. 加强型钟摆系统，镜身左、右倾摆时，双目镜筒自动保持水平不变，无需额外调整目镜位置，满足不同工作角度观察。
9.■变焦系统：焦距覆盖范围F190mm-480mm，带物镜防溅罩.。
10.使用期限≥10年
二、照明部分
1.光源: LED照明系统，亮度连续可调，物面照度不低于50,000Lx，平均使用寿命不少于60000小时。
2.自动限位开关，抬高显微镜小横臂可自动关灯，下拉至工作位自动开灯，延长灯泡的使用寿命，方便学员和医生操作。
3.显微镜配置专为口腔科设计的橙色滤镜，用于树脂充填以防止填充物固化；配置绿色滤镜增强血管和神经等重要组织的比度，确保手术治疗安全。
4. 光阑大小3档可调：小光阑、中光阑、大光阑，
5. 照明光斑直径：在工作距离为 250 mm 处，照明光斑直径应为 80 mm，误差±15 %。
三、影像部分
1.4K多功能影像模块，分辨率3840x2160;集成90°光学延长器功能与分光器功能。
2.影像存储:双USB影像储存，双USB功能控制，图片、视频记录格式：JPEG;MP4。
6.无线脚控开关，用于拍照以及录像。
四、支架部分
1. 落地式支架，轻便，便于移动。
2.支架臂伸展范围不小于1700mm。小横臂与镜身连接，长度不低于1000mm，大横臂与立柱连接，长度不小于500mm，大横臂位于小横臂上方，以有效减少显微镜支架与牙椅支架的干涉。
3.同轴旋转挂臂，调整镜头在垂直转动时，于与视野中心区同轴旋转，保持视野始终定位在术区，操纵便捷高效。
4. 钟摆系统，镜身左、右倾摆时，双目镜筒自动保持水平不变，无需额外调整目镜位置，满足不同工作角度观察。
5、一体式手柄，360°可旋转手柄，集成一键拍照录像按钮与变焦旋钮。
手术显微镜最低配置清单

	序号
	备注
	货物名称及规格
	数量

	1
	












整机
	落地式移动支架
	1

	2
	
	0-190°变角双目镜筒带瞳距调节机构(55-75mm)
	1

	3
	
	双通道医用LED冷光源
	1

	4
	
	5档变倍系统
	1

	5
	
	光斑大小调节机构
	1

	6
	
	ViewPivot同轴旋转挂臂
	1

	7
	
	集成橙、绿色滤光片
	1

	8
	
	大变焦物镜F190-480mm(带防溅罩)
	1

	9
	
	Pendulum Pro钟摆系统
	1

	10
	
	医用硅胶消毒套装
	1

	11
	
	镜头防尘罩
	1

	12
	
	安装工具套装
	1

	13
	影像系统
	90°光学延长器带4k影像模块
	1

	14
	影像系统
	一体式多功能手柄（万向旋转、影像控制）
	2

	15
	影像系统
	U盘、鼠标等
	1

	16
	影像系统
	27寸4K高清显示器+抱箍支架
	1



（十一）电动热牙胶机（口腔科用）
一、功能特点： 
笔式：用于根管1/3处切断牙胶： 
1.发热系统，工作性能稳定； 
2.无线设计，方便操作，小巧精致，握感舒适；双向数字显示、适合左右手操作； 
3.加热温度范围：150℃、180℃、200℃、230℃可以切断任何品牌牙胶尖； 
4.加热更快，0.5秒达200℃，可切断任何品牌牙胶尖；四秒加热限制，防止长时间加热烫伤根管； 
5.发热针带有隔热套，防止意外烫伤；且多角度可调，适应不同角度手术； 
6.发热针标配4根：0.08#55  1根、0.06#55  1根、0.04#50  1根、0.02#45  1根；小号可预弯， 
可选配更小发热针0.02#35； 
7. 大容量可充电锂离子电池，使用时间长，5分钟不用自动关机，充电时间4小时； 
枪式：用于充填根管1/3以上： 
1.发热系统，工作性能稳定； 
2.无线设计，方便操作，小巧精致，握感舒适；双面数字显示、适合左右手操作； 
3.加热温度范围：150℃、180℃、200℃、230℃四种，可软化绝大多数牙胶棒； 
4.加热快，15秒达200℃；150℃低温待机，从待机温度加热到200℃仅需2秒，快速进入工作状态； 
5.枪头带有隔热套，防止意外烫伤；多角度可调，适应不同角度手术； 
6.注射针标配4根：0.65  23g  2根、0.55  23g  2根； 
7.大容量可充电锂离子电池，使用时间长，5分钟不用自动关机，充电时间4小时。 
二、技术参数： 
1、电源适配器输入：AC 100-240V  50-60Hz 
输出：DC 5V 1.5A 
2、电池：可充电锂离子电池（DC3.7V） 
3、按电击类型分类：II类（适配器） 
4、垵防电击程度分类：B型 
5、运行模式：短时运行

（十二）煮沸槽（口腔科用）
1、 机器材料：不锈钢SUS304
2、 容量：3.2L 
3、 时间控制：数码显示(1-99分钟可调)
4、 控制电路采用具有记忆功能的微电脑设置，能记忆前次设定的工作状态，使用更方便 
5、 温度可调:常温20℃-99℃，数字显示读数清晰，温度定时可随意调节，可循环恒温 
6、 排水开关：有，配送外接排水软管套装，排水口径增大并配带滤网，排液更方便快捷 
7、 机器内胆尺寸：240x135x100mm(LxWxH)里面篮筐约小50mm 
8、 机器外形尺寸约：280x180x230mm(LxWxH) 
9、 电源：220V 
10、 配送不锈钢盖子，不锈钢篮子，电源线，说明书保修卡 

（十三）干燥箱（口腔科用）
1、 电源电压：220V/50HZ
2、 控温范围：50-250℃
3、 控温精度1℃
4、 鼓风系统：带鼓风
5、 加热功率：800W
6、 定时范围：1-9999Min
7、 工作室尺寸：350*350*350
8、 搁板：2块

（十四）蒸馏水机（口腔科用）
1、 电   压 ：AC220V    50Hz
2、 功 率 W：750W
3、 制 水 量 ： 1L/h
4、 重  量：4.2KG
5、 内腔尺寸：φ18X20MM
6、 外形尺寸：260X220X380MM

（十五）种植机（口腔科用）
	一、
	产品功能总体要求：

	
	该设备常用于牙科种植手术，配合相应的机头及钻头，用于牙槽骨的钻孔、扩孔等，也可用于微创拔牙等。

	二、
	技术参数要求：

	
	1、主机能自动识别所连接的马达，并提供最适当的速度和扭矩

	
	2、大尺寸LCD屏，可显示实际速度，通过报警声来反应反转操作

	
	3、反馈感实体按键操作，不容易误触

	
	4、具备手机校准功能，保证高转矩精准度，最大限度确保手术的安全性

	
	5、可预设达8个种植体系统，可设置转速、扭力等，每个植体系统可预设8个程序

	
	6、马达为国际通用标准接口，可兼容多品牌手机

	
	7、脚踏有三种快捷控制按钮，可控制水流、程序、反转等

	
	8、主机后续可升级连接同品牌超声骨刀进行组合联动使用

	基本参数信息
	1、泵最大输出量：≥75ml/min，6档可调

	
	2、马达转矩：5-80Ncm

	
	3、马达速度范围：200-40000min-1

	
	4、照明方式：白色LED 且照明度三档可调

	
	5、光照度：≥32000LUX

	
	6、可储存程序：8×8，64个

	
	7、消毒方式：马达和马达连线安装简便，并均可高温高压消毒

	
	8、电源电压：230V

	
	9、功率：40VA

	
	10、主机尺寸：W265 x D220 x H100mm

	
	11、电源频率：50/60Hz

	
	12、马达尺寸：Ø23.5× 长103.3mm（不含马达线）

	
	13、马达线长：2M

	
	14、标配弯手机减速比：20：1

	
	15、冷却方式：可外部和内部冷却

	
	16、弯机最高扭矩：≥80Ncm

	
	17、弯机最高转速：≥2000min-1

	
	18、车针拆卸方式：按压式

	三、
	最低配置（每套）
	数量
	备注

	
	硬件
	
	

	
	主机
	1
	

	
	带导线脚控开关（2m）
	1
	

	
	注水袋支架
	1
	

	
	带光纤手机
	1
	

	
	带光纤马达（带马达线）
	1
	

	
	备用熔断器
	2
	

	
	AC电源线
	1
	

	
	管线卡环
	7
	

	
	手机支座
	1
	

	
	内部注水嘴
	1
	

	
	喷嘴支座
	1
	

	
	清洁用钢针
	1
	

	
	校正棒
	1
	

	
	E型喷嘴
	1
	

	
	防蒸汽栓
	1
	

	
	O型圈(防蒸汽栓)
	2
	

	
	O型圈（马达）
	2
	



（十六）ISQ动度测量仪（口腔科用）
	产品功能总体要求：

	主要适用于检测种植体和基台稳固度

	技术参数要求：

	1、利用共振频率分析原理，经过换算可显示种植体稳定系数

	2、操作简单，只需一个按钮，左右手均可操作；有声音提示

	3、可依据不同种植体品牌，选择相匹配的探针进行使用

	4、检测用探针可进行高温高压消毒，有限次数可重复使用

	5、无绳设计，笔式小巧，双显示屏，可多角度查看

	6、设有彩色LED灯，按不同颜色提示电量情况，续航使用有保障

	1、充电器输入：100-240 VAC，20VA

	2、工作电压：5VDC

	3、仪器安全等级：EN 60601-1 ME II类；EMC：EN 60601-1-2，B类

	4、ISQ精度：理想情况下，每个测量的频率应根据表1转换为ISQ值，精度为±1 ISQ单位

	5、ISQ值的范围为3-99

	6、产品尺寸：W202 x D29 x H25 mm

	7、主机重量：100g

	最低配置（每套）
	数量
	备注

	硬件
	
	

	主机
	1
	

	电源适配器及插头
	1
	

	探针扳手
	1
	



（十七）超声骨刀（口腔科用）
	序号
	技术要求

	一
	产品技术要求


	1
	设备可用于微创拔牙术、智齿拔除术、断根拔除术、植体取出术、外开窗手术、骨块移植术、囊肿摘除术、上颌窦提升术、自体骨收集术、牙槽嵴劈开术、正畸PAOO手术，根面平整术，冠延长术，精细骨成形术，根尖倒预备术、根尖清创术等。

	2
	工作尖尖端主振幅（纵向振幅）：20~200um

	3
	工作尖尖端横向振幅：≤20um

	4
	工作尖振动频率：≤27 KHz	

	5
	脚踏与主机连接线可以进行拆卸，方便进行维修。

	6
	多功能脚踏开关，可以在脚踏上调节功率，调节水量，切换模式

	■7
	骨刀手柄采用LED环绕灯同时导光柱具有柔和发散粉，让LED环绕光源偏暖色，保护医生眼睛，避免长时间使用发生眩晕、伤害眼睛。

	8
	骨刀采用7寸彩色触摸屏显示四种工作模式：B切骨模式、P牙周模式、E根管模式、C清洁模式，满足临床不同需求，保护软组织。

	9
	设备通过触摸按键对功率、水量均≥10档可逐级调整设置，操作方便，进行精细化治疗。

	■10
	骨刀水流速度≥125ml/min，流量大降温、散热效果好，可以避免灼伤骨组织，让医生使用放心

	11
	选择性切割硬骨组织不损伤软组织，手术切割精度达到微米级。

	12
	功率稳定强劲可以使骨刀切割效率快；效率＞市场其他品牌28%

	13
	静音供水，进水、冲洗均静音，进水口温度≤+25℃，有清洁模式，踩住脚踏开关后，主机即可进行供水管路清洗（手柄不振动只出水冲洗管路及工作尖）

	14
	具备骨切开套装、上颌窦提升套装、拔牙套装、牙周手术套装、根管手术套装、种植预备套装；医生选择性更多更全，让患者具备最佳体验感。



（十八）超声喷砂牙周治疗仪（口腔科用）
1. 产品用途包含了超声系统和喷砂系统，其中超声系统用于口腔临床治疗中做牙周治疗，清除龈上、龈下的牙结石、牙菌斑，牙齿根管的清洁、荡洗；喷砂系统用于清除龈上、龈下的牙菌斑、色素，种植体的维护。
2. 根据所选用工作手柄自动切换工作模式，挂架感应开关，放下手柄可以自动关闭对应功能。
■3. 不小于7寸触控液晶屏，深色模式LED显示屏，减少眼疲劳，降低蓝光影响。
■4. 双击屏幕可选择每一款工作尖型号，系统自动给出默认功率、水量档位。
5. 工作尖线性振动轨迹，振幅小，无痛洁治、治疗、抛光一起完成。 
6.  铝合金材质的超声手柄和喷砂手柄可自由拔插，能在 134℃高温和 0.22MPa 高压中消毒，超声手柄带 LED 灯。
7.  工作尖可选采用钛合金及不锈钢材质，不伤牙骨质、牙釉质。
8.  自带供水瓶供水，可选择双水路供水。内部管路防腐蚀设计，可以使用双氧水，次氯酸钠、洗必泰等专用药液，提高临床治疗效果。
9.  采用全自动频率跟踪系统，工作尖实时实现最佳频率输出。
■10.喷砂手柄采用二段式设计，不易堵砂、更耐用，喷砂手柄造型符合人体工程学设计 。
11. 粉罐采用漏斗型结构设计，出砂稳定。全透明材质，砂粉流动情况、剩余量360°可视。
12. 多功能脚踏可实现无线或有线控制。
13. 喷砂时可开启水温加热系统。
14. 内置开关电源。
15. 自动识别龈上、龈下砂瓶，切换气压模式。
16.出砂量：0.1g~8g/min
17.尖端振动频率：30kHz±5kHz
18.尖端主振动偏移：1μm~90μm
19.半偏移力：0.1N~5N
20.尖端输出功率：≤20W
21.水加热温度：≤45°C

（十九）电刀（口腔科用）
	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	高频电刀
	采用单/双向技术控制活性电极高频发生器

	2■
	高频电刀
	配备腕带电极，佩戴方便，便于消毒

	3
	高频电刀
	配备可装卸并可高温消毒电极手柄

	4
	高频电刀
	可装卸并可高温消毒硅胶手柄线

	5
	高频电刀
	10种可装卸并可高温消毒电极

	6
	高频电刀
	电极包含切割、切除、凝血切割、电灼烧电凝

	7
	高频电刀
	具有独立的控制切割和凝血的发生器

	8
	高频电刀
	适用于口腔外科，牙科修复，牙科正畸，牙周手术等

	9
	高频电刀
	电源电压：230V-50/60HZ

	10
	高频电刀
	功率：30W/600Ω

	11
	高频电刀
	频率：1.2MHZ±0.2 MHZ



（二十）打磨机（口腔科用）
1-控制盒
2-手柄
3-开关脚踏
4-电源开关
5-马达连接口
6-速度调节旋钮
7-正反转开关
8-电源指示灯
9-电源连接口
10-电压转换开关
11-脚踏连接口
12-保险丝容器盒
13：大、中、小规格磨头，10个/套
14：输入：100V,110V/230V,240V(50/60Hz)
15：输出功率：DC0-32V

（二十一）光动力治疗仪（口腔科用）
1、感染控制；外壳可高温消毒
2、外观：主机、保护外壳外表面应整洁、色泽均匀、无明显划痕。
3、■激光中心波长：660nm±10nm。
4、输出功率：160mW——220mW。
5、■终端输出激光功率不稳定度St：小于±10%。
6、■激光输出功率复现性RP：小于±10%。
7、■定时控制装置：60S±3S。
8、当电压低于3.3V时，治疗仪自动停止工作。
9、符合激光辐射安全要求，按GB7247.1-2012的相关要求治疗仪激光类别为Ⅰ类；电气安全要求，治疗仪应符合GB9706.1-2020的相关要求；电磁兼容性，应符合YY 9706.102-2021的要求；环境实验要求，应符合GB/T 14710-2009中气候环境试验Ⅱ组、机械环境试验Ⅱ组等的相关规定。
10、工作条件：工作温度5℃～40℃，相对湿度≦90%，大气压力700hpa～1060hpa,电源（内部电池：1节3.7V 88M-70型可充电锂电池）：DC 3.7V±0.5V。
11、适用范围：与一次性使用口腔治疗盒配合使用，用于口腔局部感染性疾病（牙周炎、牙龈炎、牙髓炎、种植体周围炎）的辅助治疗。



九标段货物需求(中医康复设备采购)
	序号
	货物名称
	技术参数
及要求
	数量 
（单位） 
	所属行业
	备注

	1
	中医治疗车
	移动推车式，双层置物台，静音万向轮 + 护栏，承重≥50kg，尺寸适配诊疗室空间
	2台
	工业　
	

	2
	耗材存放柜
	冷轧钢板材质，分层隔板 + 门锁，防潮防尘，内部容积≥0.8m³，尺寸≥80×40×180cm
	1组
	　
	

	3
	中医治疗室无线呼叫系统
	不用布线、不用施工、插上就能用，病人床头 / 床边一键呼叫，医护端实时接收，多房间同时呼叫，能满足20张床位的使用
	1套
	工业
	

	4
	红外线治疗仪
	输入功率 100W±10%，红外线波长 8-14μm，照射距离 20-50cm，0-60min 定时，医用落地式，角度可调节（输入功率100W±10%）
	12台
	工业
	

	5
	电针仪+针灸针
	输入功率 11VA±10%，输出通道≥4 路，脉冲频率 0.5-100Hz 连续可调，连续波 / 疏密波 / 断续波，针灸针为医用无菌一次性款，规格 0.25-0.35mm×13-75mm  
	2台
	工业
	

	6
	医用消毒柜（高温消毒）
	额定温度121℃±10%，容积≥50L，0-60min 消毒时间可调，超温报警、自动断电，适配针灸针 / 刮痧板等小型器械灭菌
	1组
	工业
	

	7
	中医理疗床
	钢架结构，皮质床面，床头角度可调节，尺寸≥190×70×60cm，承重≥200kg，配专用趴枕、可更换床套
	23张
	工业
	

	8
	▲低频电磁脉冲治疗仪
	1、具备人机交互系统，界面采用大屏幕彩色液晶显示，中文菜单。
2、动态实时显示各通道的治疗波形、治疗剂量、治疗模式、治疗时间等。
3、具有智能控制系统，可以快速的选择参数及操作。
4、输出波形为双向不对称方波（矩形波），调制波为方波。
5、输出频率：模式一输出脉冲基波频率为500Hz；调制脉冲频率为0.5Hz～5Hz；模式二输出脉冲频率为0.5Hz～5Hz；允差为每档最高频率的±10%
6、输出脉冲宽度和调制波脉宽：模式一输出脉冲宽度为1ms；调制波脉宽为10ms；模式二输出脉冲宽度为10ms；允差为±20%
7、输出强度：刺激仪各路独立输出，在1KΩ负载阻抗时，每路输出电流的峰值Ip从0mA～100mA连续可调；输出值允差±30%
8、定时时间为5min～30min可调，允差±5%
9、输出通道：四组输出；
	2台
	工业
	

	9
	中频治疗仪
	1、大屏幕中文液晶显示，中文菜单操作，可同时显示输出的治疗剂量、治疗波形、治疗处方、治疗时间，并且具有菜单浏览及电子说明书的功能。
2、具有智能控制系统，可以快速的选择参数及操作；
3、含≥四路中频电疗法，含≥四路离子导入，含≥二组干扰电疗法。
4、具有透热功能,导电橡胶最大透热温度≤60℃，档位可调节；
5、中频频率：2～10KHz；调制频率：0～150Hz；
6、调制波形：方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波及他们之间的组合，由程序设定。
	8台
	工业
	

	10
	中医封包综合治疗仪
	输入功率≤200W，热敷温度 40-60℃可调，磁疗强度≥50mT，配多款中药封包，0-60min 定时，便携挂式
	1台
	工业
	

	11
	人体穴位模型
	等比例人体比例（高度不低于60cm），清晰标注十四经络 + 361 个穴位，PVC 材质，可拆装，适配教学与患者沟通
	1个
	工业
	

	12
	中医体质辨识仪
	支持问卷 + 数据检测，可辨识9种体质，报告自动生成、数据存储，触屏操作，为中医调理方案提供依据
	1台
	工业
	

	13
	▲艾灸治疗仪
	1、智能芯片控温、具备能量裙、无烟无明火、双头艾灸，红光和艾灸可同时输出，艾灸可单独输出，可同时用于两个病人或同时治疗两个部位。
2、可360°旋转，双阻尼转轴关节调节高度。
3、双通道真空负压，可刮痧可拔罐。
4、艾灸装置温度保护功能：设备具有两路独立的温度保护装置。
5、设备具有倾倒断电功能。
6、具有二类医疗器械注册证书。（提供证书复印件或扫描件放入投标文件中）
	1台
	工业
	

	14
	超声波治疗仪
	输入功率 50VA，熔断器 F2AL250W，超声波频率 1-3MHz，输出功率 0-5W 可调，照射深度 2-5cm，定时功能，适配软组织损伤、关节疼痛康复，输入功率50VA
	2台
	工业
	

	15
	便携式深层肌肉按摩仪（脉冲枪）
	高频振动，频率 10-60Hz 可调，振幅≥10mm，机身重量＜1.5kg，配多款按摩头，充电式，续航≥4 小时，每分钟打击次数5档可调+LED指示灯，最高档位3200±300转
	2台
	工业
	

	16
	▲上下肢智能训练仪
	1.至少具有水平训练、垂直交叉、垂直平行3种上肢训练方式。
2.至少具有正转、反转2种下肢训练方式。
3.主动训练模式下，不窄于0~20档阻力可调。
4.被动训练模式下，转速可调，调节范围：不窄于5~60r/min，步进≤1r/min。
5.被动训练模式下，电机输出动力不超过8Nm，保证训练安全。
6.具有常规手柄和带护托手柄2种扶手。
7.具备定时功能，到达设置时间后自动切断输出，可设定范围：不窄于1~99min，步进≤1min。
8.设备高度可调，调节范围：不窄于0~57mm。
9.上肢训练工作臂可水平旋转、垂直旋转调节，水平旋转调节范围：不窄于0°~180°、垂直旋转角度调节范围：不窄于0°~90°。
10.配有≥10英寸彩色液晶触摸屏，内置多款游戏，方便人机互动。
11.设备可设置训练时间、训练速度、运动阻力、运动方向、痉挛等级等训练参数。
12.对称性监测：可实时显示肌力对称信息，提供图示显示和相对比例数据。
13.可查看训练结果数据，至少包括：运动里程、运动时间、能量消耗及痉挛次数等。
14.具有辅助脚踏板，且长度可调，适应不同患者的小腿固定。
15.具有急停按钮和痉挛保护功能，痉挛保护激活时间不超过4秒。
16.具有开机自检功能和语音提示功能。
17.阻力模式电流即时采样，阻力控制更平稳；运转柔和、协调、低噪音。
18.外形尺寸（L*W*H）：671mm*660mm*1170mm（±50mm）。
	1台
	工业
	

	17
	助行器
	满足采购人要求
	2个
	工业
	

	18
	轮椅
	钢架结构，折叠便携，大尺寸后轮，带刹车，座宽≥40cm，承重≥120kg，适配下肢受限患者移动
	1个
	工业
	

	19
	电针治疗仪
	用于针刺治疗
	3台
	工业
	

	20
	多功能牵引床
	电动控制腰椎牵引力0--990N.  
	1台
	工业
	

	
	
	
	
	
	





十标段标段货物需求(X射线摄影系统)
	序号
	货物名称
	技术参数
及要求
	数量 
（单位） 
	所属行业
	备注

	1
	▲数字化医用X射线摄影系统
	具体详见下文
	1台
	工业　
	


技术参数及要求：
	名称
	序号
	数字化医用X射线摄影系统
技术规格要求

	▲数字化医用X射线摄影系统
	
	总体要求
	主要功能与用途：通过X射线系统和数字平板探测器成像捕获系统，能方便地对全身包括胸部、四肢、头颅和腹部等部位进行立位、卧位和坐轮椅病人的检查，完成高分辨的数字化成像和自动影像处理。

	
	一、
数字平板探测器，数量2块
	■1
	两块非晶硅碘化铯无线平板探测器，像素尺寸≤100微米，探测器像素矩阵≥4300x4300，且具备电缆供电的固定平板工作模式，防尘防水标准≥IP56，平板探测器和高压发生器与主机为同品牌

	
	
	2
	最大空间分辨率≥5线对/毫米

	
	
	3
	DQE量子捕获效率(最大值）≥70%

	
	
	4
	探测器外形尺寸规格≤46厘米X46厘米X1.5厘米

	
	
	5
	探测器重量≤3.5公斤

	
	
	6
	A/D数模转换≥16比特

	
	
	7
	探测器电池可快速拆卸更换

	
	
	8
	主机具备探测器在线直接充电模式

	
	二、
X射线高压发生器
	1
	最大电功率≥65千瓦，并与主机同一品牌

	
	
	2
	高压产生方式: 最高开关逆变频率≥240kHz

	
	
	3
	管电压范围40-150千伏

	
	
	4
	具备自动曝光量控制功能

	
	
	5
	最短曝光时间≤1毫秒

	
	
	6
	最长曝光时间≥6秒

	
	
	7
	摄影最小管电流≤10毫安；摄影最大管电流≥800毫安， 

	
	
	8
	摄影最小电流时间积≤0.1毫安秒；摄影最大电流时间积≥800毫安秒， 

	
	三、
X射线球管
	1
	双焦点， 焦点规格：小焦点≤0.6毫米，大焦点≤1.2毫米

	
	
	2
	小焦点功率≥27千瓦，大焦点功率≥75千瓦

	
	
	3
	阳极热容量≥300kHu

	
	
	4
	高速旋转阳极，阳极转速≥8000转/分钟

	
	四、
X射线束光器
	1
	调节投照视野, 最大可覆盖 43厘米X 43厘米

	
	
	2
	束光器有射野灯光定时控制开关

	
	
	3
	具备中心定位线

	
	五、
X射线球管机架
	■1
	六自由度运动落地立柱X射线球管机架：X线球管可沿水平纵、横向（水平伸缩）、垂直方向直线运动，同时可围绕垂直轴、水平轴旋转，并可沿球管阴、阳极轴线前后旋转。

	
	
	2
	独立导轨落地式X射线球管立柱，水平纵向移动范围≥240厘米

	
	
	3
	X射线球管支撑臂垂直升降，升降范围≥150厘米

	
	
	4
	X射线球管支撑臂可以伸缩（水平横向），移动范围≥+/- 12厘米

	
	
	5
	X射线球管围绕垂直轴旋转，范围≥+/-180度

	
	
	6
	X射线球管围绕水平轴旋转，范围≥+/-140度

	
	
	7
	X射线球管沿球管轴线前后旋转，范围+45度到-20度

	
	
	8
	X射线球管端近台操作控制

	
	
	■9
	彩色触摸屏，尺寸≥10英寸。可显示采集后的预览图像，并可确认操作；可以同步显示患者检查信息列表，同步进行曝光界面操作：SID、球管角度显示，球采集界面包括患者姓名、性别、检查体位、KV与mAs的显示及调节，AEC显示及选择，患者检查体型显示及设置，滤过显示。

	
	
	10
	X射线球管立柱顶端指示灯可指示：机架运动、曝光、设备故障、紧急制动等状态

	
	六、
胸片架装置
	1
	探测器托架（bucky）垂直升降，移动范围≥145厘米，

	
	
	2
	探测器托架支持43厘米X 43厘米型探测器

	
	
	3
	电离室自动曝光

	
	
	4
	可更换滤线栅装置，滤线栅密度≥40线/厘米，栅格比≥10:1， 摄影焦距满足100厘米-180厘米

	
	
	5
	立柱顶端状态指示灯可指示：机架运动、曝光、设备故障、紧急制动等状态

	
	七、
固定检查床装置
	1
	床面四方向浮动、固定检查床

	
	
	2
	床面水平横向移动≥+/-14厘米

	
	
	3
	床面水平纵向移动≥+/-38厘米

	
	
	4
	检查床探测器托架（bucky）支持43厘米X43厘米规格探测器

	
	
	5
	脚踏式控制床面运动

	
	
	6
	可更换滤线栅装置，滤线栅密度≥40线/厘米，栅格比≥10:1

	
	
	■7
	床面最大承重≥290KG

	
	
	8
	电离室自动曝光控制

	
	
	9
	床面侧导轨安装的控制手柄：可控制检查床面四向浮动。

	
	八、
主系统控制及图像处理系统
	1
	系统控制（包含发生器）与信息、图像控制一体化设计

	
	
	2
	具备触摸屏操作、 键盘操作、鼠标操作模式

	
	
	3
	主机工作站硬盘容量≥500G，图像存贮容量不小于5000幅（非压缩）

	
	
	4
	CPU主频≥3.6G

	
	
	5
	主机内存≥16G

	
	
	6
	DVD光驱装置

	
	
	7
	监视器（LCD）尺寸≥23英寸

	
	
	8
	接口支持：通过以太网输出DICOM-3.0格式图像,有传输、打印、存储、工作列表等功能

	
	
	9
	条形码病人信息输入

	
	
	10 
	图像处理功能 

	
	
	10.1
	图像放大功能

	
	
	10.2
	病人资料显示

	
	
	10.3
	边缘增强

	
	
	10.4
	亮度调节

	
	
	10.5
	对比度调节

	
	
	10.6
	图像反转

	
	
	10.7
	多频率窗/多灰度窗图像管理处理，提高图像显示动态范围，能够保证图像中高、低密度区域影响细节对比度清晰显示

	
	
	10.8
	根据解剖部分自动进行图像优化处理

	
	
	10.9
	注释、测量功能

	
	
	10.10
	图像打印排版功能

	
	
	11
	具有中英文界面选择，图形化摄影体位选择，体型选择等功能

	
	
	■12
	高级后处理软件

	
	
	12.1
	主机原厂PICC管线增强显示处理软件，增强清晰显示管线。
主机原厂气胸可视化处理软件：在一次曝光采集后可显示标准影像以及气胸清晰显示影像两幅。
主机原厂骨抑制软件：通过处理可去除胸部影像中骨骼部分显示，达到显示软组织结构的显示效果。
主机原厂智能虚拟滤线栅（Smart Grid），可不使用实体滤线栅，仅用软件处理，可达到降低散射线影响、降低影像灰雾、降低曝光剂量的目的。

	配套设备
	九、医用显示器
	13.
	6M医用显示器

	
	
	13.1
	基本参数：≥30英寸LED背光，分辨率3280×2048，点距0.197mm，视角≥178，响应时间≤14ms，对比度≥2000:1，最大亮度≥1000 cd/m2

	
	
	13.2
	显示器效能智能评估系统：显示器采用先进的智能算法，对显示屏效能进行精准评估，并实时更新监测其使用时长，内置的动态软硬件系统协同工作，确保显示屏性能在长时间使用中始终保持稳定，有效避免因使用时长增长而出现的性能差异。

	
	
	13.3
	屏幕共享：内置屏幕共享系统，支持无线和有线情况下，笔记本、手机和平板设备图像直接投屏观片，方便云胶片诊断

	
	十、电脑
	13.5
	配备电脑主机（含显示屏）：
CPU：高性能多核处理器，主频≥5.0GHz
显示器屏幕尺寸：≥19寸
内存：≥16GB 硬盘：≥8TB  光驱：DVD刻录

	
	十一、其他
	14
	本数据须确保与使用单位公卫系统对接，若投标人因为实现互联互通需要额外提供服务器和系统软件，必须购买符合要求的服务器、正版操作系统软件以及正版数据库软件，由此产生的软硬件成本以及接口费用由成交供应商自行承担。






四、报价要求
[bookmark: _Toc15293][bookmark: _Toc14698]1. 本次采购报价为全包闭口总价，报价包含设备本体、原厂标准配件、运输费、装卸费、包装费、上楼就位费、安装调试费、开机检测费、培训费、质保服务费、税费、辅料耗材、验收取证、售后上门服务等项目全部费用，采购人无需额外支付任何其他费用，投标人漏项、缺项产生的一切费用均由报价方自行承担。
2. 报价方须严格按照采购清单、技术参数及需求逐项明细报价，清晰列明设备品牌、型号规格、产地、数量、单价、总价、质保年限、售后响应标准等关键信息，严禁笼统报价、打包模糊报价，明细不全视为无效报价。
3. 所有报价均为人民币含税价，需开具合法合规的增值税专用发票，发票税率、开票类目符合国家财税及医疗单位入账规范，开票信息须与采购单位备案信息一致。
4. 报价须真实合理，符合市场行情，严禁恶意低价竞标、围标串标、虚报高价等违规行为。采购人有权对异常报价进行核查，报价方需配合提供成本、货源、资质佐证材料，无法合理解释的视为无效报价，取消参选资格。
5.若采购设备涉及配套软件、系统升级、注册证、资质年审等隐性成本，所有相关费用均包含在总报价内，采购周期及质保期内采购人不承担任何额外增值费用。
五、其他要求
1.供货及交付要求。中标/成交后，供应商须在合同约定时限内完成设备供货、安装、调试、验收，逾期交付视为违约。设备交付时须提供完整的出厂合格证、检测报告、使用说明书、保修卡、资质文件等全套资料，资料不全不予验收。
2. 安装调试及培训要求。供应商须安排专业技术人员上门免费安装调试，确保设备各项性能指标完全符合采购参数及临床使用标准，一次性验收合格。同时需免费为院方医护人员、设备管理人员提供操作使用、日常维护、故障排查、校准保养等专项培训，确保相关人员可独立熟练操作设备。
3. 售后服务及质保要求。设备整体质保期不少于3年，质保期内非人为损坏的设备故障、零部件损坏，供应商免费上门维修、更换配件，免收上门费、维修费、配件费。售后响应及时，接到故障报修后，省内2小时、省外4小时响应，24小时内到场维修，保障临床正常使用。质保期结束后，终身提供成本价维修、配件更换及技术支持服务。
4. 设备质量及溯源要求。所供设备为全新原厂正品，无质量瑕疵、无库存积压过期产品，符合国家医疗器械行业标准、医疗卫生设备安全规范，设备编码、序列号可全程溯源。若经查实存在翻新、假冒、劣质设备，供应商须无条件退货退款，并承担全部违约责任及医疗安全风险责任。
5. 验收及入账要求。设备安装调试完成后，供应商主动配合采购人、监管部门开展现场验收，严格按照采购参数、国家标准、合同条款逐项核验，验收合格后方可办理入账付款手续。验收不合格的，供应商须无条件整改、更换，直至验收合格，承担所有整改产生的费用及逾期责任。
6. 履约及合规要求。供应商须严格遵守政府采购相关法律法规及医院采购管理制度，履约过程中诚信合规，无商业贿赂、虚假承诺、违规履约等行为。若出现违约情况，采购人有权单方解除合同、扣除履约保证金，并追究相关法律责任。
7. 配套服务要求。针对设备所需的常规校准、年度检测、系统升级等配套服务，质保期内全部免费提供；如需对接医院HIS、LIS等系统，供应商须免费完成系统对接、调试兼容，保障设备与院内系统正常联动使用。
8.涉及放射设备采购的须按国际及行业标准进行防护改造及预控评（具体以采购人要求为准），以达到使用标准，相关费用由供应商承担。
9.本次采购数据须确保与使用单位公卫系统对接，若投标人因为实现互联互通需要额外提供服务器和系统软件，必须购买符合要求的服务器、正版操作系统软件以及正版数据库软件，由此产生的软硬件成本以及接口费用由成交供应商自行承担。
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[bookmark: _TOC_250001]第四章  评标方法和标准（综合评分法）
适用于所有标段
[bookmark: _Toc6560][bookmark: _Toc22115]一、总则
本项目将按照招标文件第二章投标人须知的相关要求及本章的规定评标。
[bookmark: _Toc28533][bookmark: _Toc27343]二、评标方法
2.1资格审查
	[bookmark: _Hlk16461707]资格审查表

	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	营业执照等证明文件
	（1）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照；
（2）投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；
（3）投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件；
（4）投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照；
（5）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
（6）对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分公司参加投标的，应提供该分公司的相应证明文件（如营业执照）；同时还应提供其总公司或上级主管部门出具的授权其参与本项目的书面唯一授权书（格式自拟，须加盖其总公司或上级主管部门的公章），也可以提供其总公司或上级主管部门的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。

	2
	投标人资格声明书
	提供符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	详见第六章投标文件格式。

	3
	投标人信用记录
	投标人不得存在投标人须知正文第19.2条中的不良信用记录情形
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	4
	中小企业证明文件(如有)
	符合申请人的资格要求中落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）专门面向中小企业采购的，投标人应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。
	详见第六章投标文件格式。

	5
	特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。


资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。
2.2符合性审查
评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：
	符合性审查表

	序号
	审查指标
	审查标准
	格式要求

	1
	开标一览表
	格式、填写要求符合招标文件规定（在报价评审环节进行）
	详见第六章投标文件格式。

	2
	投标报价
	符合招标文件投标人须知正文第12条要求（在报价评审环节进行）
	详见第六章投标文件格式。

	3
	投标函
	格式、填写要求符合招标文件规定
	详见第六章投标文件格式。

	4
	授权书
	格式、填写要求符合招标文件规定
	法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件格式。

	5
	商务响应情况
	符合招标文件采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保期等实质性要求
	详见第六章投标文件格式。

	6
	其他要求
	符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他实质性要求
	


符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。
2.3异常低价投标审查
	异常低价投标审查表

	序号
	评审指标
	评审标准
	格式及材料要求

	1
	异常低价投标审查
	（1）投标报价＜全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；
（2）投标报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；
（3）投标报价＜采购项目最高限价（如采购项目未设定最高限价的，以采购项目预算金额作为最高限价）×65%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
提醒：
上述第（1）项数值计算：涉及总价、单价的精确到“分”并四舍五入，涉及费率的精确到小数点后两位，第三位四舍五入（例：如平均值为123.456元，即为123.46元；如平均值为80.126%，即为80.13%）。
	投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。


注：
根据《关于推进解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述评审标准第（1）项至第（3）项中的数值标准，但是最高不得超过65%。
评标委员会启动异常低价投标审查后，属于评审标准中第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内（不少于30分钟）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
2.4详细审查
2.4.1评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。
2.4.2本项目综合评分满分为100分。具体评分细则如下：
(一标段)评分细则
	序号
	评分因素
	评审标准

	1
	技术参数（15分）
	  带“■”参数（共3项）每满足一项得5分，最高得15分。
注:带“■”的参数须在投标文件中提供相关证明材料（包括医疗器械注册证、第三方具有 CMA 标识的检测报告、产品说明书、官网截图、技术白皮书或产品彩页，以上材料其中任意之一即可）并在技术响应表中响应。

	2
	产品方案（5分）
	针对供应商提供的产品安装调试验收方案（包括但不限于安装的方式方法、与使用单位配合等）进行评分：
（1）安装调试验收方案详细完整，安装的方式方法具有实用性，且与使用单位配合密切，步骤有序，能够确保设备的安装调试顺利完成的，针对性强的，得5分；
（2）安装调试验收方案基本完整，安装的方式方法、与使用单位配合及步骤具有实用性的，具有针对性的，得3分；
（3）安装调试验收方案有漏洞，与使用单位配合少，步骤无序，内容描述实用性、针对性有待改善，得1分；
（4）内容不可选或未提供得0分。

	3
	售后服务方案（5分）
	（1）售后服务能力完善、具备完善的售后保障措施、响应及解决时间快速且及时、处理办法详细且有效、服务联系方式畅通且能够及时解决用户问题、完全能够满足用户的需求的,方案完整详细,实用性、针对性强的,得5分；
（2）售后服务能力基本完善、售后保障措施基本完善、响应及解决时间基本及时、处理办法有效但有待进一步提高、服务联系方式畅通但需要加强响应速度,方案适合本项目,完整详细,具有实用性和针对性的,得3分；
（3）售后服务能力弱、售后保障措施不够完善、响应及解决时间缓慢、处理办法缺乏有效性、服务联系方式不畅通、难以满足用户的需求,方案基本适合本项目,实用性、针对性有待改善的,得1分；
（4）内容不可选或未提供得0分。

	4
	培训方案（4分）
	根据供应商提供的培训方案(包含培训目标、内容、计划、方式、师资等)进行评审。
（1）供应商提供的培训方案完整,培训目标明确、培训内容充实,培训计划可行,培训对象清晰,培训方式丰富,培训师资专业,完全贴合日常使用及维护的,内容完整详细,实用性、针对性强,得4分；
（2）供应商提供的培训方案基本完整,培训目标、培训内容、培训计划、培训方式,具有实用性和针对性,得3分；
（3）供应商提供的培训方案不完善,培训目标、培训内容、培训计划、培训方式,实用性、针对性有待改善的,得1分；
（4）内容不可选或未提供得0分。

	5
	故障应急处置预案（5分）
	（1）对本项目特点和难点理解准确,故障应急处理预案全面分析了可能出现的故障类型,所制定的故障检测流程不仅高效准确,而且配备的应急维修资源充足,优先处理级别清晰明确,同时拥有快速恢复设备运行的有效措施,还充分考虑到了使医院业务受影响最小化的方案,整个预案完整详细,实用性和针对性强的,得5分；
（2）对本项目特点和难点理解基本准确,故障应急处理预案涵盖了常见故障应对方式和基本的应急资源储备,整体适合本项目采购需 求,不过在故障排查深度和多故障并发处理等关键方面存在一定 不足，但预案内容完整详细,具备一定的实用性和针对性,得3分；
（3）对本项目特点和难点理解有待提升,故障应急处理预案仅有基础的应急响应概念,只是简单描述了接到故障通知后的初步反应,在后续详细处理流程、资源保障等重要方面缺乏实质内容,基本能满足项目采购需求的最基本要求,但实用性、针对性有待提高,得1分；
（4）方案提供不全或未提供的不得分。

	6
	质保期（9分）
	  在招标文件规定的三年质保期基础上,承诺每延长1整年得3分,满分9分。不足一整年的不计分,提供相关承诺（格式自拟）放入电子响应文件。

	7
	产品业绩（12分）
	提供至响应截止之日起三年内（以合同签订日期为准）的所投标段产品之一的供货业绩，每提供1份业绩得4分，满分12分。
注:须提供合同扫描件，合同须体现签订时间、货物名称、签字盖章等关键信息，否则不得分，如合同中无法体现产品同品牌同型号、合同签订时间等评审因素，须另附业主单位盖章的证明文件。如所投产品首次注册时间为开标之日起倒推一年期内（以医疗器械产品注册证注册时间为准），可提供同品牌同类产品供货业绩，同样予以认可。

	8
	投标报价（45分）
	  满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×45%×100（四舍五入，精准到小数点后两位）。





(二标段)评分细则
	序号
	评分因素
	评审标准

	1
	技术参数（15分）
	  带“■”参数（共3项）每满足一项得5分，最高得15分。
注:带“■”的参数须在投标文件中提供相关证明材料（包括医疗器械注册证、第三方具有 CMA 标识的检测报告、产品说明书、官网截图、技术白皮书或产品彩页，以上材料其中任意之一即可）并在技术响应表中响应。

	2
	产品方案（5分）
	针对供应商提供的产品安装调试验收方案（包括但不限于安装的方式方法、与使用单位配合等）进行评分：
（1）安装调试验收方案详细完整，安装的方式方法具有实用性，且与使用单位配合密切，步骤有序，能够确保设备的安装调试顺利完成的，针对性强的，得5分；
（2）安装调试验收方案基本完整，安装的方式方法、与使用单位配合及步骤具有实用性的，具有针对性的，得3分；
（3）安装调试验收方案有漏洞，与使用单位配合少，步骤无序，内容描述实用性、针对性有待改善，得1分；
（4）内容不可选或未提供得0分。

	3
	售后服务方案（5分）
	（1）售后服务能力完善、具备完善的售后保障措施、响应及解决时间快速且及时、处理办法详细且有效、服务联系方式畅通且能够及时解决用户问题、完全能够满足用户的需求的,方案完整详细,实用性、针对性强的,得5分；
（2）售后服务能力基本完善、售后保障措施基本完善、响应及解决时间基本及时、处理办法有效但有待进一步提高、服务联系方式畅通但需要加强响应速度,方案适合本项目,完整详细,具有实用性和针对性的,得3分；
（3）售后服务能力弱、售后保障措施不够完善、响应及解决时间缓慢、处理办法缺乏有效性、服务联系方式不畅通、难以满足用户的需求,方案基本适合本项目,实用性、针对性有待改善的,得1分；
（4）内容不可选或未提供得0分。

	4
	培训方案（4分）
	根据供应商提供的培训方案(包含培训目标、内容、计划、方式、师资等)进行评审。
（1）供应商提供的培训方案完整,培训目标明确、培训内容充实,培训计划可行,培训对象清晰,培训方式丰富,培训师资专业,完全贴合日常使用及维护的,内容完整详细,实用性、针对性强,得4分；
（2）供应商提供的培训方案基本完整,培训目标、培训内容、培训计划、培训方式,具有实用性和针对性,得3分；
（3）供应商提供的培训方案不完善,培训目标、培训内容、培训计划、培训方式,实用性、针对性有待改善的,得1分；
（4）内容不可选或未提供得0分。

	5
	故障应急处置预案（5分）
	（1）对本项目特点和难点理解准确,故障应急处理预案全面分析了可能出现的故障类型,所制定的故障检测流程不仅高效准确,而且配备的应急维修资源充足,优先处理级别清晰明确,同时拥有快速恢复设备运行的有效措施,还充分考虑到了使医院业务受影响最小化的方案,整个预案完整详细,实用性和针对性强的,得5分；
（2）对本项目特点和难点理解基本准确,故障应急处理预案涵盖了常见故障应对方式和基本的应急资源储备,整体适合本项目采购需 求,不过在故障排查深度和多故障并发处理等关键方面存在一定 不足，但预案内容完整详细,具备一定的实用性和针对性,得3分；
（3）对本项目特点和难点理解有待提升,故障应急处理预案仅有基础的应急响应概念,只是简单描述了接到故障通知后的初步反应,在后续详细处理流程、资源保障等重要方面缺乏实质内容,基本能满足项目采购需求的最基本要求,但实用性、针对性有待提高,得1分；
（4）方案提供不全或未提供的不得分。

	6
	质保期（9分）
	  在招标文件规定的三年质保期基础上,承诺每延长1整年得3分,满分9分。不足一整年的不计分,提供相关承诺（格式自拟）放入电子响应文件。

	7
	产品业绩（12分）
	提供至响应截止之日起三年内（以合同签订日期为准）的所投标段产品之一的供货业绩，每提供1份业绩得4分，满分12分。
注:须提供合同扫描件，合同须体现签订时间、货物名称、签字盖章等关键信息，否则不得分，如合同中无法体现产品同品牌同型号、合同签订时间等评审因素，须另附业主单位盖章的证明文件。如所投产品首次注册时间为开标之日起倒推一年期内（以医疗器械产品注册证注册时间为准），可提供同品牌同类产品供货业绩，同样予以认可。

	8
	投标报价（45分）
	  满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×45%×100（四舍五入，精准到小数点后两位）。












(三标段)评分细则
	序号
	评分因素
	评审标准

	1
	技术参数（28分）
	  带“■”参数（共8项）每满足一项得3.5分，最高得28分。
注:带“■”的参数须在投标文件中提供相关证明材料（包括医疗器械注册证、第三方具有 CMA 标识的检测报告、产品说明书、官网截图、技术白皮书或产品彩页，以上材料其中任意之一即可）并在技术响应表中响应。

	2
	产品方案（5分）
	针对供应商提供的产品安装调试验收方案（包括但不限于安装的方式方法、与使用单位配合等）进行评分：
（1）安装调试验收方案详细完整，安装的方式方法具有实用性，且与使用单位配合密切，步骤有序，能够确保设备的安装调试顺利完成的，针对性强的，得5分；
（2）安装调试验收方案基本完整，安装的方式方法、与使用单位配合及步骤具有实用性的，具有针对性的，得3分；
（3）安装调试验收方案有漏洞，与使用单位配合少，步骤无序，内容描述实用性、针对性有待改善，得1分；
（4）内容不可选或未提供得0分。

	3
	售后服务方案（5分）
	（1）售后服务能力完善、具备完善的售后保障措施、响应及解决时间快速且及时、处理办法详细且有效、服务联系方式畅通且能够及时解决用户问题、完全能够满足用户的需求的,方案完整详细,实用性、针对性强的,得5分；
（2）售后服务能力基本完善、售后保障措施基本完善、响应及解决时间基本及时、处理办法有效但有待进一步提高、服务联系方式畅通但需要加强响应速度,方案适合本项目,完整详细,具有实用性和针对性的,得3分；
（3）售后服务能力弱、售后保障措施不够完善、响应及解决时间缓慢、处理办法缺乏有效性、服务联系方式不畅通、难以满足用户的需求,方案基本适合本项目,实用性、针对性有待改善的,得1分；
（4）内容不可选或未提供得0分。

	4
	培训方案（4分）
	根据供应商提供的培训方案(包含培训目标、内容、计划、方式、师资等)进行评审。
（1）供应商提供的培训方案完整,培训目标明确、培训内容充实,培训计划可行,培训对象清晰,培训方式丰富,培训师资专业,完全贴合日常使用及维护的,内容完整详细,实用性、针对性强,得4分；
（2）供应商提供的培训方案基本完整,培训目标、培训内容、培训计划、培训方式,具有实用性和针对性,得3分；
（3）供应商提供的培训方案不完善,培训目标、培训内容、培训计划、培训方式,实用性、针对性有待改善的,得1分；
（4）内容不可选或未提供得0分。

	5
	故障应急处置预案（5分）
	（1）对本项目特点和难点理解准确,故障应急处理预案全面分析了可能出现的故障类型,所制定的故障检测流程不仅高效准确,而且配备的应急维修资源充足,优先处理级别清晰明确,同时拥有快速恢复设备运行的有效措施,还充分考虑到了使医院业务受影响最小化的方案,整个预案完整详细,实用性和针对性强的,得5分；
（2）对本项目特点和难点理解基本准确,故障应急处理预案涵盖了常见故障应对方式和基本的应急资源储备,整体适合本项目采购需 求,不过在故障排查深度和多故障并发处理等关键方面存在一定 不足，但预案内容完整详细,具备一定的实用性和针对性,得3分；
（3）对本项目特点和难点理解有待提升,故障应急处理预案仅有基础的应急响应概念,只是简单描述了接到故障通知后的初步反应,在后续详细处理流程、资源保障等重要方面缺乏实质内容,基本能满足项目采购需求的最基本要求,但实用性、针对性有待提高,得1分；
（4）方案提供不全或未提供的不得分。

	6
	质保期（9分）
	  在招标文件规定的三年质保期基础上,承诺每延长1整年得3分,满分9分。不足一整年的不计分,提供相关承诺（格式自拟）放入电子响应文件。

	7
	产品业绩（12分）
	提供至响应截止之日起三年内（以合同签订日期为准）的所投标段产品之一的供货业绩，每提供1份业绩得4分，满分12分。
注:须提供合同扫描件，合同须体现签订时间、货物名称、签字盖章等关键信息，否则不得分，如合同中无法体现产品同品牌同型号、合同签订时间等评审因素，须另附业主单位盖章的证明文件。如所投产品首次注册时间为开标之日起倒推一年期内（以医疗器械产品注册证注册时间为准），可提供同品牌同类产品供货业绩，同样予以认可。

	8
	投标报价
（32分）
	  满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×32%×100（四舍五入，精准到小数点后两位）。





(四标段)评分细则
	序号
	评分因素
	评审标准

	1
	技术参数（27分）
	  带“■”参数（共9项）每满足一项得3分，最高得27分。
注:带“■”的参数须在投标文件中提供相关证明材料（包括医疗器械注册证、第三方具有 CMA 标识的检测报告、产品说明书、官网截图、技术白皮书或产品彩页，以上材料其中任意之一即可）并在技术响应表中响应。

	2
	产品方案（5分）
	针对供应商提供的产品安装调试验收方案（包括但不限于安装的方式方法、与使用单位配合等）进行评分：
（1）安装调试验收方案详细完整，安装的方式方法具有实用性，且与使用单位配合密切，步骤有序，能够确保设备的安装调试顺利完成的，针对性强的，得5分；
（2）安装调试验收方案基本完整，安装的方式方法、与使用单位配合及步骤具有实用性的，具有针对性的，得3分；
（3）安装调试验收方案有漏洞，与使用单位配合少，步骤无序，内容描述实用性、针对性有待改善，得1分；
（4）内容不可选或未提供得0分。

	3
	售后服务方案（5分）
	（1）售后服务能力完善、具备完善的售后保障措施、响应及解决时间快速且及时、处理办法详细且有效、服务联系方式畅通且能够及时解决用户问题、完全能够满足用户的需求的,方案完整详细,实用性、针对性强的,得5分；
（2）售后服务能力基本完善、售后保障措施基本完善、响应及解决时间基本及时、处理办法有效但有待进一步提高、服务联系方式畅通但需要加强响应速度,方案适合本项目,完整详细,具有实用性和针对性的,得3分；
（3）售后服务能力弱、售后保障措施不够完善、响应及解决时间缓慢、处理办法缺乏有效性、服务联系方式不畅通、难以满足用户的需求,方案基本适合本项目,实用性、针对性有待改善的,得1分；
（4）内容不可选或未提供得0分。

	4
	培训方案（4分）
	根据供应商提供的培训方案(包含培训目标、内容、计划、方式、师资等)进行评审。
（1）供应商提供的培训方案完整,培训目标明确、培训内容充实,培训计划可行,培训对象清晰,培训方式丰富,培训师资专业,完全贴合日常使用及维护的,内容完整详细,实用性、针对性强,得4分；
（2）供应商提供的培训方案基本完整,培训目标、培训内容、培训计划、培训方式,具有实用性和针对性,得3分；
（3）供应商提供的培训方案不完善,培训目标、培训内容、培训计划、培训方式,实用性、针对性有待改善的,得1分；
（4）内容不可选或未提供得0分。

	5
	故障应急处置预案（5分）
	（1）对本项目特点和难点理解准确,故障应急处理预案全面分析了可能出现的故障类型,所制定的故障检测流程不仅高效准确,而且配备的应急维修资源充足,优先处理级别清晰明确,同时拥有快速恢复设备运行的有效措施,还充分考虑到了使医院业务受影响最小化的方案,整个预案完整详细,实用性和针对性强的,得5分；
（2）对本项目特点和难点理解基本准确,故障应急处理预案涵盖了常见故障应对方式和基本的应急资源储备,整体适合本项目采购需 求,不过在故障排查深度和多故障并发处理等关键方面存在一定 不足，但预案内容完整详细,具备一定的实用性和针对性,得3分；
（3）对本项目特点和难点理解有待提升,故障应急处理预案仅有基础的应急响应概念,只是简单描述了接到故障通知后的初步反应,在后续详细处理流程、资源保障等重要方面缺乏实质内容,基本能满足项目采购需求的最基本要求,但实用性、针对性有待提高,得1分；
（4）方案提供不全或未提供的不得分。

	6
	质保期（9分）
	  在招标文件规定的三年质保期基础上,承诺每延长1整年得3分,满分9分。不足一整年的不计分,提供相关承诺（格式自拟）放入电子响应文件。

	7
	产品业绩（12分）
	提供至响应截止之日起三年内（以合同签订日期为准）的所投标段产品之一的供货业绩，每提供1份业绩得4分，满分12分。
注:须提供合同扫描件，合同须体现签订时间、货物名称、签字盖章等关键信息，否则不得分，如合同中无法体现产品同品牌同型号、合同签订时间等评审因素，须另附业主单位盖章的证明文件。如所投产品首次注册时间为开标之日起倒推一年期内（以医疗器械产品注册证注册时间为准），可提供同品牌同类产品供货业绩，同样予以认可。

	8
	投标报价
（33分）
	  满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×33%×100（四舍五入，精准到小数点后两位）。





(五标段)评分细则
	序号
	评分因素
	评审标准

	1
	技术参数（28.5分）
	  带“■”参数（共19项）每满足一项得1.5分，最高得28.5分。
注:带“■”的参数须在投标文件中提供相关证明材料（包括医疗器械注册证、第三方具有 CMA 标识的检测报告、产品说明书、官网截图、技术白皮书或产品彩页，以上材料其中任意之一即可）并在技术响应表中响应。

	2
	产品方案（5分）
	针对供应商提供的产品安装调试验收方案（包括但不限于安装的方式方法、与使用单位配合等）进行评分：
（1）安装调试验收方案详细完整，安装的方式方法具有实用性，且与使用单位配合密切，步骤有序，能够确保设备的安装调试顺利完成的，针对性强的，得5分；
（2）安装调试验收方案基本完整，安装的方式方法、与使用单位配合及步骤具有实用性的，具有针对性的，得3分；
（3）安装调试验收方案有漏洞，与使用单位配合少，步骤无序，内容描述实用性、针对性有待改善，得1分；
（4）内容不可选或未提供得0分。

	3
	售后服务方案（5分）
	（1）售后服务能力完善、具备完善的售后保障措施、响应及解决时间快速且及时、处理办法详细且有效、服务联系方式畅通且能够及时解决用户问题、完全能够满足用户的需求的,方案完整详细,实用性、针对性强的,得5分；
（2）售后服务能力基本完善、售后保障措施基本完善、响应及解决时间基本及时、处理办法有效但有待进一步提高、服务联系方式畅通但需要加强响应速度,方案适合本项目,完整详细,具有实用性和针对性的,得3分；
（3）售后服务能力弱、售后保障措施不够完善、响应及解决时间缓慢、处理办法缺乏有效性、服务联系方式不畅通、难以满足用户的需求,方案基本适合本项目,实用性、针对性有待改善的,得1分；
（4）内容不可选或未提供得0分。

	4
	培训方案（4分）
	根据供应商提供的培训方案(包含培训目标、内容、计划、方式、师资等)进行评审。
（1）供应商提供的培训方案完整,培训目标明确、培训内容充实,培训计划可行,培训对象清晰,培训方式丰富,培训师资专业,完全贴合日常使用及维护的,内容完整详细,实用性、针对性强,得4分；
（2）供应商提供的培训方案基本完整,培训目标、培训内容、培训计划、培训方式,具有实用性和针对性,得3分；
（3）供应商提供的培训方案不完善,培训目标、培训内容、培训计划、培训方式,实用性、针对性有待改善的,得1分；
（4）内容不可选或未提供得0分。

	5
	故障应急处置预案（5分）
	（1）对本项目特点和难点理解准确,故障应急处理预案全面分析了可能出现的故障类型,所制定的故障检测流程不仅高效准确,而且配备的应急维修资源充足,优先处理级别清晰明确,同时拥有快速恢复设备运行的有效措施,还充分考虑到了使医院业务受影响最小化的方案,整个预案完整详细,实用性和针对性强的,得5分；
（2）对本项目特点和难点理解基本准确,故障应急处理预案涵盖了常见故障应对方式和基本的应急资源储备,整体适合本项目采购需 求,不过在故障排查深度和多故障并发处理等关键方面存在一定 不足，但预案内容完整详细,具备一定的实用性和针对性,得3分；
（3）对本项目特点和难点理解有待提升,故障应急处理预案仅有基础的应急响应概念,只是简单描述了接到故障通知后的初步反应,在后续详细处理流程、资源保障等重要方面缺乏实质内容,基本能满足项目采购需求的最基本要求,但实用性、针对性有待提高,得1分；
（4）方案提供不全或未提供的不得分。

	6
	质保期（9分）
	  在招标文件规定的三年质保期基础上,承诺每延长1整年得3分,满分9分。不足一整年的不计分,提供相关承诺（格式自拟）放入电子响应文件。

	7
	产品业绩（12分）
	提供至响应截止之日起三年内（以合同签订日期为准）的所投标段产品之一的供货业绩，每提供1份业绩得4分，满分12分。
注:须提供合同扫描件，合同须体现签订时间、货物名称、签字盖章等关键信息，否则不得分，如合同中无法体现产品同品牌同型号、合同签订时间等评审因素，须另附业主单位盖章的证明文件。如所投产品首次注册时间为开标之日起倒推一年期内（以医疗器械产品注册证注册时间为准），可提供同品牌同类产品供货业绩，同样予以认可。

	8
	投标报价
（31.5分）
	  满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×31.5%×100（四舍五入，精准到小数点后两位）。





(六标段)评分细则
	序号
	评分因素
	评审标准

	1
	产品方案（5分）
	针对供应商提供的产品安装调试验收方案（包括但不限于安装的方式方法、与使用单位配合等）进行评分：
（1）安装调试验收方案详细完整，安装的方式方法具有实用性，且与使用单位配合密切，步骤有序，能够确保设备的安装调试顺利完成的，针对性强的，得5分；
（2）安装调试验收方案基本完整，安装的方式方法、与使用单位配合及步骤具有实用性的，具有针对性的，得3分；
（3）安装调试验收方案有漏洞，与使用单位配合少，步骤无序，内容描述实用性、针对性有待改善，得1分；
（4）内容不可选或未提供得0分。

	2
	售后服务方案（5分）
	（1）售后服务能力完善、具备完善的售后保障措施、响应及解决时间快速且及时、处理办法详细且有效、服务联系方式畅通且能够及时解决用户问题、完全能够满足用户的需求的,方案完整详细,实用性、针对性强的,得5分；
（2）售后服务能力基本完善、售后保障措施基本完善、响应及解决时间基本及时、处理办法有效但有待进一步提高、服务联系方式畅通但需要加强响应速度,方案适合本项目,完整详细,具有实用性和针对性的,得3分；
（3）售后服务能力弱、售后保障措施不够完善、响应及解决时间缓慢、处理办法缺乏有效性、服务联系方式不畅通、难以满足用户的需求,方案基本适合本项目,实用性、针对性有待改善的,得1分；
（4）内容不可选或未提供得0分。

	3
	培训方案（4分）
	根据供应商提供的培训方案(包含培训目标、内容、计划、方式、师资等)进行评审。
（1）供应商提供的培训方案完整,培训目标明确、培训内容充实,培训计划可行,培训对象清晰,培训方式丰富,培训师资专业,完全贴合日常使用及维护的,内容完整详细,实用性、针对性强,得4分；
（2）供应商提供的培训方案基本完整,培训目标、培训内容、培训计划、培训方式,具有实用性和针对性,得3分；
（3）供应商提供的培训方案不完善,培训目标、培训内容、培训计划、培训方式,实用性、针对性有待改善的,得1分；
（4）内容不可选或未提供得0分。

	4
	故障应急处置预案（5分）
	（1）对本项目特点和难点理解准确,故障应急处理预案全面分析了可能出现的故障类型,所制定的故障检测流程不仅高效准确,而且配备的应急维修资源充足,优先处理级别清晰明确,同时拥有快速恢复设备运行的有效措施,还充分考虑到了使医院业务受影响最小化的方案,整个预案完整详细,实用性和针对性强的,得5分；
（2）对本项目特点和难点理解基本准确,故障应急处理预案涵盖了常见故障应对方式和基本的应急资源储备,整体适合本项目采购需 求,不过在故障排查深度和多故障并发处理等关键方面存在一定 不足，但预案内容完整详细,具备一定的实用性和针对性,得3分；
（3）对本项目特点和难点理解有待提升,故障应急处理预案仅有基础的应急响应概念,只是简单描述了接到故障通知后的初步反应,在后续详细处理流程、资源保障等重要方面缺乏实质内容,基本能满足项目采购需求的最基本要求,但实用性、针对性有待提高,得1分；
（4）方案提供不全或未提供的不得分。

	5
	质保期（9分）
	  在招标文件规定的三年质保期基础上,承诺每延长1整年得3分,满分9分。不足一整年的不计分,提供相关承诺（格式自拟）放入电子响应文件。

	6
	产品业绩（12分）
	提供至响应截止之日起三年内（以合同签订日期为准）的所投标段产品之一的供货业绩，每提供1份业绩得4分，满分12分。
注:须提供合同扫描件，合同须体现签订时间、货物名称、签字盖章等关键信息，否则不得分，如合同中无法体现产品同品牌同型号、合同签订时间等评审因素，须另附业主单位盖章的证明文件。如所投产品首次注册时间为开标之日起倒推一年期内（以医疗器械产品注册证注册时间为准），可提供同品牌同类产品供货业绩，同样予以认可。

	7
	投标报价（60分）
	  满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×60%×100（四舍五入，精准到小数点后两位）。





(七标段)评分细则
	序号
	评分因素
	评审标准

	1
	技术参数（30分）
	  带“■”参数（共10项）每满足一项得3分，最高得30分。
注:带“■”的参数须在投标文件中提供相关证明材料（包括医疗器械注册证、第三方具有 CMA 标识的检测报告、产品说明书、官网截图、技术白皮书或产品彩页，以上材料其中任意之一即可）并在技术响应表中响应。

	2
	产品方案（5分）
	针对供应商提供的产品安装调试验收方案（包括但不限于安装的方式方法、与使用单位配合等）进行评分：
（1）安装调试验收方案详细完整，安装的方式方法具有实用性，且与使用单位配合密切，步骤有序，能够确保设备的安装调试顺利完成的，针对性强的，得5分；
（2）安装调试验收方案基本完整，安装的方式方法、与使用单位配合及步骤具有实用性的，具有针对性的，得3分；
（3）安装调试验收方案有漏洞，与使用单位配合少，步骤无序，内容描述实用性、针对性有待改善，得1分；
（4）内容不可选或未提供得0分。

	3
	售后服务方案（5分）
	（1）售后服务能力完善、具备完善的售后保障措施、响应及解决时间快速且及时、处理办法详细且有效、服务联系方式畅通且能够及时解决用户问题、完全能够满足用户的需求的,方案完整详细,实用性、针对性强的,得5分；
（2）售后服务能力基本完善、售后保障措施基本完善、响应及解决时间基本及时、处理办法有效但有待进一步提高、服务联系方式畅通但需要加强响应速度,方案适合本项目,完整详细,具有实用性和针对性的,得3分；
（3）售后服务能力弱、售后保障措施不够完善、响应及解决时间缓慢、处理办法缺乏有效性、服务联系方式不畅通、难以满足用户的需求,方案基本适合本项目,实用性、针对性有待改善的,得1分；
（4）内容不可选或未提供得0分。

	4
	培训方案（4分）
	根据供应商提供的培训方案(包含培训目标、内容、计划、方式、师资等)进行评审。
（1）供应商提供的培训方案完整,培训目标明确、培训内容充实,培训计划可行,培训对象清晰,培训方式丰富,培训师资专业,完全贴合日常使用及维护的,内容完整详细,实用性、针对性强,得4分；
（2）供应商提供的培训方案基本完整,培训目标、培训内容、培训计划、培训方式,具有实用性和针对性,得3分；
（3）供应商提供的培训方案不完善,培训目标、培训内容、培训计划、培训方式,实用性、针对性有待改善的,得1分；
（4）内容不可选或未提供得0分。

	5
	故障应急处置预案（5分）
	（1）对本项目特点和难点理解准确,故障应急处理预案全面分析了可能出现的故障类型,所制定的故障检测流程不仅高效准确,而且配备的应急维修资源充足,优先处理级别清晰明确,同时拥有快速恢复设备运行的有效措施,还充分考虑到了使医院业务受影响最小化的方案,整个预案完整详细,实用性和针对性强的,得5分；
（2）对本项目特点和难点理解基本准确,故障应急处理预案涵盖了常见故障应对方式和基本的应急资源储备,整体适合本项目采购需 求,不过在故障排查深度和多故障并发处理等关键方面存在一定 不足，但预案内容完整详细,具备一定的实用性和针对性,得3分；
（3）对本项目特点和难点理解有待提升,故障应急处理预案仅有基础的应急响应概念,只是简单描述了接到故障通知后的初步反应,在后续详细处理流程、资源保障等重要方面缺乏实质内容,基本能满足项目采购需求的最基本要求,但实用性、针对性有待提高,得1分；
（4）方案提供不全或未提供的不得分。

	6
	质保期（9分）
	  在招标文件规定的三年质保期基础上,承诺每延长1整年得3分,满分9分。不足一整年的不计分,提供相关承诺（格式自拟）放入电子响应文件。

	7
	产品业绩（12分）
	提供至响应截止之日起三年内（以合同签订日期为准）的所投标段产品之一的供货业绩，每提供1份业绩得4分，满分12分。
注:须提供合同扫描件，合同须体现签订时间、货物名称、签字盖章等关键信息，否则不得分，如合同中无法体现产品同品牌同型号、合同签订时间等评审因素，须另附业主单位盖章的证明文件。如所投产品首次注册时间为开标之日起倒推一年期内（以医疗器械产品注册证注册时间为准），可提供同品牌同类产品供货业绩，同样予以认可。

	8
	投标报价（30分）
	  满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100（四舍五入，精准到小数点后两位）。





(八标段)评分细则
	序号
	评分因素
	评审标准

	1
	技术参数（21分）
	  带“■”参数（共21项）每满足一项得1分，最高得21分。
注:带“■”的参数须在投标文件中提供相关证明材料（包括医疗器械注册证、第三方具有 CMA 标识的检测报告、产品说明书、官网截图、技术白皮书或产品彩页，以上材料其中任意之一即可）并在技术响应表中响应。

	2
	产品方案（5分）
	针对供应商提供的产品安装调试验收方案（包括但不限于安装的方式方法、与使用单位配合等）进行评分：
（1）安装调试验收方案详细完整，安装的方式方法具有实用性，且与使用单位配合密切，步骤有序，能够确保设备的安装调试顺利完成的，针对性强的，得5分；
（2）安装调试验收方案基本完整，安装的方式方法、与使用单位配合及步骤具有实用性的，具有针对性的，得3分；
（3）安装调试验收方案有漏洞，与使用单位配合少，步骤无序，内容描述实用性、针对性有待改善，得1分；
（4）内容不可选或未提供得0分。

	3
	售后服务方案（5分）
	（1）售后服务能力完善、具备完善的售后保障措施、响应及解决时间快速且及时、处理办法详细且有效、服务联系方式畅通且能够及时解决用户问题、完全能够满足用户的需求的,方案完整详细,实用性、针对性强的,得5分；
（2）售后服务能力基本完善、售后保障措施基本完善、响应及解决时间基本及时、处理办法有效但有待进一步提高、服务联系方式畅通但需要加强响应速度,方案适合本项目,完整详细,具有实用性和针对性的,得3分；
（3）售后服务能力弱、售后保障措施不够完善、响应及解决时间缓慢、处理办法缺乏有效性、服务联系方式不畅通、难以满足用户的需求,方案基本适合本项目,实用性、针对性有待改善的,得1分；
（4）内容不可选或未提供得0分。

	4
	培训方案（4分）
	根据供应商提供的培训方案(包含培训目标、内容、计划、方式、师资等)进行评审。
（1）供应商提供的培训方案完整,培训目标明确、培训内容充实,培训计划可行,培训对象清晰,培训方式丰富,培训师资专业,完全贴合日常使用及维护的,内容完整详细,实用性、针对性强,得4分；
（2）供应商提供的培训方案基本完整,培训目标、培训内容、培训计划、培训方式,具有实用性和针对性,得3分；
（3）供应商提供的培训方案不完善,培训目标、培训内容、培训计划、培训方式,实用性、针对性有待改善的,得1分；
（4）内容不可选或未提供得0分。

	5
	故障应急处置预案（5分）
	（1）对本项目特点和难点理解准确,故障应急处理预案全面分析了可能出现的故障类型,所制定的故障检测流程不仅高效准确,而且配备的应急维修资源充足,优先处理级别清晰明确,同时拥有快速恢复设备运行的有效措施,还充分考虑到了使医院业务受影响最小化的方案,整个预案完整详细,实用性和针对性强的,得5分；
（2）对本项目特点和难点理解基本准确,故障应急处理预案涵盖了常见故障应对方式和基本的应急资源储备,整体适合本项目采购需 求,不过在故障排查深度和多故障并发处理等关键方面存在一定 不足，但预案内容完整详细,具备一定的实用性和针对性,得3分；
（3）对本项目特点和难点理解有待提升,故障应急处理预案仅有基础的应急响应概念,只是简单描述了接到故障通知后的初步反应,在后续详细处理流程、资源保障等重要方面缺乏实质内容,基本能满足项目采购需求的最基本要求,但实用性、针对性有待提高,得1分；
（4）方案提供不全或未提供的不得分。

	6
	质保期（9分）
	  在招标文件规定的三年质保期基础上,承诺每延长1整年得3分,满分9分。不足一整年的不计分,提供相关承诺（格式自拟）放入电子响应文件。

	7
	产品业绩（12分）
	提供至响应截止之日起三年内（以合同签订日期为准）的所投标段产品之一的供货业绩，每提供1份业绩得4分，满分12分。
注:须提供合同扫描件，合同须体现签订时间、货物名称、签字盖章等关键信息，否则不得分，如合同中无法体现产品同品牌同型号、合同签订时间等评审因素，须另附业主单位盖章的证明文件。如所投产品首次注册时间为开标之日起倒推一年期内（以医疗器械产品注册证注册时间为准），可提供同品牌同类产品供货业绩，同样予以认可。

	8
	投标报价（39分）
	  满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×39%×100（四舍五入，精准到小数点后两位）。






(九标段)评分细则
	序号
	评分因素
	评审标准

	1
	产品方案（5分）
	针对供应商提供的产品安装调试验收方案（包括但不限于安装的方式方法、与使用单位配合等）进行评分：
（1） 安装调试验收方案详细完整，安装的方式方法具有实用性，且与使用单位配合密切，步骤有序，能够确保设备的安装调试顺利完成的，针对性强的，得5分；
（2） 安装调试验收方案基本完整，安装的方式方法、与使用单位配合及步骤具有实用性的，具有针对性的，得3分；
（3） 安装调试验收方案有漏洞，与使用单位配合少，步骤无序，内容描述实用性、针对性有待改善，得1分；
（4） 内容不可选或未提供得0分。

	2
	售后服务方案（5分）
	（1） 售后服务能力完善、具备完善的售后保障措施、响应及解决时间快速且及时、处理办法详细且有效、服务联系方式畅通且能够及时解决用户问题、完全能够满足用户的需求的,方案完整详细,实用性、针对性强的,得5分；
（2） 售后服务能力基本完善、售后保障措施基本完善、响应及解决时间基本及时、处理办法有效但有待进一步提高、服务联系方式畅通但需要加强响应速度,方案适合本项目,完整详细,具有实用性和针对性的,得3分；
（3） 售后服务能力弱、售后保障措施不够完善、响应及解决时间缓慢、处理办法缺乏有效性、服务联系方式不畅通、难以满足用户的需求,方案基本适合本项目,实用性、针对性有待改善的,得1分；
（4）内容不可选或未提供得0分。

	3
	培训方案（4分）
	根据供应商提供的培训方案(包含培训目标、内容、计划、方式、师资等)进行评审。
（1） 供应商提供的培训方案完整,培训目标明确、培训内容充实,培训计划可行,培训对象清晰,培训方式丰富,培训师资专业,完全贴合日常使用及维护的,内容完整详细,实用性、针对性强,得4分；
（2）供应商提供的培训方案基本完整,培训目标、培训内容、培训计划、培训方式,具有实用性和针对性,得3分；
（3）供应商提供的培训方案不完善,培训目标、培训内容、培训计划、培训方式,实用性、针对性有待改善的,得1分；
（4）内容不可选或未提供得0分。

	4
	故障应急处置预案（5分）
	（1）对本项目特点和难点理解准确,故障应急处理预案全面分析了可能出现的故障类型,所制定的故障检测流程不仅高效准确,而且配备的应急维修资源充足,优先处理级别清晰明确,同时拥有快速恢复设备运行的有效措施,还充分考虑到了使医院业务受影响最小化的方案,整个预案完整详细,实用性和针对性强的,得5分；
（2）对本项目特点和难点理解基本准确,故障应急处理预案涵盖了常见故障应对方式和基本的应急资源储备,整体适合本项目采购需 求,不过在故障排查深度和多故障并发处理等关键方面存在一定 不足，但预案内容完整详细,具备一定的实用性和针对性,得3分；
（3）对本项目特点和难点理解有待提升,故障应急处理预案仅有基础的应急响应概念,只是简单描述了接到故障通知后的初步反应,在后续详细处理流程、资源保障等重要方面缺乏实质内容,基本能满足项目采购需求的最基本要求,但实用性、针对性有待提高,得1分；
（4）方案提供不全或未提供的不得分。

	5
	质保期（9分）
	  在招标文件规定的三年质保期基础上,承诺每延长1整年得3分,满分9分。不足一整年的不计分,提供相关承诺（格式自拟）放入电子响应文件。

	6
	产品业绩（12分）
	提供至响应截止之日起三年内（以合同签订日期为准）的所投标段产品之一的供货业绩，每提供1份业绩得4分，满分12分。
注:须提供合同扫描件，合同须体现签订时间、货物名称、签字盖章等关键信息，否则不得分，如合同中无法体现产品同品牌同型号、合同签订时间等评审因素，须另附业主单位盖章的证明文件。如所投产品首次注册时间为开标之日起倒推一年期内（以医疗器械产品注册证注册时间为准），可提供同品牌同类产品供货业绩，同样予以认可。

	7
	投标报价（60分）
	  满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×59%×100（四舍五入，精准到小数点后两位）。





(十标段)评分细则
	序号
	评分因素
	评审标准

	1
	技术参数（30分）
	  带“■”参数（共5项）每满足一项得6分，最高得30分。
注:带“■”的参数须在投标文件中提供相关证明材料（包括医疗器械注册证、第三方具有 CMA 标识的检测报告、产品说明书、官网截图、技术白皮书或产品彩页，以上材料其中任意之一即可）并在技术响应表中响应。

	2
	产品方案（5分）
	针对供应商提供的产品安装调试验收方案（包括但不限于安装的方式方法、与使用单位配合等）进行评分：
（1）安装调试验收方案详细完整，安装的方式方法具有实用性，且与使用单位配合密切，步骤有序，能够确保设备的安装调试顺利完成的，针对性强的，得5分；
（2）安装调试验收方案基本完整，安装的方式方法、与使用单位配合及步骤具有实用性的，具有针对性的，得3分；
（3）安装调试验收方案有漏洞，与使用单位配合少，步骤无序，内容描述实用性、针对性有待改善，得1分；
（4）内容不可选或未提供得0分。

	3
	售后服务方案（5分）
	（1）售后服务能力完善、具备完善的售后保障措施、响应及解决时间快速且及时、处理办法详细且有效、服务联系方式畅通且能够及时解决用户问题、完全能够满足用户的需求的,方案完整详细,实用性、针对性强的,得5分；
（2）售后服务能力基本完善、售后保障措施基本完善、响应及解决时间基本及时、处理办法有效但有待进一步提高、服务联系方式畅通但需要加强响应速度,方案适合本项目,完整详细,具有实用性和针对性的,得3分；
（3）售后服务能力弱、售后保障措施不够完善、响应及解决时间缓慢、处理办法缺乏有效性、服务联系方式不畅通、难以满足用户的需求,方案基本适合本项目,实用性、针对性有待改善的,得1分；
（4）内容不可选或未提供得0分。

	4
	培训方案（4分）
	根据供应商提供的培训方案(包含培训目标、内容、计划、方式、师资等)进行评审。
（1）供应商提供的培训方案完整,培训目标明确、培训内容充实,培训计划可行,培训对象清晰,培训方式丰富,培训师资专业,完全贴合日常使用及维护的,内容完整详细,实用性、针对性强,得4分；
（2）供应商提供的培训方案基本完整,培训目标、培训内容、培训计划、培训方式,具有实用性和针对性,得3分；
（3）供应商提供的培训方案不完善,培训目标、培训内容、培训计划、培训方式,实用性、针对性有待改善的,得1分；
（4）内容不可选或未提供得0分。

	5
	故障应急处置预案（5分）
	（1）对本项目特点和难点理解准确,故障应急处理预案全面分析了可能出现的故障类型,所制定的故障检测流程不仅高效准确,而且配备的应急维修资源充足,优先处理级别清晰明确,同时拥有快速恢复设备运行的有效措施,还充分考虑到了使医院业务受影响最小化的方案,整个预案完整详细,实用性和针对性强的,得5分；
（2）对本项目特点和难点理解基本准确,故障应急处理预案涵盖了常见故障应对方式和基本的应急资源储备,整体适合本项目采购需 求,不过在故障排查深度和多故障并发处理等关键方面存在一定 不足，但预案内容完整详细,具备一定的实用性和针对性,得3分；
（3）对本项目特点和难点理解有待提升,故障应急处理预案仅有基础的应急响应概念,只是简单描述了接到故障通知后的初步反应,在后续详细处理流程、资源保障等重要方面缺乏实质内容,基本能满足项目采购需求的最基本要求,但实用性、针对性有待提高,得1分；
（4）方案提供不全或未提供的不得分。

	6
	质保期（9分）
	  在招标文件规定的三年质保期基础上,承诺每延长1整年得3分,满分9分。不足一整年的不计分,提供相关承诺（格式自拟）放入电子响应文件。

	7
	产品业绩（12分）
	提供至响应截止之日起三年内（以合同签订日期为准）的所投标段产品之一的供货业绩，每提供1份业绩得4分，满分12分。
注:须提供合同扫描件，合同须体现签订时间、货物名称、签字盖章等关键信息，否则不得分，如合同中无法体现产品同品牌同型号、合同签订时间等评审因素，须另附业主单位盖章的证明文件。如所投产品首次注册时间为开标之日起倒推一年期内（以医疗器械产品注册证注册时间为准），可提供同品牌同类产品供货业绩，同样予以认可。

	8
	投标报价（30分）
	  满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100（四舍五入，精准到小数点后两位）。



2.4.3分值汇总
（1）评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人的技术资信分。
（2）将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。
（3）因落实促进中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展、实施本国产品标准等政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
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项目名称：                             
项目编号：                                      
合同编号：                             
甲方（采购人）：                       
乙方（中标人）：                       
签订时间：                             



使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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[bookmark: _Toc22209]第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1.项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
        
    （3）政府采购方式：公开招标 
（4）合同是否分包：否
    （5）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☑否
（6）是否涉及进口产品：☑否
    （7）是否涉及节能产品：☑否
2.合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 ☑固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：项目完成供货安装调试、验收合格并经审核结算后一次性支付。乙方开具发票要求：13%增值税专用发票；
□分期付款： / 
成本补偿：     / 
绩效激励：    /  
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：☑是    否
    收取履约保证金形式：中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
    收取履约保证金金额： 合同价的2.5% 
    履约保证金期限：自合同签订之日起至设备质保期满。
4.合同验收
验收组织方式：□自行组织 委托第三方组织
         验收主体：铜陵市铜官区卫生和健康委员会
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是（如涉及放射设备、口腔CT、影像设备）  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是          否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起15日内组织验收）
（3）履约验收方式：一次性验收      分期/分项验收
（4）履约验收程序：甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
（5）履约验收的内容：按照投标文件中响应的采购货物的规格型号及技术参数要求。
（6）履约验收标准：符合投标文件中的规格型号及技术参数要求
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：乙方所提供的全部设备必须为全新原厂正品、原装未使用、原厂原包装未拆封的，不得为改装机、翻新机、返修机、样机、展示机、拆封机、库存积压机（即设备出厂日期至实际供货之日不得超过 1 年）或任何非全新设备。
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自                             生效。
7.合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


[bookmark: _Toc27624]
第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 甲方从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。法律、行政法规或者国家有关规定对付款期限另有规定的，从其规定。合同约定采取履行进度结算、定期结算等结算方式的，付款期限应当自双方确认结算金额之日起算。
12.3 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以转账/电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	本项目不接受联合体

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	无

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	供应商提交验收申请的30日历天内

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	按通用政府采购合同通用条款

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	（1）确保货物在途运输过程中的质量保证，因运输过程中发生的货物损失，由乙方承担损失，并就逾期供货承担相应法律责任；
（2）确保货物包装符合“《商品包装政府采购需求标准（试行）》”“《快递包装政府采购需求标准（试行）》”等相关要求，应包装不合格造成的货物质量问题由乙方承担损失，甲方有权拒收该批货物，并就此要求乙方承担相关违约责任。

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	（1）本合同及其补充合同、变更协议；
（2）中标通知书；
（3）响应文件（含澄清或者说明文件）；
（4）采购文件（含澄清或者修改文件）；
（5）其他相关采购文件。

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	乙方应负责将货物安全运送到甲方指定地点，送达时货物应包装完好，否则甲方有权利拒
收，货物运送途中造成的损失与风险均由乙方
承担。

	
	指定现场
	甲方指定送达场地

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	1、数量、外观质量、备件备品、装箱单、技术参数资料(中文)、设备安装调试运行良好。
2、设备包装应符合国家标准，以保证设备在运
输过程中不受损伤，由于包装不当造成设备在
运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。
3、乙方保证所提供的设备是全新的、未使用过的，所提供的产品是严格按照国家有关标准和规定进行制造和检验，产品所用材料及部件均采用全新的原料，且符合本合同附件中规定，以确保产品质量安全、可靠。
4、设备由乙方负责送到实施现场，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货，对货物进行清点验收，并签字确认。若发现货物与装箱单不符,乙方负责补齐。
5、乙方应自带用以安装、调试过程中所需的各 种工具、仪器仪表及易损件。 
6、乙方负责免费为甲方培训操作及维修人员，并有义务根据使用情况定期举行应用培训，培训的范围包括：操作培训、维修保养等。
7、质保期内乙方负责设备的维护保养。

	第二节
第7.3款
	保险要求
	相关法律法规规定要求

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	合同签订后30日历天完成供货并安装、调试完毕。质保期为     年，乙方提供免费上门保修服务，质保期的期限应从甲、乙双方验收合格之日起计算。

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	设备出现质量问题，乙方负责免费“三包”，7天包退、15天包换。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	国家法律法规所规定的其他应当保密的信息

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	项目完成供货安装调试、验收合格并经审核结算后一次性支付。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	采购文件和响应文件约定

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	履约验收后按照相关规定及时退还

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	双方合同约定

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	按政府采购合同通用条款执行

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	按政府采购合同通用条款执行

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	相关法律法规及招标文件规定

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限，地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金,违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.1%计算，最高限额为本合同总价的2.5%;迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	/

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	1、 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同及采购文件规定标淮的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。
2、乙方如因设备质量问题或在运输、安装过程中造成甲乙双方任何一方或第三方人员伤亡或财产损失的，均由乙方承担全部赔偿责任。
3、以上违约责任也可由甲乙双方协商解决。

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为        ；
（2）向 铜陵市铜官区 人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	/




第六章   投标文件格式


投标人编制文件须知：
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格、技术及商务部分）、投标文件（报价部分），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、全部声明和所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


[bookmark: _Toc651][bookmark: _Toc60582630]投

[bookmark: _Toc6148]标

[bookmark: _Toc1338]文

[bookmark: _Toc10796]件




项目名称：                  
项目编号：                  
投 标 人：                  
[bookmark: _Toc8037][bookmark: _Toc9994]  年  月  日


[bookmark: _Toc18010][bookmark: _Toc6441]目　　录
一、资格、技术及商务部分
1.投标函
2.投标人资格声明书 
3.授权书
4.项目实施方案
5.投标响应表
6.履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件
7.投标业绩承诺函（如有，请在系统中业绩合同节点上传相关合同附件）
8.业绩合同（如有，请在系统中本节点上传相关合同附件）
9.诚信履约承诺函
10.资格、技术及商务部分需要的其他相关证明材料
二、报价部分
1.开标一览表
2.投标分项报价表
3.主要中标标的承诺函
4.报价部分需要的其他相关证明材料



一、资格、技术商务部分
1.投标函
致：采购人
根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：
1.我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。
2.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。
3.我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。
4.我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

投标人盖公章：             
日          期：             


[bookmark: _Toc1328]2.投标人资格声明书 
致：采购人
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（七）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	


本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖公章：             
日          期：             



[bookmark: _Toc11607]

[bookmark: _Toc16960]3.授权书

本授权书声明：           （投标人名称）授权       （投标人授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
授权代表身份证明扫描件：



授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

                            投标人盖公章：                    
                            日          期：                    


注：
1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明扫描件；
2.法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。


授权代表身份证或法定代表人复印件：




[bookmark: _Toc11940][bookmark: _Toc20329]4.项目实施方案
（一）投标人简介

（二）项目实施方案
（详细说明）



5.投标响应表
[bookmark: _Toc31000][bookmark: _Toc11594]5.1商务响应表
	序号
	商务条款
	招标文件要求
	投标人承诺
	偏离说明

	1
	付款方式
	项目完成供货安装调试、验收合格并经审核结算后一次性支付
	
	

	2
	供货及安装地点
	铜陵市铜官区（采购人指定地点）
	
	

	3
	供货及安装期限
	各标段合同签订后30日历天完成供货并安装、调试完毕。
	
	

	4
	免费质保期
	不低于3年
	
	



注意：投标人必须将自己所投产品或服务据实、准确地填入“所投产品的品牌、型号及技术参数”中，不能只填写“响应”或简单复制招标文件规定的技术参数及要求，否则将可能被认定为投标无效。如所投产品与招标文件规定存在差异，须填写“偏离说明”。


投标人盖公章：             
日          期：             
 


5.2技术规格响应表
	序号
	货物名称
	询价通知书规定的技术参数要求
	所投产品的品牌、型号及技术参数
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注意：投标人必须将自己所投产品或服务据实、准确地填入“所投产品的品牌、型号及技术参数”中，不能只填写“响应”或简单复制招标文件规定的技术参数及要求，否则将可能被认定为响应无效。如所投产品与招标文件规定存在差异，须填写“偏离说明”。

供应商盖公章：             
日          期：             
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6.履行合同所必需的设备专业技术能力证明
（1）服务本项目主要人员一览表
	类别
	姓名
	职务
	职称或执业资格
	学历
	证件

	
	
	
	
	
	名称
	号码

	管理人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	其它
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：证件应附复印件或影印件，投标人对其真实性负法律责任。
（2）其它证明。

[bookmark: _Toc11380]

[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: _Toc31244][bookmark: _Toc9573][bookmark: OLE_LINK13]7.投标业绩承诺函（如有）
我单位同意中标结果公告中公示以下业绩并承诺：投标文件中所提供的业绩均真实有效，且不属于与关联公司（如母公司、控股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司）之间的业绩，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

投标人盖公章：             
日          期：             


	序号
	业绩名称
	合同甲方
	合同乙方
	合同签订时间

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	...
	
	
	
	




8.业绩合同（如有）



[bookmark: _Toc25813][bookmark: _Toc26536][bookmark: _Hlk11701496]9.诚信履约承诺函

致：采购人
如我单位被确定为本项目中标人，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：
（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
（3）将政府采购合同转包；
（4）提供假冒伪劣产品；
（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。


投标人盖公章：             
日          期：             


[bookmark: _Toc32633][bookmark: _Toc2683]10.资格、技术及商务部分需要的其他相关证明材料
营业执照、特定资格要求的证书

[bookmark: _Toc5555][bookmark: _Toc28960][bookmark: _Toc31991][bookmark: _Toc6796]

二、报价部分

1.开标一览表
	项目名称
	

	投标人全称
	

	投标范围
	全部/第   包

	投标报价
	人民币大写：                     
人民币小写：                     

	其他
	涉及放射设备采购的须按国际及行业标准进行防护改造及预控评（具体以采购人要求为准），以达到使用标准，相关费用含在此次报价中。


投标人盖公章：                                           

注：
1.表中投标报价作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。
2.表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。


2.投标分项报价表
	序号
	设备名称
	采购数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	品牌

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	总            计：
	
	


表格行数不足投标人可自行扩展。

投标人盖公章：             
日          期：             




[bookmark: _Toc18131][bookmark: _Toc6435]注：上述报价为投标人完成本项目内容的全部费用，如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。


3.主要中标标的承诺函
我单位同意中标结果公告中公示以下主要中标标的信息并承诺：投标文件中所提供的主要中标标的信息均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。
	货物类

	名称： 
品牌（如有）：
规格型号：
数量： 
单价：

名称： 
品牌（如有）：
规格型号：
数量： 
单价：


           
           
           投标人盖公章：                    
                                  日          期：                


4.报价部分需要的其他相关证明材料



第七章  政府采购供应商询问函和质疑函范本
[bookmark: _Toc27489][bookmark: _Toc27159]询问函范本
致：采购人
我单位拟参与           （项目名称、编号）的采购活动，现有以下内容(或条款)存在疑问(或无法理解)，特提出询问。
[bookmark: _Toc13899]一、(事项一)
1、(内容或条款)
2、(说明疑问或无法理解原因)
3、(建议)
[bookmark: _Toc3352]二、(事项二)
...
随附相关证明材料如下： 
联 系 人：              
联系电话：              
日    期：              


[bookmark: _Toc3245][bookmark: _Toc1575]质疑函范本
[bookmark: _Toc21381]一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                   
[bookmark: _Toc28415]二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
[bookmark: _Toc19014]三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……
[bookmark: _Toc17919]四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    


[bookmark: _Toc26836][bookmark: _Toc9754]质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
